## 包1
包一：
包号 | 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 项号
包一：●砝码 | 1 | 304不锈钢包 | 1.规格：1t/个 | 项号1
|  |  | 2.等级：M1等级 | 项号2
|  |  | 3.材质：304不锈钢包45#钢 | 项号3
★4.形状：平板型（尺寸1200mmX570mmX260mm），各尺寸最大允许误差为±10mm（须提供产品的图纸参数佐证）
|  |  | 5.砝码要求可叉可吊（须提供产品的图纸参数佐证） | 项号4
|  |  | 6.上表面中间设有凸台下表面设有凹台，凸台高度大于3cm，起到有效防滑作用（须提供产品的图纸参数佐证） | 项号5
|  |  | 7.吊点承受力大于5t，便于5块以上砝码一起起吊（验收时需提供吊点测试视频） | 项号6
★8.外壳、调整腔体使用≥8mm的304不锈钢（验收需提供生产的所有视频资料）,内部使用全新料45#钢（不得使用零碎料）填充（验收需提供生产过程的所有视频资料）
★9.所有钢板采用等离子切割保证所有板材的平整度及砝码拼接精度（验收需提供生产过程的所有视频资料）
★10.所有的304不锈钢板采用无缝焊接保证密封性、耐腐蚀且不生锈（项目验收阶段，供应商需配合采购方对采购的砝码进行随机抽检，供应商须提供对应产品依据 GB/T 4208‑2017《外壳防护等级（IP 代码）》、GB/T 2423.17‑2024《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ka：盐雾》 出具的 IP65 防护等级的第三方检测报告；报告至少具备 CMA或CNAS 资质，报告样品型号、编号应与供货实物相对应，无有效报告视为验收不合格。）
|  |  | 11.砝码二大端面表面上镌刻凹字 名称：“标准砝码” 准确度等级:M1等级 标称值：1000kg 出厂编号:XXX 制造厂：XXX 使用单位：龙岩市计量所 | 项号7
▲12.砝码调整腔为304不锈钢螺丝及调整套，调整腔密封盖板具有密封圈，确保砝码不进水，且终身可调节质量值。
▲13.砝码质量误差：5g±1g，并且所有砝码无负值，首次调整物不超过3kg。（验收时提供1、出厂标定数据拍照，2、省计量院检定时的砝码质量）
|  |  | 14.砝码质量稳定性：在12个月内砝码的质量应满足 JJG99-2022《砝码》规程对M1等级的砝码要求 | 项号8
|  |  | 15.砝码生产后的标定，须提供相应比较仪、所有标准砝码有效检定证书，及标定视频，采购人可查看出厂数据 | 项号9
| 2 | 45#钢砝码 | 1.规格：1t | 项号10
|  |  | 2.等级：M1等级 | 项号11
|  |  | 3.材质：45#钢包45#钢 | 项号12
★4.形状：平板型（尺寸1200mmX570mmX260mm），各尺寸最大允许误差为±10mm（须提供产品的图纸参数佐证）
|  |  | 5.砝码要求可叉可吊（须提供产品的图纸参数佐证） | 项号13
|  |  | 6.上表面中间设有凸台下表面设有凹台，凸台高度大于3cm，起到有效防滑作用（须提供产品的图纸参数佐证） | 项号14
|  |  | 7.吊点承受力大于5t，便于5块以上砝码一起起吊（验收时需提供吊点测试视频） | 项号15
★8.外壳、调整腔体使用≥8mm的45#钢（验收需提供生产的所有视频资料），内部使用全新料45#钢（不得使用零碎料）填充（验收需提供生产的所有视频资料）
★9.所有钢板采用等离子切割保证所有板材的平整度及砝码拼接精度（验收需提供生产的所有视频资料）
★10.所有的45#钢板采用无缝焊接保证密封性-（验收需提供生产的所有视频资料）
|  |  | 11.砝码二大端面表面上镌刻凹字 名称：标准砝码” 准确度等级:M1等级 标称值：1000kg 出厂编号:XXX 制造厂：XXX 使用单位：龙岩市计量所 | 项号16
▲12.砝码调整腔为304不锈钢螺丝及调整套，调整腔密封盖板具有密封圈，确保砝码不进水，且终身可调节质量值
▲13.砝码质量误差：5g±1g，并且所有砝码无负值，首次调整物不超过3kg。（验收时提供：1、出厂标定数据拍照，2、省计量院检定时的砝码质量）
|  |  | 14.砝码质量稳定性：在12个月内砝码的质量应满足JJG99-2022《砝码》规程对M1等级的砝码要求 | 项号17
|  |  | 15.砝码生产后的标定，须提供相应比较仪、所有标准砝码有效检定证书，及标定视频，采购人可查看出厂数据 | 项号18

## 包2
包二
包号 | 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 项号
包二：测力 | 1 | ●标准扭矩扳子 | 1.测量范围：满量程的20％～100％。 | 项号1
★ 2.检测范围和精度等级： 2.1（1～5）N.m :分辨率:0.0001N.m ，分体式，0.1级； 2.2（2～10）N.m :分辨率:0.001N.m ，分体式，0.1级； 2.3（4～20）N.m :分辨率:0.001N.m ，分体式，0.1级； 2.4（10～50）N.m :分辨率:0.001N.m ，分体式，0.1级； 2.5（20～100）N.m :分辨率:0.01N.m，一体式，0.1级； 2.6（100～500）N.m :分辨率:0.01N.m，一体式，0.1级； 2.7（200～1000）N.m :分辨率:0.1N.m ，一体式，0.1级； 2.8（600～3000）N.m :分辨率:0.1N.m ，一体式，0.1级；
▲3.供电电源：一体式标准扳子内置锂电池供电，可连续工作8小时以上。
▲4.采用纯扭转结构设计，标准扭矩扳子的应变区应在标准扳手的头部，不受加载力点的影响。
|  |  | 5.标配工程箱，防水、防尘、防震。 | 项号2
|  |  | 6.满足JJG1103-2014《标准扭矩扳子》检定规程要求的技术指标。 | 项号3
| 2 | 标准测力仪 | ★1.标准测力仪（由11个力传感器和1块标准负荷测量仪组成）力值量程和类型：S型拉、压两向力传感器： 500N（1个）、1kN（1个）、10kN（1个）；柱式力传感器： 3kN（1个）、10kN（1个）、100kN（1个）、300kN（1个）、600kN（1个）； 水泥电动抗折试验机检定专用“条形”力传感器（尺寸：160mm×40mm×40mm）： 6kN（1个）、5kN（1个）；水泥标准抗压夹具校准专用力传感器（中心截面尺寸不大于： 40mm×40mm）： 300kN（1个）。
★2.测力仪准确度等级：0.3级
▲3.重复性：不大于0.2%
★4.年稳定性：±0.3%
★5.示值程差：±0.3%
★6.回零差：±0.15%FS
▲7.传感器非线性（含滞后）：±0.3%FS
▲8.传感器容许过负荷不小于120%FS
▲9.传感器极限过负荷不小于150%FS
|  |  | 10.在-20℃~70℃宽温环境下性能波动不大于±0.3% | 项号4
▲11.标准负荷测量仪 显示位数：不少于6位； 通道不少于24的力传感器专用仪表； 能够配接多种输出类型传感器，包括：应变电桥输出（mV/V）、电压输出（V或mV）和电流输出（mA）。
|  |  | 12.配件：S型拉、压两向力传感应含拉、压向连接件（包括压头、压帽、底座、拉杆）。 | 项号5
|  |  | 13.箱子：力传感器和标准负荷测量仪均应配套箱子。S型拉、压两向力传感器可共用1只箱子，其余力传感器和仪表每个分别匹配一只箱子。设备放入后不可在箱内晃动，箱体材料为金属材料。 | 项号6

## 包3
包三
包号 | 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |  |  |  |  | 项号
包三：热工 | 1 | ●现场全自动压力校验仪 | ★1.全自动造压控压范围：气体介质，(-0.09～6)MPa,1台；液体介质，(0～60)MPa,1台；气体介质压力波动度≤0.003%F.S，液体介质压力波动度≤0.005%F.S；达到上限稳定状态时间不超过60s。
|  |  | 2.电流测量：测量范围能覆盖 (0~20)mA,最大允许误差不超过：±0.01%RD。 |  |  |  |  | 项号1
|  |  | 3.电压测量：测量范围能覆盖(1~5)V, 最大允许误差不超过：±0.01%RD。 |  |  |  |  | 项号2
▲4.电流输出：(0~25)mA, 最大允许误差不超过：±0.01%RD。
▲5.电压输出：(0～16)V, 最大允许误差不超过：±0.01%RD。
|  |  | 6.直流电源：16V～30V；优于1V步进，最大带载不低于70mA。 |  |  |  |  | 项号3
★7.能同时内置2个以上压力模块，可实现表压、绝压之间的切换。配备的10个压力模块组合后测量范围应为(-0.1～60)MPa，各压力模块准确度等级均为0.01级。模块测量范围分别为：（0～60）MPa，（0～40）MPa，（0～25）MPa，（0～10）MPa，（0～6）MPa，（0～2.5）MPa，（0～1）MPa，（0～400）kPa，（0～160）kPa，（-100～100）kPa。
▲8.全自动压力校验仪检定压力表时，可根据检定规程要求提供将每个分度值平均分成5份的模拟表盘，以实现快速录入压力表示值的功能。（须提供产品图片佐证）
▲9.现场全自动压力校验仪压力控制速度最小可设定为0.1kPa/s。（须提供产品图片佐证）
|  |  | 10.数据通信： 蓝牙(BLE)、WiFi、USB、LAN，电脑和校验仪之间能通过无线网的方式进行连网。 |  |  |  |  | 项号4
★11.全自动输出设定压力，被检仪表安装后，检定过程无需人工操作，自动加压到设定值，自动采集被检变送器的数据。系统实现自动加压、减压、稳压、数据采集、误差计算、存储，自动判断。可自动检定/校准HART/PROFIBUS PA设备，支持全功能手操器模式，在此模式下，变送器所有参数均可读写。
▲12.现场全自动压力校验仪触摸屏操作，屏幕7英寸以上。配套便携式上位机并配置压力全自动检定软件，软件可以在WINDOWS和银河麒麟操作系统下运行。
▲13.配置的压力全自动检定软件可下载福建省强检管理平台强检任务，也可下载龙岩市计量所业务管理系统非强制检定任务、压力仪表检定过程的全自动控制、数据自动采集和计算、最终将检定结果自动上传至龙岩市计量所业务管理系统并在业务管理系统内自动完成检定原始记录和检定证书。
|  |  | 14.拆装表简单方便，配备超快速连接台，具备电动排污功能。不少于2个快速接头，快速完成压力仪表的拆装 |  |  |  |  | 项号5
★15.现场全自动压力校验仪应为内置自动压力泵、内置压力模块，压力控制、测量模块以嵌入主机的安装方式，可同时嵌入不少于两个压力模块，整体一体化设计，体积小巧重量小于13kg,便于现场携带，能根据被检仪表的量程自动切换到对应的压力模块，同时现场可快速更换内置压力模块。
▲16.现场全自动压力校验仪配备内置充电电池，交直流两用，使用内置充电电池现场连续加压检定工作10小时以上，电池可外部独立充电，单独显示剩余电量，容量不小于6000mAh。
|  |  | 17.智能云服务，远程控制，提供有线以太网和无线WiFi两种通讯方式接入云服务： ①支持通过OTA方式升级设备固件； ②提供可与校验仪无线交互的手机APP，在手机端能够远程监视、控制、配置仪表、下载校验仪内部测试数据。APP至少应具有电量显示、实时数据显示、设定目标值、清零、锁屏、压力数据记录、设备名称和编号显示等功能。 |  |  |  |  | 项号6
| 2 | 智能数字压力校验仪 | ★1.智能数字压力校验仪（共8块）压力测量范围及准确度等级： （0～60）MPa、（0～25）MPa、（0～6）MPa、（0～1.6）MPa、（0～400）kPa、（0～160）kPa、（0～40）kPa、（-1～1）kPa，准确度等级：0.02级。
|  |  | 2.电量测量范围及最大允许误差： 电压测量：（-30～30）V，分辨率：0.1mV ，MPE：±(0.01%RD+1.5mV)；电流测量：（-30～30）mA，分辨率：0.1uA ，MPE：±(0.01%RD+1.5μA)。 |  |  |  |  | 项号7
▲3.具有压力泄漏功能，可设定测试时间、测试间隔，并绘制压力泄漏曲线。（须提供产品图片佐证）
▲4.触屏操作，显示位数:4、5、6位可选，支持0°、90°、180°、270°四种屏幕显示方向，适应不同操作方式需要；支持机械式和NPN、PNP电子式开关检测功能，可自动记录压力开关动作值。
▲5.校验仪具有压力测试任务功能，可自动记录压力表、压力开关、压力变送器各设定点检定结果并计算误差，生成检定结论。
▲6.具备可拆卸充电锂电池，或可使用充电宝供电。（须提供产品图片佐证）
|  |  | 7.单位：具备Pa，hPa，kPa，MPa，psi，bar，mbar等7种以上单位切换。 |  |  |  |  | 项号8
|  |  | 8.校验仪本身内置双模式HART通信功能，提供HART自动校准模式和手操器模式，手操器模式下变送器、阀门定位器等所有参数均可读写，DD文件可自助免费升级；本身具备表压、绝压切换功能；自带DC24V供电 |  |  |  |  | 项号9
|  |  | 9.具有无线通信功能，可以远程实时监测仪表压力数值，绘制压力曲线、多台仪表组合可实现压力场测量 |  |  |  |  | 项号10
|  |  | 10.具备IP67防护等级 |  |  |  |  | 项号11
▲11.外壳材料为不锈钢，具备USB Type-C、BLE、WiFi通信方式，用户可通过手机专用APP与设备建立蓝牙连接（BLE）；并可在手机端直接操作设备。
|  |  | 12.内置模拟指针式表盘、峰峰值统计、滤波、去皮、压力单位切换、分辨力设置、单位转换、安全阀测试、手操器、数据管理等应用。 |  |  |  |  | 项号12
| 3 | 全自动活塞式压力计 | ★1.（-0.1～0.6）MPa气体活塞式压力计、（0.1～6）MPa全自动活塞式压力计、（1～60）MPa全自动活塞式压力计和（5～250）MPa全自动活塞式压力计，合计4套，准确度等级：0.02级。（须提供与所投产品品牌型号相同(或准确度等级优于所投产品品牌型号)且由省级以上（含省级）法定计量检定机构出具的检定证书）
|  |  | 2.采用碳化钨作为活塞组件材料，活塞有效面积周期变化：≤0.012%； |  |  |  |  | 项号13
|  |  | 3.（-0.1～0.6）MPa活塞有效面积最大允许误差在±0.01%以内、活塞有效面积不小于0.48cm2，其余测量范围活塞有效面积的实验标准差或线性回归标准差：≤0.004%；活塞垂直度：≤2′。 |  |  |  |  | 项号14
|  |  | 4.活塞垂直度：≤2′。 |  |  |  |  | 项号15
|  |  | 5.鉴别阈：（-0.1～0.6）MPa应不超过与测量范围下限最大允许误差绝对值相应的砝码质量值，（0.1～6）MPa最大允许值50mg，（1～60）MPa、（5～250）MPa最大允许值100mg。 |  |  |  |  | 项号16
|  |  | 6.活塞转动延续时间：（-0.1～0.6）MPa大于等于1min，（0.1～6）MPa大于等于2min，（1～60）MPa大于等于2min30s，（5～250）MPa大于等于4min。 |  |  |  |  | 项号17
|  |  | 7.活塞下降速度：（-0.1～0.6）MPa小于等于1.8mm/min，（0.1～6）MPa小于等于0.3mm/min，（1～60）MPa小于等于0.8mm/min，（5～250）MPa小于等于1.0mm/min。 |  |  |  |  | 项号18
|  |  | 8.校验器密封性：（-0.1～0.6）MPa不超过试验压力的2%，（0.1～6）MPa小于等于0.25MPa，（1～60）MPa小于等于1.25MPa，（5～250）MPa小于等于5.0MPa。 |  |  |  |  | 项号19
|  |  | 9.砝码：无磁不锈钢材质，镜面级表面处理，按设备使用地重力加速度进行修正。 |  |  |  |  | 项号20
★10.加压和加码方式：测量范围（-0.1～0.6）MPa的气体活塞式压力计手动加压和手动加码，其余3套均为自动加压和自动加码。
|  |  | 11.全自动活塞式压力计在测量范围内可实现任意压力值的跳跃式加码，砝码加载时间≤5s，可自动加压到任意点，实施软件监控，带高压保护装置系统。 |  |  |  |  | 项号21
▲12.全自动活塞式压力计采用纯气动方式加、卸载砝码，避免电磁干扰，保证计量准确；活塞式压力计拆卸活塞时，加载机构能自动升起，自动降落，方便更换。
▲13.全自动活塞式压力计加载速度要求：从零点直接加载至上限（250MPa）且达到稳定状态，时间（含加码时间和加压时间）不超过120s。
|  |  | 14.测量读数过程中，活塞（含砝码系统）除了由活塞缸内壁支撑外，与其他任何外部零件不得有物理接触，保证检定准确性。 |  |  |  |  | 项号22
|  |  | 15.具备活塞杆防断杆系统，控制系统误操作保护，压力模块自检与报警，温湿度环境检测。 |  |  |  |  | 项号23
|  |  | 16.具备一键自动更换砝码，砝码转动监控功能，活塞系统工作时能监控砝码是否转动。 |  |  |  |  | 项号24
▲17.配置的控制软件，可进行变形系数、温度、液位差影响的实际压力修正，设置有可任意编辑的检定点数据库，可存储习惯检定点，满足根据检定习惯选用，方便操作。（须提供软件截图佐证）
▲18.可依据实际使用需求选择效率、精度、自动化程度等不同工作控制模式。（须提供软件截图佐证）
▲19.每套设备配套专用静音增压器，液晶触摸屏≥10寸。
★20.(-0.1～0.6)MPa的气体活塞式压力计配有新型空气发生器，代替氮气瓶；内置三重过滤系统，采用不锈钢材质，耐腐蚀更实用；正负压一体式设计，不用来回反转测量系统；具有双组保护换向阀，保护正负压的切换，防止泄露。
| 4 | 温湿度检定箱 | 1.温湿度参数
|  |  | 1.1量程范围：(5～50)℃、(10～90)%RH |  |  |  |  | 项号25
|  |  | 1.2温度均匀度不大于0.3℃,湿度均匀度不大于1.0%RH(20℃时)。 |  |  |  |  | 项号26
|  |  | 1.3温度波动度不超过±0.2℃，湿度波动度不超过±0.8%RH(20℃时)。 |  |  |  |  | 项号27
|  |  | 1.4温度变化率不大于0.2℃/min,湿度变化率不大于±0.8%RH/min。 |  |  |  |  | 项号28
2.外观要求
★2.1有效工作区容积：≥320L
|  |  | 2.2一大一小两个引线孔，大小引线控直径分别≥ 12cm和≥ 5cm ；配备穿线孔软塞； |  |  |  |  | 项号29
|  |  | 2.3观察窗面积≥22dm2，配备照明灯； |  |  |  |  | 项号30
|  |  | 2.4测量室内部使用牌号为06Cr19Ni10高质量镜面不锈钢材料制成； |  |  |  |  | 项号31
|  |  | 2.5带有水位指示的加湿水箱，水箱容量≥20L； |  |  |  |  | 项号32
|  |  | 2.6具有待测样品防凝露和超温保护等功能； |  |  |  |  | 项号33
|  |  | 2.7具有四个移动脚轮 ； |  |  |  |  | 项号34
|  |  | 3.彩色触摸屏点亮正常，显示清晰无坏点，触控灵敏，中英文一键切换正常。 |  |  |  |  | 项号35
|  |  | 4.支持本地一键固件升级，无需返厂即可更新系统版本，升级过程不丢失历史数据，升级时间≤10 分钟，升级失败可自动回滚至上一稳定版本。 |  |  |  |  | 项号36
5.▲具有手机APP，可远程查看和控制温湿度检定箱状态。
| 5 | 精密露点仪 | 1.参数指标
|  |  | 1.1温度测量范围：(-20~+90)℃； |  |  |  |  | 项号37
|  |  | 1.2温度最大允许误差：±0.1℃； |  |  |  |  | 项号38
|  |  | 1.3重复性：≤0.15℃； |  |  |  |  | 项号39
|  |  | 1.4露点测量范围：(-20 ~+80 )°CDP； |  |  |  |  | 项号40
|  |  | 1.5露点最大允许误差：±0.2 °CDP； |  |  |  |  | 项号41
2.其他技术要求
|  |  | 2.1具有镜面自检查功能，可动态污染纠正、工作状态巡检；误差可修正； |  |  |  |  | 项号42
|  |  | 2.2触摸显示屏可同时显示并实时记录温度、湿度和露点数据，呈动态曲线波动性显示。 |  |  |  |  | 项号43
| 6 | 制冷恒温槽 | 1.参数指标
|  |  | 1.1温度测量范围：(-60~+100)℃； |  |  |  |  | 项号44
|  |  | 1.2显示分辨率：0.001℃； |  |  |  |  | 项号45
|  |  | 1.3有效工作区域内温度任意两点的温差不超过 0.02℃； |  |  |  |  | 项号46
|  |  | 1.4温度波动度：±0.02℃/10min； |  |  |  |  | 项号47
2.其他技术要求
|  |  | 2.1工作区尺寸：≥Φ130×450 mm3； |  |  |  |  | 项号48
|  |  | 2.2工作介质：可适用防冻液、无水乙醇和软水等； |  |  |  |  | 项号49
|  |  | 2.3液位保护功能：液位不足时，声光报警並切断加热回路，达到报警及保护的目的； |  |  |  |  | 项号50
|  |  | 2.4升降温速率：＞1℃/min； |  |  |  |  | 项号51
|  |  | 2.5温漂系数≤0.0015℃(环境变化温度1℃)。 |  |  |  |  | 项号52
|  |  | 2.6附件配套：低温制冷剂30L、束线器及支架夹具1套、临时放置校准后的传感器的周转架。 |  |  |  |  | 项号53
| 7 | 标准油槽 | 1.参数指标
|  |  | 1.1温度测量范围：(90~300)℃ |  |  |  |  | 项号54
|  |  | 1.2显示分辨率：0.001℃ |  |  |  |  | 项号55
|  |  | 1.3温度均匀度水平温差≤0.01℃、垂直温差≤0.02℃ |  |  |  |  | 项号56
|  |  | 1.4温度波动度：±0.02℃/10min |  |  |  |  | 项号57
2.其他技术要求
|  |  | 2.1工作区尺寸：≥Φ120×450 mm3； |  |  |  |  | 项号58
|  |  | 2.2液位保护功能：液位不足时，声光报警并切断加热回路，达到报警及保护的目的； |  |  |  |  | 项号59
|  |  | 2.3升降温速率：＞1℃/min |  |  |  |  | 项号60
|  |  | 2.4温漂系数≤0.0015℃(环境变化温度1℃) |  |  |  |  | 项号61
|  |  | 2.5附件配套：甲基硅油30L、束线器及支架夹具1套、临时放置校准后的传感器的周转架。 |  |  |  |  | 项号62
| 8 | 标准铂铑10-铂热电偶 | 1.参数指标
|  |  | 1.1测量范围：(419.527~1084.62)℃； |  |  |  |  | 项号63
|  |  | 1.2准确度等级：二等； |  |  |  |  | 项号64
|  |  | 1.3热电偶稳定性不大于5.0μV： |  |  |  |  | 项号65
|  |  | 1.4热电偶电极的线径应均匀，表面平滑、光洁，测量端焊接点应圆滑、端正、光亮、呈球状； |  |  |  |  | 项号66
|  |  | 1.5热电偶电极直径为0.5-0.015mm，长度不小于1000mm，测量端直径为(1.1～1.3)mm； |  |  |  |  | 项号67
| 9 | 热电偶检定炉 | 1.参数指标
|  |  | 1.1温度测量范围：(300~1200)℃ |  |  |  |  | 项号68
|  |  | 1.2显示分辨率：0.01℃ |  |  |  |  | 项号69
|  |  | 1.3炉长：短炉1台300mm、长炉1台600mm； |  |  |  |  | 项号70
1.4温度场：
|  |  | 1.4.1 S型工作偶短炉，最高温度应出现在检定炉轴向几何中心处，偏离应不超过10 mm，在检定炉炉膛中偏离轴向几何中心20mm范围内，轴向温度梯度应不超过0.4℃/10mm； |  |  |  |  | 项号71
|  |  | 1.4.2配杯式均温块廉金属偶炉，恒温设备为管式炉时，应配置均温块，有效工作区域轴向30 mm 内，任意两点温差绝对值不大于0.5℃；在径向半径不小于14mm 范围内，同一截面任意两点的温差绝对值不大于0.25℃。 |  |  |  |  | 项号72
2.其他技术要求
|  |  | 2.1热电偶检定炉炉膛内管，不应有裂缝和明显变形； |  |  |  |  | 项号73
▲2.2热电偶检定炉长炉炉体结构应带有可移动的标尺定位装置，方便装入标准热电偶。配备热电偶夹具，可快速夹紧被检热电偶。
|  |  | 2.3免费提供烘炉处理服务； |  |  |  |  | 项号74
▲2.4检定炉长炉具有温场自校准功能，当温场中心出现偏移时，可启动自校准程序将温场恢复至几何中心位置。
▲2.5检定炉长炉具有快速降温功能，从1200℃降至300℃时间不超过90min。
| 10 | 过程校验仪 | 1.参数指标
|  |  | 1.1完全隔离的双通道，可同时输出与测量 V、mV、mA、Ω、Hz、℃（10种热电偶、6种热电阻）并提供独立的24V DC电源，内置短路保护功能；输出端口可抵抗36V DC误入；测量端口可抵抗250V AC误入。 |  |  |  |  | 项号75
|  |  | 1.2内置250Ω电阻，使用方便；提供24V DC回路电源，并对回路中的mA信号进行测量。 |  |  |  |  | 项号76
|  |  | 1.3可自行编程常用的步级信号及步级间隔时间，支持自动步级或手动步级两种模式。多功能、可编程的单位转换功能，可将V、mA输出或测量转换成其它工程单位；输出mA信号时，支持mA源和模拟变送器两种模式。 |  |  |  |  | 项号77
|  |  | 1.4输出与测量热电偶℃信号时，显示对应的mV值，输出与测量热电阻℃信号时，显示对应的Ω值。 |  |  |  |  | 项号78
▲1.5支持三种冷端温度补偿方式：采用Pt100测温探头进行实时温度补偿；采用键入固定温度值进行恒定温度补偿；采用TC转接盒 进行实时温度补偿。
|  |  | 1.6环境条件：(-10~50)℃；工作温度范围；（-20~50）℃；存储温度范围；（-30~70）℃；环境湿度：（0~95）%RH。 |  |  |  |  | 项号79
|  |  | 1.7电源：4000mAh，防爆锂电池组，充电时间4~6小时，可连续工作12小时以上，充电系统具有过充、过放、短路等自动安全保护。 |  |  |  |  | 项号80
|  |  | 1.8温度单位可以在℃、℉、K之间切换；输出Hz信号时，幅值可设定，支持方波或正弦波两种模式。 |  |  |  |  | 项号81
|  |  | 1.9电阻和热电阻测量支持二/三/四线制接线方式。 |  |  |  |  | 项号82
|  |  | 1.10支持输出值的任意位数上进行信号微调，用于指针类仪表的校准。 |  |  |  |  | 项号83
|  |  | 1.11可在测量数值时，锁定或解锁测量数值。可在测量数值时，采集最小与最大值，运算平均值。 |  |  |  |  | 项号84
|  |  | 1.12显示屏与按键键盘均具有明亮的背光，适合昏暗环境使用。 |  |  |  |  | 项号85
|  |  | 1.13温度漂移小：±（0.0002%读数+0.0002%量程）/℃；时间漂移小：±（0.004%读数+0.001%量程）/年；电压噪声小：1×10-5量程；电流噪声小：1×10-5量程；抗各种干扰能力强；测试线和信号端口均采用低热电势材料和24K镀金工艺。 |  |  |  |  | 项号86
|  |  | 1.14外壳绝缘强度高，抗振抗跌能力强。 |  |  |  |  | 项号87
2.技术指标
测量：
|  |  | 信号种类 |  | 范 围 | 分辨力 | 准确度 | 项号88
|  |  | 热电阻测量 | 4线制 | (0~400)Ω | 1mΩ | ± (0.02%读数 + 20mΩ)
|  |  | (电阻测量) | 3线制 | (0~400)Ω | 1mΩ | ± (0.02%读数+ 30mΩ)
|  |  |  | 2线制 | (0~400)Ω | 1mΩ | ± (0.02%读数+ 70mΩ)
|  |  |  | 4线制 | (0~4000)Ω | 10mΩ | ± (0.02%读数+ 200mΩ)
|  |  |  | 3线制 | (0~4000)Ω | 10mΩ | ± (0.02%读数+ 210mΩ)
|  |  |  | 2线制 | (0~4000)Ω | 10mΩ | ± (0.02%读数+ 250mΩ)
|  |  | 热电偶测量 |  | (-10~75)mV | 0.1μV | ± (0.02%读数+ 4.0μV)
|  |  | 直流电压测量 |  | (-300~300)mV | 1μV | ± (0.02%读数+ 15μV)
[5 empty] | (-30~30)V | 0.1mV | ± (0.02%读数+ 1.5mV)
|  |  | 直流电流测量 |  | (-30~30)mA | 0.1μA | ± (0.02%读数+ 1.5μA)
|  |  | 频率测量 |  | (0.01~50000)Hz | / | ± (0.005%读数+5个字)
(自动量程，6位显示)
|  |  | 输出： |  |  |  |  | 项号89
|  |  | 信号种类 | 范 围 | 分辨力 | 准确度
|  |  | 电阻输出 | (0~400)Ω | 10mΩ | ± (0.02%读数+ 20mΩ)
|  |  |  | (0~4000)Ω | 100mΩ | ± (0.02%读数+ 200mΩ)
|  |  | 模拟热电偶输出 | (-10~75)mV | 1.5μV | ± (0.02%读数+ 4μV)
|  |  | 直流电压输出 | (0~10.5)V | 0.2mV | ± (0.02%读数+ 0.5mV)
|  |  | 直流电流输出 | (0~25)mA | 0.5μA | ± (0.02%读数+ 1.2μA)
|  |  | 频率输出 | (0.01~50000)Hz | / | ±(0.005%读数 + 5个字)
(自动量程，6位显示)
|  |  | 3.配套设备 （1）保险丝管 5个；（2）组合式测试线3副；（3）组合式测试夹子3对；（4）组合式测试表笔1对；（5）组合式测试钩子 2对；（6）24V DC电源线1根；（7）Pt100测温线1根；（8）TC转接盒1个；（11）手提工具箱 |  |  |  |  | 项号90
| 11 | 多通道高精度温度、湿度数据采集记录分析系统 | 1.参数指标：
|  |  | 1.1主机使用电容型触摸屏显示、记录、分析所采集的温度、温湿度数据。系统支持WIFI无线通讯、蓝牙等多种通讯模式，低功耗设计，内置锂电池供电工作时至少长达18小时，同时支持220V电源适配器供电/充电或通过5V移动电源供电/充电。 |  |  |  |  | 项号91
|  |  | 1.2主机温度分辨率0.001℃、湿度分辨率0.01%RH； |  |  |  |  | 项号92
|  |  | 1.3至少可同时连接20通道四线制A级铂电阻，测量范围（-100～+300）℃； |  |  |  |  | 项号93
|  |  | 1.4至少可同时连接5通道温湿度传感器，测量范围(5~95）%，最大允许误差±1.5％； |  |  |  |  | 项号94
|  |  | 1.5至少可同时连接5通道I级K型热电偶传感器，测量范围（300～1200）℃。 |  |  |  |  | 项号95
2.其他技术要求
|  |  | 2.1 主机具有超强的校准功能，满足精密检测要求。采用多温度点修正值设置的方式，确保全量程温度测量的准确可靠。对每只温湿度传感器温度和湿度数据进行修正，确保湿度测量的准确可靠。热电偶冷端温度：可选择外部（固定某通道或可选），或内部冷端温度：≤±0.1℃。 |  |  |  |  | 项号96
|  |  | 2.2自动检定软件系统支持：JJF 1101-2019环境试验设备温度、湿度校准规范、JJF 1376-2012箱式电阻炉校准规范、JJF 1564-2016温湿度标准箱校准规范、GB/T5170电工电子产品环境试验设备检验方法系列国家标准等校准规范和国家标准，自动计算温湿度偏差、均匀度和波动度，生成符合国家实验室认可要求的原始记录，软件提供原始记录、检定/校准证书修改的模板及接口。自动进行测量结果不确定度的分析、计算，满足校准证书需要提供测量结果不确定度的要求。 |  |  |  |  | 项号97
|  |  | 2.3自动检定软件系统支持：至少记录20条彩色实时曲线，不同通道曲线采用不同颜色的曲线表示，可随时对曲线颜色进行修改，直观反映被测对象的温度、湿度的波动情况。可记录实测数据，并可根据需要随时导出到excel中。系统自动计算温度、湿度的均匀度和波动度，生成符合国家实验室认可要求的原始记录，可以根据需要调整原始记录格式、检定/校准证书模板，生成原始记录和证书。系统具有超强的数据库管理功能，保存历年的检测数据。周期检测无须输入样品信息，即可进行自动检测。 |  |  |  |  | 项号98
|  |  | 2.4系统软件提供至少3个通道以上（可根据用户要求扩展相对湿度测量通道数量）的干湿球法测量相对湿度，通过对风速、气压等参数的修正，准确测量相对湿度。 |  |  |  |  | 项号99
|  |  | 2.5配套设备：四线制A级Pt100铂电阻温度传感器（300℃，外套耐高温材料，3m以上，共40支）；高精度温湿度传感器（配引线长5m以上及相应的接口，数字信号输出，共5支）；便携式上位机1台；便携式工程塑料检定专用箱1个。 |  |  |  |  | 项号100

## 包4
包四
包号 | 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 项号
包四 | 1 | ●水表检定装置 | 一、技术指标
★1.总体性能、合规、研发与结构要求
1.1水表检定装置采用质量法，公称通径：DN15～DN50；流量范围：（0.004～40）m3/h；准确度等级：0.2级,具备后续的改造和升级能力。
1.2水表检定装置须满足国家计量检定规程JJG 1113-2015《水表检定装置》的要求，并且能按照JJG162-2019《饮用冷水水表》的要求对水表（T30）进行检定；以下技术指标与功能如果未提及或不满足JJG 1113-2015《水表检定装置》或JJG162-2019《饮用冷水水表》的要求，则以JJG 1113-2015《水表检定装置》及JJG162-2019《饮用冷水水表》为准。
1.3用于自动检定/控制的压力测量仪表/传感器的测量范围不低(0～4)MPa。
1.4水表检定装置的所有承压件能承受不低于4MPa的水压。水表检定装置实际工作时水压不高于4MPa。水表检定装置可设定检定工作压力，在检定过程中工作压力变化不超过±0.1MPa。
1.5自动调整检定流量，每个检定流量点的流量调整时间不超过1分钟。每个检定流量点的流量调整完成后，流量应保持稳定，流量变化范围不超过5%。
1.6密封性检查和3个检定流量点（Q3、Q2、Q1）分别检定一次的示值误差检定，从一键启动到检定完成，除示值误差自动检定过程的时间与设定的检定用水量有关外，其余时间不超过8分钟。
1.7水表检定装置具有用于自动调整检定流量的流量自动调整装置，该装置可实现开度0～100%的快速、准确调整，调整误差不超过目标开度的±1%，调整后开度变化不超过开度的±1%；流量自动调整装置还串联有手动流量调整装置，在电动流量调节阀不工作的情况下，手动流量调整装置能够准确、稳定、方便地调整检定流量，且手动调整完成后流量因手动流量调整装置的变化不超过1%。
1.8称重系统，最低配置如下：配备3台电子秤，最大称量600kg（检定分度6000e）、最大称量150kg（检定分度6000e）、最大称量15kg（检定分度6000e）。
1.9 流量计，不低于如下配置：采用电磁流量计，口径DN5（流量(0.004～1)m3/h、最大允许误差±1.0%）、口径DN25（流量(1～8)m3/h、最大允许误差±0.5%）、口径DN50（流量(8～50)m3/h、最大允许误差±0.5%）。
1.10 适用水表类型：水平方位安装的机械式水表、带电子装置的机械式水表、电子式水表。
1.11 检定装置中的压力测量仪表/传感器和温度测量仪表/传感器必须是卡盘接口、可快速拆卸及安装。检定装置中测时装置必须是单独可快速拆卸的溯源模块或有可现场溯源的接口。
1.12本次交付验收时，设备为全新原厂正品、全新未使用、无翻新、无改装、无拆机配件。设备全部零部件，含设备装配所用其他品牌外购零部件，均为各品牌全新正品，严禁仿冒、二手、非原厂仿制零配件。
1.13水表检定装置具有：功能划分明确、模块化设计、接口流畅、结构合理、性能稳定可靠、噪声小、智能化自动化程度高、便于量值溯源、安全防护完善等特点。水表检定软件的界面、功能、操作流程，与水表检定装置所有硬件研发设计范畴（整机内外结构、管路系统、电气控制回路、电气执行器件、传感器布置、执行机构及驱动元器件选型等），均必须严格按照我方使用要求（被检水表既可单个检定，也可多个串联检定；水表串联数量不少于：10只（DN15）、8只（DN20）、5只（DN25）、2只（DN32）、1只（DN40）、1只（DN50）；单个检定：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50各1只；等）、实验室空间格局、管理制度及安全规范，进行专项研发、优化设计、规划布局与规范安装。
★2.检定原理与自动检定要求
2.1 水表检定装置测量原理：收集法、质量法、换向法，在流量范围（0.004～30）m3/h还可以使用启停法。称重系统能够在工作状态下放置砝码进行检定/标定。称重系统应有过载保护措施，防止称重系统损坏。
2.2 水表检定装置具有自动检定功能。
2.2.1 采用换向法检定时
上位机自动控制，除人工安装水表及在上位机输入水表检定参数外，其他操作无需人工干预：一键启动，自动完成装置排气、抽真空和补水、自动完成密封性检查的水压调整、自动调整检定流量、自动读取水表读数、示值误差自动检定、自动计算和判定检定结果。
2.2.2采用启停法检定时
上位机自动控制，人工安装水表及在上位机输入水表检定参数后，一键启动，自动完成装置排气、自动抽真空和补水、自动完成密封性检查的水压调整、自动调整检定流量，示值误差除水表读数外自动完成其他示值误差检定程序，上位机保存各检定点的水表初始读数和终止读数对应的水表图片，人工将这些图片的示值输入至上位机后完成示值误差的所有检定程序，上位机继续完成剩余的自动计算和判定检定结果。
2.2.4 自动读取水表读数方式：使用图像处理技术获取水表读数。既可以自动动态读取水表指针又可以自动动态读取灵敏指针（梅花轮），自动对焦无需人工调整，获取的水表读数必须准确可靠。自动读取水表读数过程中，各检定点的水表初始读数和终止读数对应的水表图片保存在电脑中，可随时核查。
2.2.5能自动识别水表表盘中的二维码或条形码等包含水表编号信息在内的标识，并将水表编号输入至检定系统中。
2.2.6支持自动生成符合规范格式的原始记录、校准/检定结果数据，可生成单份原始记录并直接用于证书报告编制，也可生成批量原始记录，支持自定义原始记录和证书模板。支持原始记录、证书、检定过程中采集和产生的各种数据等检定数据导出功能，导出的检定数据必须内容完整、准确、格式符合要求，支持导出Excel、Word两种通用格式数据；检定数据能够按要求批量上传至用户智慧计量系统（基石系统）。
★3.长期稳定性
3.1设备生产商具备较强的研发实力。上位机检定配套软件（含图像识别算法、数据运算、整机控制程序）全部代码由生产商独立自主研发编写，严禁整体外包、委托第三方代写，禁止外购现成算法模块、商用程序片段拼凑开发；仅元器件原厂固有底层固件除外。各类图像、称重、温度、压力等传感器仅向上位机传输未经算法加工、未经过硬件内部运算处理的原始采集数据/原始图像，不得采用传感器预处理、封装换算后的成品数据；全部图像识别、数据处理统一在上位机软件由生产商全自研实现，传感器自带原厂基础通讯、驱动固件除外。生产商自主独立完成本水表检定装置全品类硬件研发设计，涵盖：整机内外结构、管路系统、电气控制回路、电气执行部件、各类传感器布设、配套执行机构及驱动元器件选型等全部硬件设计内容，所有设计工作不得外协外包。
▲4.具有操作安全保护功能，能对夹表器误操作和称重容器溢出作出自动保护。
▲5.小流量稳压方式采用活塞装置，流量稳定性≤0.5%。
▲6.能检定至少5只DN15的立式水表。
▲7.具有喷溅保护功能，在检定过程中，能自动及时发现因水表破损等原因导致出现检定用水喷溅现象，并立即自动采取关闭进水阀门、打开卸压阀门等保护措施。
▲8.水表检定装置的水与电具有安全隔离措施、必要的保护措施或保持安全距离，不能有安全隐患，在正常使用以及遇到喷水等意外事件时能够确保不发生触电、漏电等灾害发生。
▲9.软件界面具有设备全景图，能观察当前设备运行情况，各电控部件（如电控阀门）可在图上控制。
▲10.具备通讯接口，RS485串口或以太网口≥1个，可通过通讯接口传输检定相关信息和控制信号。
▲11.夹表器采用一体化的单个气缸，保证强度和同轴度。
|  |  | 12.流量调节和指示装置应位于工作台位下游，以保证水表下游具有足够的背压(≥0.03MPa)，且方便观察水流中的气泡情况和检定流量大小及其稳定性。 | 项号1
|  |  | 13.水表检定装置配置过滤机构，用于收集、过滤水中异物，防止异物影响装置性能及检定过程，过滤机构应便于拆卸、清洗。 | 项号2
|  |  | 14.检定过程中能自动、准确监测并记录检定过程中环境温度、环境湿度、流量、水密度、水温、水表上下游水压。 | 项号3
|  |  | 15.夹紧装置应采用气动内推式结构。 | 项号4
|  |  | 16.称重容器应有不少于20%的过载容量，称重容器排水顺畅，连接附件不引起称重卡滞。 | 项号5
|  |  | 17如需要进行水表电子装置功能的检查，可由人工干预。 | 项号6
|  |  | 18具有按检定规程自动设置流量点或自主增加、减少检定流量点及设置各流量点检定次数功能。 | 项号7
|  |  | 19水表夹具设计合理，满足直管段要求（上游直管段不少于10DN，下游直管段不少于5DN），移动顺畅、不卡顿，检定过程中不漏水。 | 项号8
|  |  | 20上位机有独立电源，可单独启动。 | 项号9
|  |  | 21支持用户权限分级管理，可设置管理员、操作员、查看员三级权限，不同权限对应不同操作范围。 | 项号10

## 包5
包五
包号 | 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 项号
包五 | 1 | ●燃气表检定装置（含膜式） | ★检定装置的总为不确定度≤0.5%（k=2）。装置为负压法音速喷嘴式燃气表检定装置。满足JJF1240-2010《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》、JJG577-2012《膜式燃气表检定规程》等规程的要求。能够同时检十二只燃气表。配备0.2级喷嘴，测量点为：0.016m3/h、0.025m3/h、0.04m3/h、0.048m3/h、0.075m3/h、0.12m3/h、0.5m3/h、0.8m3/h、1.2m3/h、2.5m3/h、4m3/h、6m3/h（流量点偏差≤5%）。装置满足检定1.5级及以下的G1.6、G2.5、G4膜式燃气表qmax、0.2qmax、3qmin、qmin等流量点要求。装置为非一体式，另需配六工位密封性试验台，具有燃气表密封性试验功能。
（一）、技术参数
▲1.误差测量用绝压传感器测量范围：（0～110）kPa，MPE:±0.1% 。
|  |  | 2.差压传感器MPE: ±0.5% | 项号1
▲3.温度传感器测量范围：(0～50)℃，MPE:±0.2℃。
▲4.湿度传感器：MPE: ±5%RH；测量范围：（30～80）% RH。
|  |  | 5.计时晶振：8h稳定度：优于10⁻⁵。 | 项号2
|  |  | 6.晶振板方便拆卸送检。 | 项号3
▲7.密封性装置：充气压力：（0～100）kPa。密封性试验台配的压力计为1.0级以上。能够自动进行密封性试验。
（二）自动化与操作特点
|  |  | 1.采样方式：采用视频图像自动采样系统，通过摄像头自动识别并读取燃气表字轮读数。 | 项号4
|  |  | 2.夹表方式及进气切换：采用气动夹表。左右进气阀门可自动切换，方便检定左/右入口的燃气表。 | 项号5
▲3.检定装置具有温度、压力自动修正功能。
|  |  | 4.压损检测带超量程自动保护功能； | 项号6
|  |  | 5.表号录入：支持条码扫描输入和手动录入。 | 项号7
6、软件功能：
▲⑴由计算机控制，能自动完成检定、数据计算、检定记录/报告生成和证书打印并能够导出为excel、word等格式；检定数据能够导入本所信息管理系统。
▲⑵软件具有根据检定日期、委托单位、生产厂家、型号、表号、检定结论等查找的功能。
|  |  | ⑶具有备份还原数据的功能。 | 项号8
|  |  | ⑷软件具有快速查找定位装置泄漏区域功能（提供电脑截屏）。 | 项号9
|  |  | ⑸具有根据检定结论统计分析合格率的功能（提供电脑截屏）。 | 项号10
|  |  | （三）其他：配扫码枪一把。 | 项号11
| 2 | 钟罩式气体流量标准装置 | ★满足JJG165-2024《钟罩式气体流量标准装置检定规程》、JJG577-2012《膜式燃气表检定规程》等规程对钟罩式燃气表检定装置的要求。配0.5级以上等级100L、20L钟罩各一台。100L钟罩的测量范围：（0.2～6）m3/h 。20L钟罩的测量范围：（0.04～1.2）m3/h 。装置为4表位。另配备四工位密封性试验台。标准装置能够对G1.6、G2.5、G4膜式燃气表qmax、0.2qmax、3qmin等流量点进行检定。
一、参数指标：
▲1.温度传感器：MPE:±0.2℃。测量范围：(0～50)℃。
▲2.绝压变送器：MPE:±0.1%。
|  |  | 3.差压变送器：MPE:±0.5%。 | 项号12
|  |  | 4.密封性装置：充气压力：（0～100）kPa,密封性试验台配备的压力计为1级以上。能够自动进行密封性试验。 | 项号13
|  |  | 5.钟罩压力波动：≤50Pa； | 项号14
二、软件功能：
|  |  | 1.采样及数据处理：采用动态图像处理器 / 视频采样器自动读取燃气表示值并实现全自动检定。 | 项号15
|  |  | 2.数据能够保存并能够导出为word、excel等格式；能够报表打印、备份；能够导入本所信息管理系统。 | 项号16
三、其他
|  |  | 1.表号输入：支持条码扫描 / 人工录入。 | 项号17
|  |  | 2.夹表方式：气动夹表。 | 项号18
|  |  | 3.钟罩材质：304不锈钢或性能优于该材质。 | 项号19
|  |  | 4.其他：配扫码枪。 | 项号20

## 包6
包六
包号 | 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 项号
包六 | 1 | 0.1级单相电能表检定装置 | ★0.1级单相交流电能表装置，配标准表0.05级，二十四表位。满足JJG597-2025《交流电能表检定装置检定规程》、JJG1085-2013《标准电能表检定规程》、JJG596-2026《安装式交流电能表检定规程》等规程对装置要求。
（一）、参数指标
|  |  | 1、输出电压： 220V。 | 项号1
▲2、输出电流：范围：0.010A~ 100A。
▲3、时间基准：日计时误差：±0.05s/d 。时钟示值（时刻）与标准时刻的差不超过±1s。
（二）、功能与结构共性
|  |  | 1、空表位处理：电流回路能够自动短接 | 项号2
|  |  | 2、通讯配置：每表位有独立通信接口。 | 项号3
|  |  | 3、保护功能：电压短路、电流开路自动保护 + 报警。 | 项号4
|  |  | 4、脉冲输入：能接收光电脉冲和电脉冲信号。 | 项号5
|  |  | 5、电能表检定装置配备能够独立完成检定工作的专用键盘，以实现手动检定工作。 | 项号6
|  |  | 6、表号能够扫描录入和人工录入。 | 项号7
▲7、软件、数据管理与证书打印：能够根据表型信息自动生成参数（允差、圈数等），并根据选定的方案自动检定。支持停电、暂停后的断点再续功能。检定结果能够自动进行修约化整。能自动生成原始记录并导出为excel等格式。具有编号扫描录入、数据存储、查询和报表打印功能并能够导入本所信息管理系统。
（三）、安全与环境
|  |  | 1、接地：装置可靠接地。 | 项号8
|  |  | 2、急停开关：配紧急断电按钮。 | 项号9
|  |  | （四）、其他：配扫码枪。 | 项号10
| 2 | ●0.05级6表位三相位电能表检定装置 | ★满足JJG597-2025《交流电能表检定装置检定规程》、JJG1085-2013《标准电能表检定规程》及JJG596-2026《安装式交流电能表检定规程》等规程对装置要求。
（一）、技术参数：
★1、装置等级：0.05级；标准表等级：0.02级。表位数：6表位。
|  |  | 2、时间基准：日计时误差：±0.05s/d。时钟示值（时刻）与标准时刻的差不超过±1s。 | 项号11
|  |  | 3、电压范围：3×(57.7V ~ 380V) | 项号12
▲ 4、电流范围：3×(0.3mA ~ 100A) （提供近年同型号设备省级以上法定机构证书扫描件）。
（二）、通讯与接口及其他功能
|  |  | 1、通讯端口：每表位有独立并行通信接口。 | 项号13
|  |  | 2、空表位处理：电流回路能够自动短接。 | 项号14
|  |  | 3、脉冲输入：能接收光电脉冲和电脉冲信号。 | 项号15
|  |  | 4、电能表检定装置配备能够独立完成检定工作的专用键盘，以实现手动检定工作。 | 项号16
|  |  | 5、表号能够扫描录入和人工录入。 | 项号17
|  |  | 三）、软件主要检定功能 能够根据表型信息自动生成参数（允差、圈数等），并根据选定的方案自动检定。支持停电、暂停后的断点再续功能。检定结果能够自动进行修约化整。能自动生成原始记录并导出为excel、word等格式。具有数据存储、查询和报表打印功能并能够导入本所信息管理系统。 | 项号18
（四）、 安全与保护
|  |  | 1、安全保护：具有电压短路、电流开路自动检测、保护和报警功能。装置可靠接地。 | 项号19
|  |  | 2、急停开关：装有急停按钮，可紧急切断电源（提供实物照片）。 | 项号20
|  |  | （五）、 其他：配扫码枪。 | 项号21
| 3 | 数字多用表 | ★为八位半数字多用表，满足JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》中的计量特性要求。
▲1.直流电压：100mV～1000V。最高分辨率:1nV。
最优一年期相对准确度≤3.0×10-6读数。
▲2.交流电压范围：10mV～1000V(1Hz～1MHz)。最高分辨率:1nV。
最优一年期相对准确度≤65×10-6读数。
▲3.直流电流范围：10µA～30A。最高分辨率:1pA。
最优一年期相对准确度≤10.5×10-6读数。
▲4.交流电流范围：10µA～30A(10Hz～30kHz)。最高分辨率:1pA。
最优一年期相对准确度≤300×10-6读数。
▲5.电阻范围：1Ω～10GΩ。最高分辨率:10nΩ。 最优一年期相对准确度≤8×10-6读数。
|  |  | 6.具有自动校准软件支持多设备组合开展校准。 | 项号22
|  |  | 7.具有通信功能。 | 项号23
|  |  | 8.含综合测试线1套，仪器携带箱1套。 | 项号24

## 包7
包七
包号 | 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 项号
包七：医化（一） | 1 | 超声功率计 | 1.功率范围（0~30）W | 项号1
▲2.分辨率1 mW
|  |  | 3.显示灵敏度0.001W | 项号2
▲4.精度:±（3%示值+一个读数）
|  |  | 5.清零方法:自动 | 项号3
|  |  | 6.最大可测量探头尺寸不小于:8cm直径 | 项号4
|  |  | 7.探头操作可测量频率范围至少包含：（0.5~10）MHz | 项号5
▲8.反射靶材质：高分子复合材料
▲9.挂靶方式：单杆挂靶
▲10.锁定方式：双侧运输锁（须提供实物照片佐证）
▲11.具有无线控制程序拓展功能（须提供实物照片及界面截图佐证）
▲12.可扩展匹配超声聚焦平面测量靶（须提供实物装配照片佐证）
▲13.可扩展连接便携式脱气装置（须提供实物连接照片佐证）
|  |  | 14.测试介质：脱气水 | 项号6
|  |  | 15.电源适配器12Vac，0.5 A | 项号7
|  |  | 16.便携箱 | 项号8
|  |  | 17.可提供省级及以上法定计量检定机构的检定证书，证书依据JJG 665—2004《毫瓦级超声功率计》。 | 项号9
★18.技术性能满足JJG 639-1998《医用超声诊断仪超声源》检定规程的建标要求。
| 2 | ● DR检测装置 | 1. 用于检测CR机、DR机、拍片机、透视机、脉冲透视、数字减影DSA、牙科机、全景牙科机等X射线机，单次曝光即可测量管电压、曝光时间、剂量、剂量率、剂量/脉冲、帧率、脉冲宽度、占空比、总过滤和半价层的自动测量。便携终端和主机内置蓝牙，具备无线蓝牙传输，具备电池自供电，续航时间不低于20个小时。 | 项号10
|  |  | 2. 支持安卓移动App，兼容安卓手机、安卓平板电脑，通过无线蓝牙遥测，实时获取测量数据和数据自动存储，支持Excel数据导出和无线传输，支持曝光后实时波形显示和光标分析。（提供安卓手机、安卓平板电脑无线蓝牙遥测图片、Excel数据导出和无线传输界面、波形显示和光标分析佐证） | 项号11
▲3. 主机配置Type C接口数量：≥2个，支持第二剂量探头同时测量。（须提供主机端口照片、第二剂量探头同时测量照片佐证）
4. 技术参数：
|  |  | 4.1 拍片/透视探头支持与主机采用一体式直接连接和USB电缆连接两种方式，实现软件支持，无线蓝牙遥测，检测拍片机、透视机、CR机、DR机、DSA、牙科机等X射线机，单次曝光即可完成管电压、曝光时间、剂量、剂量率、剂量/脉冲、帧率、脉冲宽度、占空比、半价层和总过滤等参数的自动测量。（须提供探头与主机一体式直接连接和USB电缆连接两种方式照片、单次曝光测量界面佐证） | 项号12
▲4.2 独立拍片/透视探头，探头接口：Micro-USB或者Type C，探头重量：≤60 g，内部探测器等中心距离探头表面距离：≤3 mm。（须提供拍片/透视探头端口、重量照片、探测器等中心位置测量照片佐证）
▲4.3 剂量量程：1 nGy ~ 9999 Gy，精度：±5 %或±5 nGy；剂量率量程：1 nGy/s ~ 500 mGy/s，分辨率：0.1 nGy/s，准确度：≤±5%或1 nGy/s
▲4.4 千伏量程：38kV ~ 155 kV，精度：±1.5 %；管电压测量支持kVp和PPV，最低剂量率要求：≤5 μGy/s；曝光时间量程：0.5 ms - 48 h，精度：±0.5%或±0.5 ms
▲4.5 半价层量程：（1 ~ 15） mm Al，精度：±5 % 或 ±0.2 mm Al；半价层最低剂量率要求：≤0.5 μGy/s；脉冲量程：（1 ~ 20000）脉冲，最低峰值剂量率要求：≤0.4 μGy/s；脉冲频率：（0.5 ~ 250） Hz，最低峰值剂量率要求：≤0.4 μGy/s
▲4.6 总过滤：（1 ~ 90）mm Al，精度：±10 % 或 ±0.2 mm Al；总过滤最低剂量率要求：≤5 μGy/s；普放探头最小探测器尺寸：≤1.5 mm×1.5 mm（须提供探测器架构图片佐证）
▲5．配置电离室偏压模块，支持与主机之间热插拔，支持自动温度和气压修正，支持与不同类型电离室探头自由连接，重量：≤40 g。（须提供电离室偏压模块照片、温度和气压测量界面图片、重量照片佐证）
▲6. 配置剂量面积探头，与主机配套使用，蓝牙通讯与普放探头使用相同终端和软件完成测量，有效长度不低于140 mm * 140 mm，剂量面积探头重量：≤300 g。（须提供剂量面积探头照片、重量照片、与主机连接和测量界面照片佐证）；剂量面积乘积率量程：≥0.3 mGycm2/s~1500 mGycm2/s，准确度：≤±5%或±0.03 mGycm2/s；；配置磁吸式探头信息模块，连接后检测程序自动进入剂量面积测量界面；剂量面积乘积量程：≥0.03 mGycm2~1000 Gycm2，准确度：±5 %或±0.03 mGycm2；时间范围：≥10 ms~24小时，准确度：≤±0.5%或±5 ms；支持温度气压自动修正。（须提供磁吸探头模块照片、温度和气压测量界面图片、测量界面照片佐证）
|  |  | 7．支持安卓系统应用程序交互控制，数据终端支持安卓掌上控制器和安卓平板电脑，主机与终端之间支持实时数据传输，曝光后同时获取数值和波形，数据容量不低于50000条，波形支持光标分析功能。支持Windows系统数据库应用程序，数据终端支持Windows台式机和Windows平板电脑，主机与终端之间支持实时数据传输，曝光后同时获取数值和波形，数据容量不低于50000条。 | 项号13
▲8. 支持独立乳腺探头扩展，探头接口：Micro-USB或者Type C，探头重量：≤60 g，内部探测器等中心距离探头表面距离：≤3 mm。
|  |  | 9. 主机支持管电流模块扩展，支持非介入式和介入式管电流探头。（须提供管电流模块照片、与非介入式管电流探头、介入式管电流探头连接照片佐证） | 项号14
|  |  | 10. 主机支持其他类型电离室扩展，至少支持连接10 cm CT电离室、30 cm CT电离室和乳腺1cc电离室探头。 | 项号15
▲11. 主机支持半导体CT剂量分布曲线探头扩展，支持空间剂量分布曲线测量和几何效率测量。（须提供主机与CT剂量分布曲线探头连接照片佐证）
|  |  | 12. 主机支持光探头扩展，支持亮度和照度测量。（须提供主机与光探头连接照片佐证）。主机支持半导体自动曝光控制探头扩展，探头金属部分尺寸：≤6 mm×25 mm，支持作为第二剂量探头使用。（须提供主机与自动曝光控制探头连接照片佐证）。主机支持半导体低剂量散射线探头扩展，最低探测剂量：≤150 pGy。（须提供主机与散射线探头连接照片） | 项号16
▲13. 支持半导体管球泄漏测量探头扩展，支持10 cm2和100 cm2双探测区域面积，测量参数至少包括空气比释动能（率）、周围剂量当量H*(10)（率）、半值层。（须提供探头照片、探测区域照片、测量界面照片佐证）
▲14. 提供云存储和访问服务，所有标准器主机和探头信息、测试数据自动同步至云服务器。（须提供服务器访问照片、标准器内容、测试数据内容照片佐证）
|  |  | 15. 支持自定义测量界面，测量界面支持单次曝光测量和显示参数≥15个参数。（须提供测量界面照片佐证） | 项号17
★16.技术性能满足JJG 1078-2026《医用数字摄影系统(DR)X射线辐射源检定规程》检定规程的建标要求。
| 3 | 无创血压模拟仪 | 1.模拟类型：示波法模拟，预制NIBP O曲线不低于8组，支持用户自定义模拟曲线；支持睡眠模式：无操作时长3档可选。（提供预制NIBP O曲线界面、自定义模拟曲线界面图片、无操作时长设置界面佐证） | 项号18
|  |  | 2.动态血压预设，至少包括：成人（收缩压/舒张压）：255/195(215)、200/150(167)、150/100(117)、120/80(93)、100/65(77)、80/50(60)、60/30(40)；新生儿（收缩压/舒张压）：150/100(122)、120/80(93)、100/65(77)、80/50(60)、60/30(40)、35/15(22)，血压重复性：≤1 mmHg； | 项号19
|  |  | 3. 脉搏频率范围：20~240 BPM，步进：1 BPM，准确度：±1%，脉搏频率至少支持12组以上预设。（须提供脉搏频率设置高低限值和12组预设界面照片佐证） | 项号20
|  |  | 4. 脉搏幅度水平：0~2 mL，幅度范围0%~150%，幅度准确度：0.5%；设置快速截屏功能，启动截屏后，屏幕内容将被截取为图片格式进行存储。（须提供截屏功能、屏幕截屏图片佐证） | 项号21
▲5.集成血压曲线校准功能，无需计算机支持即可完成血压曲线轮廓编辑：步进1~50 mmHg，最大收缩压275 mmHg，最小舒张压10 mmHg（须提供血压曲线校准界面图片佐证）
|  |  | 6. 一键载入患者模拟参数：支持用户自定义，患者数据库容量不低于1000组。 | 项号22
|  |  | 7. 压力表模式：范围：0.0~400.0 mmHg，准确度：±0.5 mmHg，分辨率：0.1 mmHg，单位：mmHg、kPa、mbar（须提供单位选项界面照片佐证） | 项号23
|  |  | 8. 压力源模式：充气压力：10.0 mmHg~400.0 mmHg；测量模式：降压过程测试和升压过程测试；充气模式：支持自动、手动、步进模式；压力步进增减：1 mmHg；步进模式延时：1~600 s，步进：1 s | 项号24
|  |  | 9. 泄漏测试：测量范围：（0~200） mmHg/min；充气模式：自动、手动；充气压力：20 mmHg~400 mmHg，步进：1 mmHg；计时器：自动；测试时间：300~600 s，步进：1 s；预设值：压力预设6组，测试时间6组，配置一键选择菜单，支持用户自定义；一键测量预设：支持用户自定义，预设容量不低于500组。 | 项号25
|  |  | 10. 过压保护测试：测量范围：20 mmHg~400 mmHg；释放时间：1~15 s，步进：1 s；预设值：压力6组，释放时间6组，配置一键选择菜单，支持用户自定义；一键测量预设：支持用户自定义，预设容量不低于500组。 | 项号26
|  |  | 11、一键测量预设：支持用户自定义，预设容量不低于500组。 | 项号27
|  |  | 12、 轻便设计，整机重量：≤1400 g；小巧设计，整机体积：≤100 mm×275 mm×100 mm。触摸屏控制，像素屏幕不低于：1080×720，支持袖带压力曲线实时显示。（须提供实时压力曲线截图佐证） | 项号28
▲14. 功能可扩展：支持增置患者模拟（正常窦性心律、心律失常、呼吸、体温、有创血压、心输出量）、血氧饱和度模拟、呼吸节律器功能、胎儿/母体/宫内压模拟功能；支持增置多普勒机械胎心进行胎儿监护仪检测。（须提供正常窦性心律、心律失常、呼吸、体温、有创血压、心输出量、血氧饱和度模拟、呼吸节律器功能、胎儿/母体/宫内压模拟、机械胎心功能扩展后各项功能界面图片佐证）
▲15. 集成中文操作界面安卓应用程序，配置触摸屏安卓系统掌上智能控制器，支持USB和无线蓝牙双工作模式。（须提供应用程序界面、掌上控制器、USB和无线蓝牙双工作模式照片佐证）。集成安卓系统测试记录管理程序，无需计算机支持，数据容量不低于50000台设备测试记录存储，至少包含设备信息、测试数据、合格与不合格结论。（须提供测试记录管理，包含设备信息、测试数据、合格结论的测试记录界面图片佐证）
★16. 满足JJG 692-2010 《无创自动测量血压计》检定规程的建标要求，提供的证书依据至少包含JJF 1626-2017 《血压模拟器校准规范》。

## 包8
包八
包号 | 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 项号
包八：医化（二） | 1 | 医用注射泵和输液泵检测仪 | 1. 产品用途：适用于医用注射泵、输液泵、PCA泵等设备的流量测试、分段加药测试、保持静脉开放测试、丸剂量测试、容积测试、阻塞压力测试，产品满足《JJF 1259-2018 医用注射泵和输液泵校准规范》。 | 项号1
|  |  | 2.配置手动和自动测量两种模式，支持流量测试、分段加药、KVO（保持静脉开放）测试、PCA 泵测试和阻塞报警测试，提供用户自定义测试功能，包括合格/不合格自动判断。 | 项号2
|  |  | 3. 配置双通道，配置数据库功能，支持被检设备信息录入，至少包含控制号、序列号、生产厂家、型号、检测人员信息和检测日期等信息，测试完成后，生成包含测试数据和设备信息内容的完整测试记录。（须提供被检设备信息录入界面、包含测试数据和设备信息的测试记录界面佐证） | 项号3
▲4. 菜单中设置通道一键链接菜单，支持将多个通道的测试数据汇总为单台设备测试记录，单台主机至少支持6个通道链接。（须提供一键链接选项界面图片佐证）
▲5. 流量：测量范围：0.1~3000 ml/hr，无需计算机辅助，即可完成平均值、最大值、最小值、标准偏差、变异系数等参数统计分析和显示。（提供无需计算机辅助完成统计分析和显示界面佐证）；显示范围：最小显示：0.05 ml/hr；最高显示：3150 ml/hr；最高显示分辨率：0.001 ml/hr；准确度：±（1%读数+0.005 ml/hr），@ 0.1~9.9 ml/hr，容积>0.1 mL；±1%读数，@ 10~1200 ml/hr，容积>1 mL；±2%读数，@ 1201~3000 ml/hr，容积>10 mL。
|  |  | 6. 容积：测量范围：0.02~9000 ml，最高显示分辨率：0.01 ml；准确度：±（1%+1 LSD），@ 0.1~9.9 ml/hr，容积>0.1 mL；±（1%+1 LSD），@ 10~1200 ml/hr，容积>1 mL；±（2%+1 LSD），@ 1201~3000 ml/hr，容积>10 mL。 | 项号4
|  |  | 7. 时间测量：0~200 小时，准确度：±0.5 秒；PCA泵测量：最小可探测丸剂量：0.5 ml，丸剂量准确度：±0.01 ml，容积>0.5 ml；PCA锁闭时间范围：1~200分钟，准确度：±0.05 分钟 | 项号5
▲8. PCA泵触发输出：机械参数：3.5 mm 单声道音频接口；10.2 电气参数：单刀单掷，常开，30 V，300 mA。（须提供PCA泵触发输出照片佐证）
|  |  | 9. 压力测量范围：-250 mmHg~+2500 mmHg（-5 psi~+50 psi），准确度：±1%；测量单位：mmHg, psi, bar, mbar, kPa, inH2O, torr；大气压力补偿：750 mbar~1050 mbar | 项号6
▲10. 测量通道可扩展：采用模块化可扩展系统设计，单台主机可扩展至6通道。（须提供实物照片佐证）
|  |  | 11. 支持多种测试模式：定时模式、定量模式和组合条件模式。集成测试记录管理程序，无需计算机支持，数据容量不低于50000台设备测试记录存储（数据容量≥100 GB），至少包含设备信息、测试数据、合格与不合格结论、采样点数据信息、流量曲线、压力曲线、喇叭曲线等信息。（须提供数据容量截图、测试记录管理程序以及测试信息内容界面佐证） | 项号7
|  |  | 12. 支持自定义窗口测试分析功能，前窗和观测窗支持分段计算和统计，测试延迟时间和窗口分析时间可以根据不同类型被检设备进行自定义优化（须提供自定义窗口测试分析原理图、设置界面图片佐证）。集成PDF文件管理应用程序、远程技术支持和培训工具。 | 项号8
▲13. 集成中文操作界面安卓应用程序，配置10英寸触摸屏安卓系统平板智能控制器，支持USB和无线蓝牙双工作模式（须提供操作界面、平板控制器、工作模式实物照片佐证）。独立屏幕显示通道编号，并配置通道配置按钮，以便进行快速通道编号切换，配置范围1至6（须提供配置按钮照片，通道编号切换照片佐证）。
|  |  | 14. 设置快速截屏功能，启动截屏后，屏幕内容将被截取为图片格式进行存储（须提供截屏功能、屏幕截屏图片佐证）。配置自动测试序列功能，无需计算机辅助即可新建和编辑自动测试序列，支持弹出菜单（向导文字自定义输入），检查菜单（自定义检查合格/不合格/服务/信息选项）、测试菜单（流量测试、阻塞压力测试、监测菜单（压力监测最大值、最小值、平均值）等功能（须提供自动测试序列编辑界面照片、弹出项目、检查项目、测试项目、监测项目界面照片佐证）。 | 项号9
★15. 产品技术性能满足《JJF 1259-2018 医用注射泵和输液泵校准规范》的建标要求。
| 2 | ●CT剂量仪 | 1. 用于检测CT机、CR机、DR机、拍片机、透视机、脉冲透视、数字减影DSA、牙科机、全景牙科机等X射线机，单次曝光即可测量管电压、曝光时间、剂量、剂量率、剂量/脉冲、帧率、脉冲宽度、占空比、总过滤和半价层的自动测量。（须提供同时测量管电压、曝光时间、剂量、剂量率、剂量/脉冲、帧率、脉冲宽度、占空比、总过滤和半价层的软件界面佐证）。便携终端和主机内置蓝牙，具备无线蓝牙传输，具备电池自供电，续航时间不低于20个小时。 | 项号10
|  |  | 2. 支持安卓移动App，兼容安卓手机、安卓平板电脑，通过无线蓝牙遥测，实时获取测量数据和数据自动存储，支持Excel数据导出和无线传输，支持曝光后实时波形显示和光标分析。（须提供安卓手机、安卓平板电脑无线蓝牙遥测图片、Excel数据导出和无线传输界面、波形显示和光标分析佐证） | 项号11
▲3. 主机配置Type C接口数量：≥2个，支持第二剂量探头同时测量。（须提供主机端口照片、第二剂量探头同时测量照片佐证）
4. 技术参数：
|  |  | 4.1 拍片/透视探头支持与主机一体式直接连接和USB电缆连接两种方式，实现软件支持，无线蓝牙遥测，检测拍片机、透视机、CR机、DR机、DSA、牙科机等X射线机，单次曝光即可完成管电压、曝光时间、剂量、剂量率、剂量/脉冲、帧率、脉冲宽度、占空比、半价层和总过滤等参数的自动测量。（须提供探头与主机一体式直接连接和USB电缆连接两种方式实物照片、单次曝光测量界面佐证） | 项号12
▲4.2 独立拍片/透视探头，探头接口：Micro-USB或者Type C，探头重量：≤60 g，内部探测器等中心距离探头表面距离：≤3 mm。（须提供拍片/透视探头端口、重量照片、探测器等中心位置测量照片佐证）
▲4.3 剂量量程：1 nGy ~ 9999 Gy，精度：±5 %或±5 nGy；剂量率量程：1 nGy/s ~ 500 mGy/s，分辨率：0.1 nGy/s，准确度：≤±5%或1 nGy/s
▲4.4 千伏量程：38 kV~ 155 kV，精度：±1.5 %或±1 kV，重复性不大于0.5kV或0.5%（取较大者）；管电压测量支持kVp和PPV，最低剂量率要求：≤5 μGy/s；曝光时间量程：0.5 ms~48 h，精度：±0.5%或±0.5 ms
▲4.5 半价层量程：1 mm Al~15 mm Al，精度：±5 % 或 ±0.2 mm Al；半价层最低剂量率要求：≤0.5 μGy/s；脉冲量程：（1 ~ 20000）脉冲，最低峰值剂量率要求：≤0.4 μGy/s；脉冲频率：0.5 Hz~ 250 Hz，最低峰值剂量率要求：≤0.4 μGy/s
▲4.6 总过滤：1 mm Al~ 90 mm Al，精度：±10 % 或 ±0.2 mm Al；总过滤最低剂量率要求：≤5 μGy/s；普放探头最小探测器尺寸：≤1.5 mm×1.5 mm（须提供探测器架构图片佐证）
▲5．配置电离室偏压模块，支持与主机之间热插拔，支持自动温度和气压修正，支持与不同类型电离室探头自由连接，重量：≤40 g。（须提供电离室偏压模块照片、温度和气压测量界面图片、重量照片佐证）
▲6. 配置CT电离室探头：与主机连接使用，蓝牙通讯与普放探头使用相同终端和软件完成测量，有效长度不低于100 mm；配置磁吸式探头信息模块，连接后检测程序自动进入CT剂量测量界面。剂量率：≥0.3 mGycm/s~3 Gycm/s，准确度：≤±5 % 或 ±0.03 mGycm/s；剂量长度乘积：0.01 mGycm~9999 mGycm，准确度：≤±5 % 或 ±0.01 mGycm；能量响应：±2%，（70~150） kV；时间范围：≥10 ms~24小时，准确度：≤±0.5%或±5 ms；支持温度气压自动修正。（须提供温度和气压测量界面图片佐证）
▲7. 配置剂量面积探头，与主机配套使用，蓝牙通讯与普放探头使用相同终端和软件完成测量，有效长度不低于140 mm * 140 mm，剂量面积探头重量：≤300 g。（提供剂量面积探头照片、重量照片、与主机连接和测量界面照片佐证）；剂量面积乘积率量程：≥0.3 mGycm2/s - 1500 mGycm2/s，准确度：≤±5%或±0.03 mGycm2/s；；配置磁吸式探头信息模块，连接后检测程序自动进入剂量面积测量界面；剂量面积乘积量程：≥0.03 mGycm2~1000 Gycm2，准确度：±5 %或±0.03 mGycm2；时间范围：≥10 ms~24小时，准确度：≤±0.5%或±5 ms；支持温度气压自动修正。（须提供磁吸探头模块照片、温度和气压测量界面图片、测量界面照片佐证）
|  |  | 8．支持安卓系统应用程序交互控制，数据终端支持安卓掌上控制器和安卓平板电脑，主机与终端之间支持实时数据传输，曝光后同时获取数值和波形，数据容量不低于50000条，波形支持光标分析功能。 | 项号13
|  |  | 9．支持Windows系统数据库应用程序，数据终端支持Windows台式机和Windows平板电脑，主机与终端之间支持实时数据传输，曝光后同时获取数值和波形，数据容量不低于50000条。 | 项号14
▲10. 支持独立乳腺探头扩展，探头接口：Micro-USB或者Type C，探头重量：≤60 g，内部探测器等中心距离探头表面距离：≤3 mm；主机支持半导体CT剂量分布曲线探头扩展，支持空间剂量分布曲线测量和几何效率测量。（须提供主机与CT剂量分布曲线探头连接照片佐证）
|  |  | 11．主机支持其他类型电离室扩展，至少支持连接30 cm CT电离室和乳腺1cc电离室探头。（须提供主机与30 cm CT电离室连接照片佐证） | 项号15
|  |  | 12. 主机支持管电流模块扩展，支持非介入式和介入式管电流探头。（须提供管电流模块照片、主机与非介入式管电流探头、介入式管电流探头连接照片佐证） | 项号16
|  |  | 13. 主机支持光探头扩展，支持亮度和照度测量。（须提供主机与光探头连接照片佐证） | 项号17
|  |  | 14. 主机支持半导体自动曝光控制探头扩展，探头金属部分尺寸：≤6 mm×25 mm，支持作为第二剂量探头使用。（须提供与自动曝光控制探头连接照片佐证） | 项号18
|  |  | 15. 主机支持半导体低剂量散射线探头扩展，最低探测剂量：≤150 pGy。（须提供主机与散射线探头连接照片） | 项号19
▲16. 支持半导体管球泄漏测量探头扩展，支持10 cm2和100 cm2双探测区域面积，测量参数至少包括空气比释动能（率）、周围剂量当量H*(10)（率）、半值层。（须提供探头照片、探测区域照片、测量界面照片佐证）
▲17. 提供云存储和访问服务，所有标准器主机和探头信息、测试数据自动同步至云服务器。（须提供服务器访问照片、标准器内容、测试数据内容照片佐证）
|  |  | 18. 支持自定义测量界面，测量界面支持单次曝光测量和显示参数≥15个参数。（须提供测量界面照片佐证） | 项号20
★19.技术性能满足JJG 961-2017《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源》检定规程的建标要求，证书依据至少包括JJF 1621-2017《诊断水平剂量计校准规范》、JJF1474-2014《医用诊断X射线非介入式管电压表校准规范》、JJF 2017-2022《(20～150)kV X射线束半值层仪校准规范》、JJF 1432-2013《医用诊断X射线非介入曝光时间表校准规范》JJF 1479-2014《剂量面积乘积仪校准规范》。
| 3 | 心、脑电图机检定仪 | ▲1.内置集成平衡衰减器：衰减比：1/1000；衰减比最大允许误差：±0.3%。（提供产品彩页或说明书佐证）；
|  |  | 2.方波信号： 幅度范围（峰峰值）：8.00μV ～30.0 V 幅度最大允许误差（峰峰值）：80.0μV～30.0 V ±0.5%,8.0μV -80.0μV±（1%） 周期范围：2 ms～50ｓ 周期最大允许误差：±（0.1%信号周期＋2μｓ） 输出阻抗：小于600Ω | 项号21
|  |  | 3.正弦信号： 幅度范围（峰峰值）：8.00μV～30.0V 幅度最大允许误差（峰峰值）： （频率在20mHz～200Hz内）80.0μV～30.0V：±0.5%,8.0μV -80.0μV：±1% 频率范围： 20 mHz～1000 Hz，周期最大允许误差：±（0.1%信号周期＋2μｓ） 失真度：500Hz以下， ＜1%； 500Hz以上，＜2% | 项号22
|  |  | 4.三角波： 周期范围：2ms～50s 周期最大允许误差：±（0.1%信号周期＋2μs） | 项号23
|  |  | 5.微分信号：微分时间常数50ms，周期：1s | 项号24
▲6、内置集成模拟皮肤-电极阻抗：51 kΩ电阻与47 nF电容并联，电阻最大允许误差为±5%，电容最大允许误差为±10%（提供产品彩页或说明书佐证）；
|  |  | 7、ECG仿真信号：频率：0.75 Hz，最大允许误差：≤±1% 幅度：输出信号幅度的峰-谷值范围为0.03 mV~10.0 mV； 峰-谷幅度为1 mV时，最大允许误差≤±1.0%； 峰-谷幅度为0.3 mV～10.0 mV时，最大允许误差≤±1.5%； 峰-谷幅度为0.1 mV～0.2 mV时，最大允许误差≤±3.0%； 峰-谷幅度为0.03 mV～0.05 mV时，最大允许误差≤±10% | 项号25
|  |  | 8.标准心率信号： 心率范围：(10.0～500)次／分钟；周期：1s 心率最大允许误差：≤±（0.1%信号周期±2ms） 幅度范围：（峰峰值）：4.00μV～15.0V 幅度最大允许误差:（峰峰值）：≤ 4.00μV～15.0V ±1％ | 项号26
|  |  | 9.极化电压:直流：±300 mV 电压最大允许误差: ≤±5% | 项号27
|  |  | 10.共模抑制比检定装置： 交流高阻电压表：量程：9V～11V(有效值),最大允许误差：≤±10%，输入阻抗：≥300MΩ,频率范围：10Hz～100Hz 输出正弦波信号：电压10V,频率：50Hz 输出等效电容：200pF | 项号28
▲11.具备能计量检测肌电及诱发反应设备的扩展功能（须提供设备实物产品照片显示该功能进行佐证）；
★12.满足JJG543-2026《心电图机》、JJG1043-2008《脑电图机》、JJG760-2003《心电监护仪》， JJG954-2019《数字脑电图仪》、JJG1042-2008《动态（可移动）心电图机》，JJF1149-2006《心脏除颤和心脏除颤监护仪校准规范（监护部分）》、JJG749-2007《心、脑电图机检定仪》、JJG1016-2006《心电监护仪检定仪》等规程规范的检定、校准要求。
| 4 | 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置 | ▲1.搭载高清触摸屏，配备语音播报与灯光状态指示，便于及时掌握设备状态（须提供实物图片佐证，灯光状态灯清晰可见）。
▲2.内置动态烟温标定功能，支持PT100传感器,0-500°C可任意设置设定，灵活输出、准确便捷。
▲3.支持大孔口流量计、罗茨流量计、皂膜流量计等外设扩展，可根据监测要求灵活升级测量配置;支持OTA远程升级，降低维护成本（须提供远程OTA升级图片佐证，不需要借助u盘及内存卡等外部设备）。 配备Type-C通用充电接口，大幅提高充电便捷性。
|  |  | 4.集成环温、大气压、计温、计压，自动完成标况、工况等多种流量换算。 | 项号29
|  |  | 5.搭载存储模块，支持历史校准数据查询、导出与打印，便于质量控制和档案管理。 | 项号30
▲6.参数范围A路:(10-2000)mL/min； B路:(10-2000)mL/min； C路:(10-2000)mL/min； D路:(10-2000)mL/min，分辨率0.1 mL/min 准确度不超过±1%；重复性:≤0.5%
|  |  | 7.E路:(2-230)L/min分辨率0.01 L/min准确度不超过±1%；重复性:≤0.5% | 项号31
|  |  | 8.F路:(200-1400)L/min分辨率0.1 L/min准确度不超过±1%；重复性:≤0.5% | 项号32
|  |  | 9.皂膜流量计(50-6000)mL/min分辨率0.01m L/min准确度不超过±1%；重复性:≤0.5% | 项号33
|  |  | 10.环温测量范围：(-40~85)℃，分辨率0.1℃，精度±0.3℃ | 项号34
|  |  | 11.大气压：(50~130)kPa，分辨率0.01kPa，精度±0.2kPa；工作温度：(-20~40)℃；电池（可充电锂电池）：大于6 h。 | 项号35
|  |  | 14.主机尺寸：280×160×180mm | 项号36
★15.技术性能满足JJG 520-2005《粉尘采样器》检定规程、JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》检定规程、JJG 956-2013《大气采样器》检定规程的建标要求。

## 包9
包九
包号 | 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |  |  | 项号
包九:长度计量标准仪器 | 1 | ●眼镜片顶焦度计标准镜片 | 1）、客观式标准器部分
★1客观式标准器满足JJG 922-2008《验光仪顶焦度标准器》和JJG892-2022《验光仪》检定规程要求。（须提供所投产品说明书佐证）
|  |  | 2、客观式模拟眼由0，±2.5m-1，±5m-1，±10m-1，±15m-1，±20m-1一套共11个客观式模拟眼和一个客观式模拟眼支架组成。 |  |  | 项号1
|  |  | 3、柱镜标准器由柱镜模拟眼和轴位控制器两部分组成。柱镜度标称值为-3m-1的两个柱镜模拟眼，安装在提供0°和90°两个固定角度的轴位控制器上，用于检定客观式验光仪的柱镜度和轴位。 |  |  | 项号2
|  |  | 4、曈距标准器由三个标称值为55mm，65mm和75mm的标准套筒组成，标准套简内可安装0m-1客观模拟眼，用于检定客观式验光仪的瞳距示值误差 |  |  | 项号3
|  |  | ▲5、球镜度实际值与标称值之差不超过±0.12m-1，其扩展不确定度为：U=（0.07～0.10）m-1(k=3)。（须提供所投产品说明书佐证） |  |  |  | 1
|  |  | 6、（0~±10）m-1范圈的客观式模拟眼的球镜度量值的年变化量不超过±0.06m-1，绝对值大于10m-1范围的客观式模拟眼的球镜度量值的年变化量不超过±0.10m-1。 |  |  | 项号4
|  |  | 7、柱镜度实际值与标称值之差不超出±0.12m-1，其扩展不确定度为：U=0.08m-1(k=3)。 |  |  | 项号5
|  |  | 8、柱镜度量值的年变化量不超过±0.06m-1。 |  |  | 项号6
|  |  | 9、轴位控制器0°和90°轴位方位允许误差为±1°。 |  |  | 项号7
|  |  | 10、55mm，65mm，75mm三个标准曈距的允差为±0.5mm。 |  |  | 项号8
|  |  | 11、客观式模拟眼、柱镜标准器、曈距标准器及相应支架应包装在同一个防震运输箱内。(须提供所投产品实物照片佐证) |  |  | 项号9
2）、角膜曲率计用计量标准器部分
★1、角膜曲率计用计量标准器满足JJG 1011-2018《角膜曲率计》、JJG 1088-2019《角膜曲率计用计量标准器》、JJG 892-2022《验光仪》和JJF 1774-2019《角膜曲率计型式评价大纲》检定规程要求。由轴位标准器、曲率半径用标准器和测量支架（两个）组成。(须提供所投产品说明佐证)
|  |  | 2、轴位标准器：由PMMA材料制成，具有2种规格，R8.0/R7.8和R8.0/R7.6，共计2个标准器，每个标准器标称值分别为：0°（180°）、45°、90°和135°。 |  |  | 项号10
|  |  | 3、轴位标准器环曲面半径 I型：R1=(8.00±0.2)mm，R2<R1，R1-R2=(0.2±0.07)mm II型：R1=(8.00±0.2)mm，R2<R1，R1-R2=(0.4±0.07)mm |  |  | 项号11
|  |  | 4、曲率半径用标准器：由光学玻璃材料制成，具有凸球面和凹球面两种表面形状，3种半径规格，共计6个标准器，曲率半径标称值分别为6.668mm，7.943mm和9.320mm，对应的角膜屈光度标称值分别为50.61m-1、42.49m-1和36.21m-1 |  |  | 项号12
|  |  | 5、轴位标准器轴位最大允许误差：±3° |  |  | 项号13
|  |  | ▲6、曲率半径示值误差不超过±0.010mm（须提供所投产品说明书佐证） |  |  |  | 2
|  |  | 7、曲率半径用标准器、轴位标准器及相应支架应包装在同一个防震运输箱内。 |  |  | 项号14
| 2 | 光栅指示表检定仪 | ★1、能够测量涵盖指针式和数显式的指示表、杠杆表、内径表等表类。（须提供所投产品说明书佐证）
|  |  | ▲2、测量范围0～100mm；（须提供所投产品说明书佐证） |  |  |  | 3
|  |  | 3、分辨力≤0.1μm； |  |  | 项号15
|  |  | 4、重复性≤0.2μm； |  |  | 项号16
|  |  | 5、CCD读表精度优于1/30分格，检定数显指示表时，图像识别系统的读数应与数显式指示表显示值相同； |  |  | 项号17
|  |  | ▲6、任意1mm范围内误差≤1.0µm 任意2mm范围内误差≤1.0µm 任意10mm范围内误差≤1.5µm 任意30mm范围内误差≤2.0µm 任意50mm范围内误差≤2.5µm 100mm范围内误差≤5.0µm 回程误差≤0.5µm；（须提供所投产品说明书佐证） |  |  |  | 4
|  |  | ▲7、测量软件应有以下功能（须提供软件功能界面截图佐证） （1）自动处理检定数据并进行判定。 （2）符合有关JJG 34-2022、JJF 2383-2026等国家规程、规范要求，满足指针式和数显式的指示表、杠杆表、内径表等表类的测量。 （3）自动对零功：仪器自动寻找到被检指示表表盘零位刻线，推动指示表指针对准零位，不需人工转动表盘对零。 （4）可显示、打印历史记录，包括检定点误差数据的表格和曲线，规程中要求测量的各种示值误差，以及根据规程判定的检定结果，在检定过程中，具有超差提示功能。 （5）可按指示表类型、生产单位、出厂编号、检定员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理检定记录。 （6）可修改保存的记录和数据。 （7）可从数据库中选定多条记录成批打印检定记录或者检定证书。 （8）具有备份和还原数据库功能。 （9）可将检定数据输出到Word和Excel文档。 |  |  |  | 5
|  |  | 8、测量软件可根提客户特殊要求，定制检定记录和检定证书格式，可根据客户特殊要求，定制专用夫具、定制校准标准。 |  |  | 项号18
|  |  | 9、铝合金仪器箱防震运输。 |  |  | 项号19
|  |  | ▲10、配置清单： 检定仪1台、快速夹具（包括φ4、6、8mm各类表的夹具）1套、计算机1台、打印机1台、检定软件1套。 |  |  |  | 6
| 3 | 万能工具显微镜 | ★1、X轴行程≥200mm，分辨力≤0.2μm，MPE≤(1+L/100)μm，Y轴行程≥100mm，分辨力≤0.2μm，MPE≤(1 +L/100)μm；（须提供所投产品说明书佐证）
|  |  | 2、Z轴行程≥120mm； |  |  | 项号20
|  |  | 3、纵横向滑板移动的水平方向直线度≤0.002mm，垂直方向直线度≤0.005mm；纵横向滑板移动的角摆≤5″；纵横向滑板移动的垂直度不大于0.003mm/100mm； |  |  | 项号21
|  |  | 6、显微镜立臂，倾斜范围≥±12°，分度值优于30′； |  |  | 项号22
|  |  | 7、角度测量范围：0~360°；角度测量分度值不低于5″；角度测量准确度不大于30″。 |  |  | 项号23
|  |  | 10、顶针连同顶针杆的径向跳动：外顶针不大于0.005mm，内顶针不大于0.007mm； |  |  | 项号24
|  |  | 11、两顶针再水平方向上的重合性：当两顶针相距20mm不大于0.01mm，当两顶针相距200mm不大于0.02mm，在量程内相距任意尺寸时不大于0.02mm； |  |  | 项号25
|  |  | 12、顶针架夹持最大直径≥φ100mm； |  |  | 项号26
|  |  | 13、顶针架夹持最大长度不小于700mm； |  |  | 项号27
|  |  | 14、高顶针架夹持最大直径≥180mm；高顶针架夹持最大长度≥200mm； |  |  | 项号28
|  |  | 16、光学定位器测头最小直径≤5mm； |  |  | 项号29
|  |  | 17、光学定位器测头最大测量深度≥15mm； |  |  | 项号30
|  |  | 18、光学定位器测量力0.1N； |  |  | 项号31
|  |  | 19、光学定位器的定位变动性不大于0.001mm； |  |  | 项号32
|  |  | 20、物镜：1×，3×，5×，正确性0.1%； |  |  | 项号33
|  |  | 21、CCD摄像头像素数优于795×596 |  |  | 项号34
|  |  | ▲22、采用目镜目视+屏幕影像双观测模式；（须提供所投产品说明书佐证） |  |  |  | 7
|  |  | ▲23、测量软件功能：点、线、圆、弧、角、直线度、圆度、齿轮、螺纹、凸轮等测量，直线度、圆度、弧度、同轴度、对称度、平行度等形位公差测量；（须提供软件功能界面截图佐证） |  |  |  | 8
|  |  | ▲24、测量软件能够直角/极坐标一键切换，能够实现坐标平移和摆正；（须提供软件功能界面截图佐证），可对X轴、Y轴示值误差进行补偿修正，进一步提高测量精度；（须提供软件功能界面截图佐证）。 |  |  |  | 9
|  |  | ▲26、测量软件数据能与CAD通讯，完成测量工作；（须提供软件功能界面截图佐证） |  |  |  | 10
|  |  | ▲27、配置清单： |  |  |  | 11
|  |  | 名称 | 单位 | 数量
|  |  | 万能工具显微镜主机 | 台 | 1
|  |  | 计算机 | 台 | 1
|  |  | 图像处理软件 | 套 | 1
|  |  | 物镜1×，3×，5× | 个 | 各1
|  |  | 测量目镜 | 件 | 1
|  |  | 轮廓目镜（包括R0.1~R100分划板） | 套 | 1
|  |  | 双像目镜 | 件 | 1
|  |  | 顶针筒、杆 | 件 | 2
|  |  | 外顶针、大内顶针、小内顶针 | 件 | 各2
|  |  | 低顶针架、高顶针架 | 对 | 各1
|  |  | 平面工作台 | 件 | 1
|  |  | 玻璃工作台 | 套 | 1
|  |  | 数显分度头 | 台 | 1
|  |  | 光学定位器 | 件 | 1
|  |  | V形架 | 对 | 1
|  |  | 定焦杆 | 件 | 1
|  |  | 测高装置 | 套 | 1
|  |  | 螺纹测量刀 | 套 | 1
| 4 | 小角度检定仪 | ★1、能够测量至少涵盖框式水平仪和条式水平仪、合象水平仪、电子水平仪等。（须提供所投产品说明书佐证）
|  |  | ▲2、测量范围：0~70′（20mm/m）；（须提供所投产品说明书佐证） |  |  |  | 12
|  |  | 3、分辨率：长度分辨率0.01μm，角度分辨率0.01秒，数字显示； |  |  | 项号35
|  |  | ▲4、标准角度误差：≤±0.08角秒（±0.0004mm/m）（须提供所投产品说明书佐证） |  |  |  | 13
|  |  | 4、长度计误差：≤0.4μm |  |  | 项号36
|  |  | 5、平工作台平面度：≤3μm |  |  | 项号37
|  |  | 6、触摸屏：显示尺寸≥800mm×480mm（7寸），65536真彩色，显示位数为 00.000.00（须提供实物图片佐证） |  |  | 项号38
|  |  | 7、检定软件：计算机软件电动控制电机精确升降，省却人工调节，避免了人工调节的操作误差，可自动保存数据、自动计算检定结果并根据规程判定检定结论。 |  |  | 项号39
|  |  | 8、可查看、导出历史检定记录，可自动生成报表，可供预览和打印，包含检定记录和检定证书两种形式，可根据客户的要求编制记录、证书模版。 |  |  | 项号40
|  |  | ▲9、配置清单： 小角度发生装置 1台、软件1套、计算机1台、打印机1台、仪器电缆1套。 |  |  |  | 14