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第一章 投标邀请
龙岩市公物采购招标代理有限公司 采用公开招标方式组织 龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。
1、备案编号：CGXM-2026-350801-01473[2026]01222
2、项目编号：[350801]LYCG[GK]2026076
3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
5、需要落实的政府采购政策
进口产品：本项目不允许进口产品参与投标。
节能产品：按国家及行业规定执行。
环境标志产品：按国家及行业规定执行。
促进中小企业发展的相关政策：
采购包1：设置专门采购包
面向的企业规模：中小企业
预留形式：设置专门采购包
预留比例：100%
采购包2：设置专门采购包
面向的企业规模：中小企业
预留形式：设置专门采购包
预留比例：100%
采购包3：设置专门采购包
面向的企业规模：中小企业
预留形式：设置专门采购包
预留比例：100%
采购包4：设置专门采购包
面向的企业规模：中小企业
预留形式：设置专门采购包
预留比例：100%
采购包5：设置专门采购包
面向的企业规模：中小企业
预留形式：设置专门采购包
预留比例：100%
采购包6：不专门面向中小企业采购
6、投标人的资格要求
6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
6.2特定条件：
采购包1：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


采购包2：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


采购包3：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


采购包4：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


采购包5：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


采购包6：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。


6.3是否接受联合体投标：
采购包1：不接受
采购包2：不接受
采购包3：不接受
采购包4：不接受
采购包5：不接受
采购包6：不接受
※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
7、招标文件的获取
7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。
7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。
7.4、招标文件售价：0元。
8、投标截止
8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。
9、开标时间及地点
详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
10、公告期限
10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。
11、采购人：龙岩市产品质量检验所
 地址： 龙岩市新罗区青云西路1号
 邮编： 364000
 联系人： 魏先生
 联系电话： 0597-3295232
12、代理机构：龙岩市公物采购招标代理有限公司
 地址： 西陂街道龙腾社区龙岩大道中388号B1幢八层
 邮编： 364000
 联系人： 温女士
 联系电话： 0597-2890012、2529019
附1：账户信息
	投标保证金账户


	开户名称： 龙岩市公物采购招标代理有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。
 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。


附2：采购标的一览表
采购包1：
采购包预算金额（元）: 2,760,000.00
采购包最高限价（元）: 2,760,000.00
采购包保证金金额（元）: 0.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	食品检验检测设备
	1.00
	2,760,000.00
	批
	工业
	否


采购包2：
采购包预算金额（元）: 1,780,000.00
采购包最高限价（元）: 1,780,000.00
采购包保证金金额（元）: 0.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	食品检验检测设备
	1.00
	1,780,000.00
	批
	工业
	否


采购包3：
采购包预算金额（元）: 3,400,000.00
采购包最高限价（元）: 3,400,000.00
采购包保证金金额（元）: 0.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	食品检验检测设备
	1.00
	3,400,000.00
	批
	工业
	否


采购包4：
采购包预算金额（元）: 2,210,000.00
采购包最高限价（元）: 2,210,000.00
采购包保证金金额（元）: 0.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	食品检验检测设备
	1.00
	2,210,000.00
	批
	工业
	否


采购包5：
采购包预算金额（元）: 510,000.00
采购包最高限价（元）: 510,000.00
采购包保证金金额（元）: 0.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	食品检验检测设备
	1.00
	510,000.00
	批
	工业
	否


采购包6：
采购包预算金额（元）: 620,000.00
采购包最高限价（元）: 620,000.00
采购包保证金金额（元）: 0.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	食品检验检测设备
	1.00
	620,000.00
	批
	工业
	否


采购包1：
（1）报价要求：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	食品检验检测设备
	批
	元
	2,760,000.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：
食品检验检测设备
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	气相色谱仪
	按招标文件要求
	套
	元
	760,000.00
	总价
	

	2
	液相色谱仪1
	按招标文件要求
	套
	元
	847,000.00
	总价
	

	3
	液相色谱仪2
	按招标文件要求
	套
	元
	990,000.00
	总价
	

	4
	冷冻离心机1
	按招标文件要求
	套
	元
	59,000.00
	总价
	

	5
	冷冻离心机2
	按招标文件要求
	套
	元
	59,000.00
	总价
	

	6
	旋转蒸发仪
	按招标文件要求
	套
	元
	45,000.00
	总价
	


采购包2：
（1）报价要求：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	食品检验检测设备
	批
	元
	1,780,000.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：
食品检验检测设备
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	离子色谱仪
	按招标文件要求
	套
	元
	1,640,000.00
	总价
	

	2
	氮吹仪
	按招标文件要求
	套
	元
	140,000.00
	总价
	


采购包3：
（1）报价要求：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	食品检验检测设备
	批
	元
	3,400,000.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：
食品检验检测设备
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	液相色谱串联质谱仪
	按招标文件要求
	套
	元
	3,270,000.00
	总价
	

	2
	匀浆机
	按招标文件要求
	套
	元
	130,000.00
	总价
	


采购包4：
（1）报价要求：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	食品检验检测设备
	批
	元
	2,210,000.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：
食品检验检测设备
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪
	按招标文件要求
	套
	元
	2,030,000.00
	总价
	

	2
	纯水/超纯水处理系统
	按招标文件要求
	套
	元
	148,000.00
	总价
	

	3
	电子天平
	按招标文件要求
	套
	元
	32,000.00
	总价
	


采购包5：
（1）报价要求：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	食品检验检测设备
	批
	元
	510,000.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：
食品检验检测设备
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	旋光仪
	按招标文件要求
	套
	元
	273,000.00
	总价
	

	2
	a、β计数器
	按招标文件要求
	套
	元
	230,000.00
	总价
	

	3
	电导率仪
	按招标文件要求
	套
	元
	7,000.00
	总价
	


采购包6：
（1）报价要求：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	食品检验检测设备
	批
	元
	620,000.00
	总价
	无


（2）报价明细要求：
食品检验检测设备
	序号
	报价明细内容
	报价要求
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	氮吹仪
	按招标文件要求
	套
	元
	150,000.00
	总价
	

	2
	超低温冰箱
	按招标文件要求
	套
	元
	46,100.00
	总价
	

	3
	高压灭菌器
	按招标文件要求
	套
	元
	50,000.00
	总价
	

	4
	恒温恒湿培养箱1
	按招标文件要求
	套
	元
	20,000.00
	总价
	

	5
	恒温恒湿培养箱2
	按招标文件要求
	套
	元
	20,000.00
	总价
	

	6
	霉菌培养箱
	按招标文件要求
	套
	元
	20,000.00
	总价
	

	7
	电热板
	按招标文件要求
	套
	元
	8,000.00
	总价
	

	8
	超声波提取器1
	按招标文件要求
	套
	元
	8,000.00
	总价
	

	9
	超声波提取器2
	按招标文件要求
	套
	元
	8,000.00
	总价
	

	10
	超声波提取器3
	按招标文件要求
	套
	元
	8,000.00
	总价
	

	11
	漩涡混合器1
	按招标文件要求
	套
	元
	1,000.00
	总价
	

	12
	漩涡混合器2
	按招标文件要求
	套
	元
	1,000.00
	总价
	

	13
	振荡提取仪1
	按招标文件要求
	套
	元
	8,500.00
	总价
	

	14
	振荡提取仪2
	按招标文件要求
	套
	元
	8,500.00
	总价
	

	15
	马弗炉1
	按招标文件要求
	套
	元
	44,000.00
	总价
	

	16
	马弗炉2
	按招标文件要求
	套
	元
	44,000.00
	总价
	

	17
	鼓风干燥箱1
	按招标文件要求
	套
	元
	7,000.00
	总价
	

	18
	鼓风干燥箱2
	按招标文件要求
	套
	元
	7,000.00
	总价
	

	19
	鼓风干燥箱3
	按招标文件要求
	套
	元
	7,000.00
	总价
	

	20
	鼓风干燥箱4
	按招标文件要求
	套
	元
	7,000.00
	总价
	

	21
	真空干燥箱
	按招标文件要求
	套
	元
	11,000.00
	总价
	

	22
	医用低温箱1
	按招标文件要求
	套
	元
	28,000.00
	总价
	

	23
	医用低温箱2
	按招标文件要求
	套
	元
	28,000.00
	总价
	

	24
	冰箱1
	按招标文件要求
	套
	元
	7,000.00
	总价
	

	25
	冰箱2
	按招标文件要求
	套
	元
	7,500.00
	总价
	

	26
	冰箱3
	按招标文件要求
	套
	元
	7,500.00
	总价
	

	27
	冰箱4
	按招标文件要求
	套
	元
	7,500.00
	总价
	

	28
	冰柜1
	按招标文件要求
	套
	元
	1,800.00
	总价
	

	29
	冰柜2
	按招标文件要求
	套
	元
	1,800.00
	总价
	

	30
	冰柜3
	按招标文件要求
	套
	元
	1,800.00
	总价
	

	31
	冰箱5
	按招标文件要求
	套
	元
	7,500.00
	总价
	

	32
	冰箱6
	按招标文件要求
	套
	元
	7,500.00
	总价
	

	33
	冰箱7
	按招标文件要求
	套
	元
	7,500.00
	总价
	

	34
	冰箱8
	按招标文件要求
	套
	元
	7,500.00
	总价
	

	35
	冰箱9
	按招标文件要求
	套
	元
	7,500.00
	总价
	

	36
	冰箱10
	按招标文件要求
	套
	元
	7,500.00
	总价
	


 


第二章 投标人须知前附表
一、投标人须知前附表1
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	序号
	招标文件
 （第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：
采购包1：不组织
采购包2：不组织
采购包3：不组织
采购包4：不组织
采购包5：不组织
采购包6：不组织

	2
	10.4
	投标文件的份数：
 （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。
 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
采购包1：不允许合同分包；
采购包2：不允许合同分包；
采购包3：不允许合同分包；
采购包4：不允许合同分包；
采购包5：不允许合同分包；
采购包6：不允许合同分包；

	4
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。

	5
	12.1
	确定中标候选人名单：
采购包1：1名
采购包2：1名
采购包3：1名
采购包4：1名
采购包5：1名
采购包6：1名

	6
	12.2
	本项目中标人的确定（以采购包为单位）：
（1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。
（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：
①招标文件规定的方式：
无
②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：
无
③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。
（3）本项目确定的中标人家数：
采购包1：1名
采购包2：1名
采购包3：1名
采购包4：1名
采购包5：1名
采购包6：1名

	7
	13.2
	合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。

	8
	15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	9
	15.4
	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
（2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 龙岩市公物采购招标代理有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	10
	16.1
	监督管理部门： 龙岩市采购监督管理办公室 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	11
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
 （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。
 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。
 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	12
	19
	其他事项：
 (1)本项目代理服务费：
本项目收取代理服务费
代理服务费用收取对象：中标/成交供应商
代理服务费收费标准：1、自中标公告发布之日起5个日历天内中标供应商应向招标代理机构缴纳招标代理服务费。招标代理服务费每个包分别按下列标准四舍五入至元收取。（开户行：兴业银行龙岩分行，开户名：龙岩市公物采购招标代理有限公司，账号：171030100100100399，开票邮箱：longyancaigou@sina.com，联系人电话：吴女士0597-2810096）。代理成交服务费按差额定率累进法计算：除招标代理服务费不足5000元的按5000元收取外，成交金额100万元以下(含100万元)的按1.5％计算，成交金额为100万元—500万元(含500万元)的按1.1％计算，成交金额为500万—1000万元(含1000万元)的按 0.8％计算，成交金额为1000万元—5000万元(含5000万元)的按 0.5％计算 ，成交金额为5000万元—10000万元(含10000万元)的按 0.25％计算 。
 (2)其他：
1、质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在龙岩市政府采购网上已对本项目进行报名的证明文件（体现报名时间），否则将不被认定为潜在投标人，其质疑将不予受理. 2、本项目不再提供纸质《中标通知书》，结果公告发出后中标人自行登录龙岩市政府采购网后台查看并打印（查看路径：“项目报名-查看相关文件-结果通知书”）。 3、投标人为银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，资格及资信证明文件中要求提供的依法缴纳税收证明材料和依法缴纳社会保障资金证明材料，若提供的为投标人上级公司的上述材料的，均视同有效。4、本项目投标时无须提供纸质投标文件（若有要求提供相关证明材料原件核对的除外），中标人中标后若采购单位有需要纸质投标文件的，中标人应胶装后提供给采购人，具体份数由采购单位确定，该纸质投标文件应与电子的投标文件保持一致。

	备注
	后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。


二、投标人须知前附表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。
（2）将招标文件
无 的内容修正为下列内容：
无 后适用本项目的电子招标投标活动。
（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：
①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。
②关于电子投标文件：
a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。
③关于证明材料或资料：
a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。
④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：
a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。
b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。
c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。
⑤关于投标人的CA证书：
a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。
b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。
c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。
d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。
⑥关于投标截止时间过后
a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。
b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔：
b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码；
b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金；
b4不同投标人存在串通投标的其他情形。
⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。
⑧其他：
无


 


第三章 投标人须知
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。
投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。
（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表（表1、2）
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）政府采购合同（参考文本）
（7）电子投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1） 龙岩市公物采购招标代理有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 龙岩市公物采购招标代理有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 龙岩市公物采购招标代理有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 龙岩市公物采购招标代理有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 龙岩市公物采购招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若 龙岩市公物采购招标代理有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为 龙岩市公物采购招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 龙岩市公物采购招标代理有限公司 可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为 龙岩市公物采购招标代理有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。
9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、电子投标文件
10.1电子投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。
（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标（报价）一览表
②投标（响应）报价明细表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3电子投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5电子投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。
②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 龙岩市公物采购招标代理有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①电子投标文件中未载明分包承担主体；
②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；
④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要， 龙岩市公物采购招标代理有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 龙岩市公物采购招标代理有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。
（3）提交
①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。
③其他形式：
无
④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 龙岩市公物采购招标代理有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
④终止招标的， 龙岩市公物采购招标代理有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；
⑤招标文件规定的其他不予退还情形；
⑥中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10电子投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。
10.11电子投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 龙岩市公物采购招标代理有限公司 。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
五、开标
11、开标
11.1 龙岩市公物采购招标代理有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 龙岩市公物采购招标代理有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。
※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 龙岩市公物采购招标代理有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 龙岩市公物采购招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
11.6投标截止时间后撤销投标的处理
投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。
六、中标与政府采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内， 龙岩市公物采购招标代理有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时， 龙岩市公物采购招标代理有限公司 将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、政府采购合同
13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。
13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。
13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 龙岩市公物采购招标代理有限公司 提出询问， 龙岩市公物采购招标代理有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 龙岩市公物采购招标代理有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1本国产品与非本国产品相关约定
17.1.1本国产品
（1）本国产品标准 本国产品应当符合以下条件： ①在中国境内生产。 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； d.简单的上漆、磨光和分装； e.其他不属于属性改变的情形。 ②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。 具体判定标准以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》以及财政部相关文件为准。
（2）本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
17.1.2 非本国产品
17.1.2.1 进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.1.2.2 其它非本国产品：指非进口产品且不符合本国产品标准的产品。
17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；
②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。
在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。
（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。
（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
十、其他事项
19、其他事项：
19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。
19.2其他：详见招标文件第二章。
 


第四章 资格审查与评标
一、资格审查
1、开标结束后，由 龙岩市公物采购招标代理有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。
1.1资格审查小组
资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由龙岩市公物采购招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或龙岩市公物采购招标代理有限公司的工作人员。
1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。
1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：
（1）“投标函”；
（2）“投标人的资格及资信证明文件”
①一般资格证明文件：
采购包1：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


采购包2：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


采购包3：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


采购包4：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


采购包5：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


采购包6：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


※备注说明
①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。
②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。
④.其他资格证明文件：
采购包1：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


采购包2：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


采购包3：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


采购包4：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


采购包5：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


采购包6：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。


（3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
	 明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


采购包1：
资格审查不合格项：无
采购包2：
资格审查不合格项：无
采购包3：
资格审查不合格项：无
采购包4：
资格审查不合格项：无
采购包5：
资格审查不合格项：无
采购包6：
资格审查不合格项：无
1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。
2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 龙岩市公物采购招标代理有限公司 统一对外发布。
3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 龙岩市公物采购招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
二、评标
4、资格审查结束后，由 龙岩市公物采购招标代理有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。
5、评标委员会
由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。
（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。
（5）评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由 龙岩市公物采购招标代理有限公司 统一对外发布。
②对 龙岩市公物采购招标代理有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序
6.1评标前的准备工作
（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。
（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
6.2符合性审查
（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。
（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。
（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①项目一般情形：
采购包1：
	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


采购包2：
	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


采购包3：
	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


采购包4：
	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


采购包5：
	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


采购包6：
	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：
采购包1：
技术符合性：无
商务符合性：无
价格符合性：无
采购包2：
技术符合性：无
商务符合性：无
价格符合性：无
采购包3：
技术符合性：无
商务符合性：无
价格符合性：无
采购包4：
技术符合性：无
商务符合性：无
价格符合性：无
采购包5：
技术符合性：无
商务符合性：无
价格符合性：无
采购包6：
技术符合性：无
商务符合性：无
价格符合性：无
6.3澄清有关问题
（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。
②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。
②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。
b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
6.4比较与评价
（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。
（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：
a.招标文件规定的方式：
无
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：
a.招标文件规定的方式：
无
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。
（3）漏（缺）项
①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。
②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。
6.6编写评标报告
（1）评标报告由评标委员会负责编写。
（2）评标报告应包括下列内容：
①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
②投标人名单和评标委员会成员名单；
③评标方法和标准；
④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；
⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。
6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。
6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：
（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；
（2）妨碍其他投标人的竞争行为；
（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。
6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；
（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。
※若废标，则本次采购活动结束， 龙岩市公物采购招标代理有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准
7.1评标方法：
采购包1：综合评分法
采购包2：综合评分法
采购包3：综合评分法
采购包4：综合评分法
采购包5：综合评分法
采购包6：综合评分法
7.2评标标准
采购包1：综合评分法
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。
各项评审因素的设置如下：
价格项（F1×A1）满分为30.0000分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。
价格扣除的规则如下：
	项目
	适用对象
	比例
	描述

	无


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下
	项目
	比例
	方法

	节能、环境标志产品
	20.00%
	1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。3、本项目遵守对本国产品的支持政策（国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）），相关要求按前述规定执行。投标人投报的产品为本国产品，且同时满足以下要求的，按照上述通知的要求享受价格扣除优惠政策：（1）按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），格式按上述通知要求的声明函格式填写；（2）满足的将按文件给对本国产品的报价给予20%的价格扣除。 注：①投标人须对声明内容的真实性负责；②声明函和承诺须编制进报价部分中。


其他：无
技术项（F2×A2）满分为60.5000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	T1技术响应情况1
	19.50
	是
	根据各投标人提供的《技术和服务要求响应表》中对招标文件第五章《招标内容和要求》二、技术和服务要求中标注“评审项”的逐项响应、承诺方面情况由评标委员会进行评议打分：完全满足要求的得19.5分（共计195项），负偏离或未按要求响应的每一项扣0.1分，正偏离不加分；“带★号的技术参数”（共7项），为不允许负偏离的实质性要求，任意一项负偏离或任意一项未按要求响应的，视为无效投标。【注：1、标有评审项（例如评审项1、评审项2）的指标项即为一项评审指标要求，无论是否隶属于上一级编号，其评审指标项下技术要求若有任意内容负偏离的均按该项评审项负偏离处理。2、招标文件中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）】。

	T2技术响应情况2
	41.00
	是
	根据各投标人提供的《技术和服务要求响应表》中对招标文件第五章《招标内容和要求》二、技术和服务要求中“带▲号的技术参数”的逐项响应、承诺方面情况由评标委员会进行评议打分：完全满足招标文件“带▲号的技术参数”（共41项）总计41分，负偏离或未按要求响应的，每项扣1分，正偏离不加分。【注：招标文件中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于供应商的内容为准进行评审(负偏离）】


商务项（F3×A3）满分为9.5000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1.业绩
	3.00
	是
	评委根据各投标人所提供的自2023年1月1日以来（日期以验收证明为准）由投标人所完成的与本次投标同类设备的业绩情况进行打分，每提供1份业绩得1分，满分3分。投标人须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书），以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，采购人有权终止采购合同上报主管部门，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。

	2.培训方案
	2.00
	否
	据各投标人提供的培训方案（包括但不限于：①培训计划；②培训范围；③实施及针对性措施；④保证培训成效的措施）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑基本完整且基本能够适用于本项目的得1.0分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得0.5分；未提供不得分。

	3.售后服务方案
	1.50
	否
	根据各投标人提供的（包括但不限于：①售后内容、②故障响应时间、③响应方式、④维修服务能力）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得1.5分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑基本完整且基本能够适用于本项目的得0.8分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得0.3分；未提供不得分。

	4.售后技术服务
	3.00
	是
	投标人承诺项目经首次验收合格后五年内，每年按采购人要求安排技术工程师上门服务，服务费用均包含在投标报价内，采购人无需支付其他服务费用（耗材费用采购人自理），服务内容包含仪器维护、辅助方法开发、计量认证考核协助等，投标人承诺满足上述要求的基础上，技术工程师服务累计每满8小时得0.5分，以3分为限。须提供有效的承诺函（格式自拟），否则不得分。


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）龙岩市产品质量食品检验检测设备更新项目（包一）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即龙岩市产品质量食品检验检测设备更新项目（包一）响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）龙岩市产品质量食品检验检测设备更新项目（包一）响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即龙岩市产品质量食品检验检测设备更新项目（包一）响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）龙岩市产品质量食品检验检测设备更新项目（包一）响应报价低于最高限价65%的，即龙岩市产品质量食品检验检测设备更新项目（包一）响应报价<最高限价×65%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。投标人的报价属于“情形3”的，投标时应上传报价说明，若涉及必要的佐证材料的，应一并上传。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
采购包2：综合评分法
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。
各项评审因素的设置如下：
价格项（F1×A1）满分为30.0000分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。
价格扣除的规则如下：
	项目
	适用对象
	比例
	描述

	无


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下
	项目
	比例
	方法

	节能、环境标志产品
	20.00%
	1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。3、本项目遵守对本国产品的支持政策（国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）），相关要求按前述规定执行。投标人投报的产品为本国产品，且同时满足以下要求的，按照上述通知的要求享受价格扣除优惠政策：（1）按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），格式按上述通知要求的声明函格式填写；（2）满足的将按文件给对本国产品的报价给予20%的价格扣除。 注：①投标人须对声明内容的真实性负责；②声明函和承诺须编制进报价部分中。


其他：无
技术项（F2×A2）满分为60.1800分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	T1技术响应情况1
	22.68
	是
	根据各投标人提供的《技术和服务要求响应表》中对招标文件第五章《招标内容和要求》二、技术和服务要求中标注“评审项”的逐项响应、承诺方面情况由评标委员会进行评议打分：完全满足要求的得22.68分（共计54项），负偏离或未按要求响应的每一项扣0.42分，正偏离不加分；“带★号的技术参数”（共4项），为不允许负偏离的实质性要求，任意一项负偏离或任意一项未按要求响应的，视为无效投标。【注：1、标有评审项（例如评审项1、评审项2）的指标项即为一项评审指标要求，无论是否隶属于上一级编号，其评审指标项下技术要求若有任意内容负偏离的均按该项评审项负偏离处理。2、招标文件中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）】。

	T2技术响应情况2
	37.50
	是
	根据各投标人提供的《技术和服务要求响应表》中对招标文件第五章《招标内容和要求》二、技术和服务要求中“带▲号的技术参数”的逐项响应、承诺方面情况由评标委员会进行评议打分：完全满足招标文件“带▲号的技术参数”（共25项）总计37.5分，负偏离或未按要求响应的，每项扣1.5分，正偏离不加分。【注：招标文件中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于供应商的内容为准进行评审(负偏离）】


商务项（F3×A3）满分为9.8200分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1.业绩
	3.00
	是
	评委根据各投标人所提供的自2023年1月1日以来（日期以验收证明为准）由投标人所完成的与本次投标同类设备的业绩情况进行打分，每提供1份业绩得1分，满分3分。投标人须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书），以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，采购人有权终止采购合同上报主管部门，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。

	2.培训方案
	2.00
	否
	据各投标人提供的培训方案（包括但不限于：①培训计划；②培训范围；③实施及针对性措施；④保证培训成效的措施）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑基本完整且基本能够适用于本项目的得1.0分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得0.5分；未提供不得分。

	3.售后服务方案
	1.82
	否
	根据各投标人提供的（包括但不限于：①售后内容、②故障响应时间、③响应方式、④维修服务能力）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得1.82分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑基本完整且基本能够适用于本项目的得1分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得0.3分；未提供不得分。

	4.售后技术服务
	3.00
	是
	投标人承诺项目经首次验收合格后五年内，每年按采购人要求安排技术工程师上门服务，服务费用均包含在投标报价内，采购人无需支付其他服务费用（耗材费用采购人自理），服务内容包含仪器维护、辅助方法开发、计量认证考核协助等，投标人承诺满足上述要求的基础上，技术工程师服务累计每满8小时得0.5分，以3分为限。须提供有效的承诺函（格式自拟），否则不得分。


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包二）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包二）响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包二）响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包二）响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包二）响应报价低于最高限价65%的，即龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包二）响应报价<最高限价×65%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。投标人的报价属于“情形3”的，投标时应上传报价说明，若涉及必要的佐证材料的，应一并上传。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
采购包3：综合评分法
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。
各项评审因素的设置如下：
价格项（F1×A1）满分为30.0000分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。
价格扣除的规则如下：
	项目
	适用对象
	比例
	描述

	无


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下
	项目
	比例
	方法

	节能、环境标志产品
	20.00%
	1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。3、本项目遵守对本国产品的支持政策（国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）），相关要求按前述规定执行。投标人投报的产品为本国产品，且同时满足以下要求的，按照上述通知的要求享受价格扣除优惠政策：（1）按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），格式按上述通知要求的声明函格式填写；（2）满足的将按文件给对本国产品的报价给予20%的价格扣除。 注：①投标人须对声明内容的真实性负责；②声明函和承诺须编制进报价部分中。


其他：无
技术项（F2×A2）满分为60.3600分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	T1技术响应情况1
	30.36
	是
	根据各投标人提供的《技术和服务要求响应表》中对招标文件第五章《招标内容和要求》二、技术和服务要求中标注“评审项”的逐项响应、承诺方面情况由评标委员会进行评议打分：完全满足要求的得30.36分（共计46项），负偏离或未按要求响应的每一项扣0.66分，正偏离不加分；“带★号的技术参数”（共9项），为不允许负偏离的实质性要求，任意一项负偏离或任意一项未按要求响应的，视为无效投标。【注：1、标有评审项（例如评审项1、评审项2）的指标项即为一项评审指标要求，无论是否隶属于上一级编号，其评审指标项下技术要求若有任意内容负偏离的均按该项评审项负偏离处理。2、招标文件中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）】。

	T2技术响应情况2
	30.00
	是
	根据各投标人提供的《技术和服务要求响应表》中对招标文件第五章《招标内容和要求》二、技术和服务要求中“带▲号的技术参数”的逐项响应、承诺方面情况由评标委员会进行评议打分：完全满足招标文件“带▲号的技术参数”（共10项）总计30分，负偏离或未按要求响应的，每项扣3分，正偏离不加分。【注：招标文件中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于供应商的内容为准进行评审(负偏离）】


商务项（F3×A3）满分为9.6400分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1.业绩
	3.00
	是
	评委根据各投标人所提供的自2023年1月1日以来（日期以验收证明为准）由投标人所完成的与本次投标同类设备的业绩情况进行打分，每提供1份业绩得1分，满分3分。投标人须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书），以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，采购人有权终止采购合同上报主管部门，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。

	2.培训方案
	2.00
	否
	据各投标人提供的培训方案（包括但不限于：①培训计划；②培训范围；③实施及针对性措施；④保证培训成效的措施）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑基本完整且基本能够适用于本项目的得1.0分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得0.5分；未提供不得分。

	3.售后服务方案
	1.64
	否
	根据各投标人提供的（包括但不限于：①售后内容、②故障响应时间、③响应方式、④维修服务能力）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得1.64分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑基本完整且基本能够适用于本项目的得0.8分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得0.3分；未提供不得分。

	4.售后技术服务
	3.00
	是
	投标人承诺项目经首次验收合格后五年内，每年按采购人要求安排技术工程师上门服务，服务费用均包含在投标报价内，采购人无需支付其他服务费用（耗材费用采购人自理），服务内容包含仪器维护、辅助方法开发、计量认证考核协助等，投标人承诺满足上述要求的基础上，技术工程师服务累计每满8小时得0.5分，以3分为限。须提供有效的承诺函（格式自拟），否则不得分。


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包三）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包三）响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包三）响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包三）响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包三）响应报价低于最高限价65%的，即龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包三）响应报价<最高限价×65%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。投标人的报价属于“情形3”的，投标时应上传报价说明，若涉及必要的佐证材料的，应一并上传。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
采购包4：综合评分法
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。
各项评审因素的设置如下：
价格项（F1×A1）满分为30.0000分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。
价格扣除的规则如下：
	项目
	适用对象
	比例
	描述

	无


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下
	项目
	比例
	方法

	节能、环境标志产品
	20.00%
	1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。3、本项目遵守对本国产品的支持政策（国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）），相关要求按前述规定执行。投标人投报的产品为本国产品，且同时满足以下要求的，按照上述通知的要求享受价格扣除优惠政策：（1）按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），格式按上述通知要求的声明函格式填写；（2）满足的将按文件给对本国产品的报价给予20%的价格扣除。 注：①投标人须对声明内容的真实性负责；②声明函和承诺须编制进报价部分中。


其他：无
技术项（F2×A2）满分为60.6000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	T1技术响应情况1
	30.60
	是
	根据各投标人提供的《技术和服务要求响应表》中对招标文件第五章《招标内容和要求》二、技术和服务要求中标注“评审项”的逐项响应、承诺方面情况由评标委员会进行评议打分：完全满足要求的得30.6分（共计153项），负偏离或未按要求响应的每一项扣0.2分，正偏离不加分；“带★号的技术参数”（共6项），为不允许负偏离的实质性要求，任意一项负偏离或任意一项未按要求响应的，视为无效投标。【注：1、标有评审项（例如评审项1、评审项2）的指标项即为一项评审指标要求，无论是否隶属于上一级编号，其评审指标项下技术要求若有任意内容负偏离的均按该项评审项负偏离处理。2、招标文件中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）】。

	T2技术响应情况2
	30.00
	是
	根据各投标人提供的《技术和服务要求响应表》中对招标文件第五章《招标内容和要求》二、技术和服务要求中“带▲号的技术参数”的逐项响应、承诺方面情况由评标委员会进行评议打分：完全满足招标文件“带▲号的技术参数”（共15项）总计30分，负偏离或未按要求响应的，每项扣2分，正偏离不加分。【注：招标文件中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于供应商的内容为准进行评审(负偏离）】


商务项（F3×A3）满分为9.4000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1.业绩
	3.00
	是
	评委根据各投标人所提供的自2023年1月1日以来（日期以验收证明为准）由投标人所完成的与本次投标同类设备的业绩情况进行打分，每提供1份业绩得1分，满分3分。投标人须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书），以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，采购人有权终止采购合同上报主管部门，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。

	2.培训方案
	2.00
	否
	据各投标人提供的培训方案（包括但不限于：①培训计划；②培训范围；③实施及针对性措施；④保证培训成效的措施）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑基本完整且基本能够适用于本项目的得1.0分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得0.5分；未提供不得分。

	3.售后服务方案
	1.40
	否
	根据各投标人提供的（包括但不限于：①售后内容、②故障响应时间、③响应方式、④维修服务能力）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得1.4分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑基本完整且基本能够适用于本项目的得0.7分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得0.3分；未提供不得分。

	4.售后技术服务
	3.00
	是
	投标人承诺项目经首次验收合格后五年内，每年按采购人要求安排技术工程师上门服务，服务费用均包含在投标报价内，采购人无需支付其他服务费用（耗材费用采购人自理），服务内容包含仪器维护、辅助方法开发、计量认证考核协助等，投标人承诺满足上述要求的基础上，技术工程师服务累计每满8小时得0.5分，以3分为限。须提供有效的承诺函（格式自拟），否则不得分。


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包四）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包四）响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包四）响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包四）响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包四）响应报价低于最高限价65%的，即龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包四）响应报价<最高限价×65%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。投标人的报价属于“情形3”的，投标时应上传报价说明，若涉及必要的佐证材料的，应一并上传。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
采购包5：综合评分法
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。
各项评审因素的设置如下：
价格项（F1×A1）满分为30.0000分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。
价格扣除的规则如下：
	项目
	适用对象
	比例
	描述

	无


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下
	项目
	比例
	方法

	节能、环境标志产品
	20.00%
	1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。3、本项目遵守对本国产品的支持政策（国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）），相关要求按前述规定执行。投标人投报的产品为本国产品，且同时满足以下要求的，按照上述通知的要求享受价格扣除优惠政策：（1）按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），格式按上述通知要求的声明函格式填写；（2）满足的将按文件给对本国产品的报价给予20%的价格扣除。 注：①投标人须对声明内容的真实性负责；②声明函和承诺须编制进报价部分中。


其他：无
技术项（F2×A2）满分为60.0800分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	T1技术响应情况1
	28.08
	是
	根据各投标人提供的《技术和服务要求响应表》中对招标文件第五章《招标内容和要求》二、技术和服务要求中标注“评审项”的逐项响应、承诺方面情况由评标委员会进行评议打分：完全满足要求的得28.08分（共计36项），负偏离或未按要求响应的每一项扣0.78分，正偏离不加分；“带★号的技术参数”（共3项），为不允许负偏离的实质性要求，任意一项负偏离或任意一项未按要求响应的，视为无效投标。【注：1、标有评审项（例如评审项1、评审项2）的指标项即为一项评审指标要求，无论是否隶属于上一级编号，其评审指标项下技术要求若有任意内容负偏离的均按该项评审项负偏离处理。2、招标文件中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）】。

	T2技术响应情况2
	32.00
	是
	根据各投标人提供的《技术和服务要求响应表》中对招标文件第五章《招标内容和要求》二、技术和服务要求中“带▲号的技术参数”的逐项响应、承诺方面情况由评标委员会进行评议打分：完全满足招标文件“带▲号的技术参数”（共8项）总计32分，负偏离或未按要求响应的，每项扣4分，正偏离不加分。【注：招标文件中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于供应商的内容为准进行评审(负偏离）】


商务项（F3×A3）满分为9.9200分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1.业绩
	3.00
	是
	评委根据各投标人所提供的自2023年1月1日以来（日期以验收证明为准）由投标人所完成的与本次投标同类设备的业绩情况进行打分，每提供1份业绩得1分，满分3分。投标人须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书），以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，采购人有权终止采购合同上报主管部门，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。

	2.培训方案
	2.00
	否
	据各投标人提供的培训方案（包括但不限于：①培训计划；②培训范围；③实施及针对性措施；④保证培训成效的措施）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑基本完整且基本能够适用于本项目的得1.0分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得0.5分；未提供不得分。

	3.售后服务方案
	1.92
	否
	根据各投标人提供的（包括但不限于：①售后内容、②故障响应时间、③响应方式、④维修服务能力）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得1.92分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑基本完整且基本能够适用于本项目的得1.0分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得0.5分；未提供不得分。

	4.售后技术服务
	3.00
	是
	投标人承诺项目经首次验收合格后五年内，每年按采购人要求安排技术工程师上门服务，服务费用均包含在投标报价内，采购人无需支付其他服务费用（耗材费用采购人自理），服务内容包含仪器维护、辅助方法开发、计量认证考核协助等，投标人承诺满足上述要求的基础上，技术工程师服务累计每满8小时得0.5分，以3分为限。须提供有效的承诺函（格式自拟），否则不得分。


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包五）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包五）响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包五）响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包五）响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包五）响应报价低于最高限价65%的，即龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包五）响应报价<最高限价×65%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。投标人的报价属于“情形3”的，投标时应上传报价说明，若涉及必要的佐证材料的，应一并上传。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
采购包6：综合评分法
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。
各项评审因素的设置如下：
价格项（F1×A1）满分为30.0000分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。
价格扣除的规则如下：
	项目
	适用对象
	比例
	描述

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	投标人或者联合体均为小型、微型企业
	15.00%
	1、对小、微企业报价给予 15%的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下
	项目
	比例
	方法

	节能、环境标志产品
	20.00%
	1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。3、本项目遵守对本国产品的支持政策（国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）），相关要求按前述规定执行。投标人投报的产品为本国产品，且同时满足以下要求的，按照上述通知的要求享受价格扣除优惠政策：（1）按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），格式按上述通知要求的声明函格式填写；（2）满足的将按文件给对本国产品的报价给予20%的价格扣除。 注：①投标人须对声明内容的真实性负责；②声明函和承诺须编制进报价部分中。


其他：无
技术项（F2×A2）满分为60.2400分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	T1技术响应情况1
	25.74
	是
	根据各投标人提供的《技术和服务要求响应表》中对招标文件第五章《招标内容和要求》二、技术和服务要求中标注“评审项”的逐项响应、承诺方面情况由评标委员会进行评议打分：完全满足要求的得25.74分（共计198项），负偏离或未按要求响应的每一项扣0.13分，正偏离不加分；“带★号的技术参数”（共9项），为不允许负偏离的实质性要求，任意一项负偏离或任意一项未按要求响应的，视为无效投标。【注：1、标有评审项（例如评审项1、评审项2）的指标项即为一项评审指标要求，无论是否隶属于上一级编号，其评审指标项下技术要求若有任意内容负偏离的均按该项评审项负偏离处理。2、招标文件中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）】。

	T2技术响应情况2
	34.50
	是
	根据各投标人提供的《技术和服务要求响应表》中对招标文件第五章《招标内容和要求》二、技术和服务要求中“带▲号的技术参数”的逐项响应、承诺方面情况由评标委员会进行评议打分：完全满足招标文件“带▲号的技术参数”（共23项）总计34.5分，负偏离或未按要求响应的，每项扣1.5分，正偏离不加分。【注：招标文件中若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于供应商的内容为准进行评审(负偏离）】


商务项（F3×A3）满分为9.7600分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1.业绩
	3.00
	是
	评委根据各投标人所提供的自2023年1月1日以来（日期以验收证明为准）由投标人所完成的与本次投标同类设备的业绩情况进行打分，每提供1份业绩得1分，满分3分。投标人须同时提供该项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书、采购合同（或与业主单位签订正式合同协议书），以及能够证明该项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。评标过程未提供相关证明文件复印件或填报不实的不得分；合同履行过程发现本项有虚假者，采购人有权终止采购合同上报主管部门，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。

	2.培训方案
	2.00
	否
	据各投标人提供的培训方案（包括但不限于：①培训计划；②培训范围；③实施及针对性措施；④保证培训成效的措施）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑基本完整且基本能够适用于本项目的得1.0分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得0.5分；未提供不得分。

	3.售后服务方案
	1.76
	否
	根据各投标人提供的（包括但不限于：①售后内容、②故障响应时间、③响应方式、④维修服务能力）由评委进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得1.76分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑基本完整且基本能够适用于本项目的得1分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得0.3分；未提供不得分。

	4.售后技术服务
	3.00
	是
	投标人承诺项目经首次验收合格后五年内，每年按采购人要求安排技术工程师上门服务，服务费用均包含在投标报价内，采购人无需支付其他服务费用（耗材费用采购人自理），服务内容包含仪器维护、辅助方法开发、计量认证考核协助等，投标人承诺满足上述要求的基础上，技术工程师服务累计每满8小时得0.5分，以3分为限。须提供有效的承诺函（格式自拟），否则不得分。


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包六）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包六）响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包六）响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包六）响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包六）响应报价低于最高限价65%的，即龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包六）响应报价<最高限价×65%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。投标人的报价属于“情形3”的，投标时应上传报价说明，若涉及必要的佐证材料的，应一并上传。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
8、其他规定
8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。
8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
8.4其他：
无
 


第五章 招标内容及要求
一、项目概况（采购标的）
1、本章二、技术和服务要求中未作出大于、小于等幅度表述的尺寸、重量的，允许在规定的数值存在±3%的偏离。
2、投标人必须保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，若供应商所提供产品国家有强制性要求认证的，则供应商应提供通过认证的产品进行投标。供应商所提供的货物应符合国家相关法律法规，必须是正版的合法的产品。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由供应商负全责。若因此给采购人造成损失的，供应商还要负赔偿责任。
3、报价要求：投标人按采购包投标，对同一采购包内所有内容投标时必须完整，评标与授标以采购包为单位。投标报价不得超出招标文件规定的各采购包及各序号最高限价。投标报价应包含投标货物所涉及的所有费用，包括货物制造、包装、运输、装卸、税金、保险、安装、搬运、调试、验收、培训、检验、保修等一切相关费用。
4、本次采购项目 核心产品：包1为1-3液相色谱仪；包2为2-1 离子色谱仪； 包3为3-1液相色谱串联质谱仪；包4为4-1液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪；包5为5-2 α、β计数器；包6为6-1 氮吹仪。多家投标人提供的产品品牌相同的，按招标文件第四章6.4 条款的规定处理。
5、依据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）和《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）的规定，投标人所投产品（如：输入设备、输出设备等）属于《节能产品政府采购品目清单》内强制采购产品的，实施政府强制采购。投标文件技术商务部分中须于按下表格式列明并提供投标产品有效的节能产品认证证书复印件证明，否则为无效投标。
说明：1）台式计算机应分别提供其主机和显示器的节能产品认证证书复印件；2）投报产品的系列/规格/型号须与节能证书的系列/规格/型号完全一致，且认证机构须为《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的机构。
	所在采购清单序号
	产品名称
	所投产品系列/规格/型号
	品牌及型号
	制造商名称
	中国节能产品认证证书所在投标文件技术商务部分页码

	
	台式电脑
	主机：
	
	
	

	
	
	显示器：
	
	
	

	
	...
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	


二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1：
  标的1-1 气相色谱仪
（一）设备用途
用于食品添加剂、农药残留、饮用水中有机物指标、食品中脂肪酸等定量检测工作，满足GB 5009、GB 23200、GB/T 5750 等国标检测要求。
（二）核心技术参数
1 柱箱
（评审项1）1.1 操作温度范围为室温 + 2℃至 450℃。
▲1.2 升降温速率设定≥250℃/min，支持程序控温升降温，出厂标配硬件即可实现，无需额外采购硬件升级（需提供软件截图及技术白皮书佐证）。
（评审项2）1.3 程序升温阶数≥31 阶，对应32个平台。保留时间重复性＜0.0008min，峰面积重现性＜0.3% RSD。（需提供软件截图及技术白皮书佐证）
（评审项3）1.4 温度设定精度达 0.1℃。
（评审项4）1.5 控温精度为设定值 (℃)±1%，仪器内置校准程序，温度可校准至 0.01℃；（评审项5）1.6 温度稳定性：环境温度每变化 1℃，柱温箱温度波动≤0.02℃。
▲1.7 标配柱温箱从 450℃冷却至 50℃所需时间≤300 秒，出厂标配硬件即可达成，无需额外选配冷却附件。设备出现故障时屏幕自动显示维护向导功能。（需同时提供降温测试报告、实物照片及技术白皮书佐证）
（评审项6）1.8 最大运行时长为 9999.99 分钟。
（评审项7）1.9 主机显示屏支持参数锁定与屏幕锁定双重防误操作功能。具备一键设定不同色谱柱对应柱温箱降温速率的功能。（需提供软件截图及技术白皮书佐证）
（评审项8）1.10 可通过仪器本地屏幕执行载气泄漏检测，并直接可视化显示泄漏判定结果。
（评审项9）1.11 柱箱内置感应灯，随箱门开合自动点亮或熄灭。
（评审项10）1.12 主机配备节能模式及批处理自动启停功能，序列运行完毕自动进入节能/停机状态。（需提供软件截图及技术白皮书佐证）
2 流路系统及进样口
（评审项11）2.1 压力、流量与分流比可通过电子流量控制系统数字化设定。
（评审项12）2.2 全自动电子流量控制系统，具备室温补偿、环境温度自动补偿功能。
▲2.3 EPC 支持恒流、恒压、恒线速、程序升压四种运行模式。（需提供软件截图及技术白皮书佐证）
（评审项13）2.4 进样口采用卡扣式免工具标准结构，徒手拆装，仪器自动识别最佳密封点位。
（评审项14）2.5 进样口最高耐受使用温度 450℃。
（评审项15）2.6 压力设定范围 0–1035kPa（0–147psi）或更宽范围。
▲2.7 载气流量设定范围：He 0–1000mL/min，N₂ 0–500mL/min或更宽范围。（需提供软件截图及技术白皮书佐证）
（评审项16）2.8 压力控制精度 0.001psi、最大分流比≥6000。
▲2.9 主机硬件最多可同时装配3 个独立SPL 分流不分流进样口。（需提供实物照片佐证）
3 检测器单元
▲3.1 主机最多可同时安装三台独立温控检测器；FID/ECD/FPD全部检测器数据采集频率≥1000Hz。（需提供全部检测器的软件截图及技术白皮书作佐证）
（评审项17）3.2 FID、ECD、FPD所有检测器检出限或灵敏度指标;（须提供法定计量院/所校准/校准证书佐证）
（评审项18）3.3 FID 检测器最高 450℃、自动点火；检出限≤1.2×10⁻¹²gC/s，动态范围 10⁷。喷嘴内置无镍催化结构，无需甲烷转化炉实现CO/CO₂转化。（扩展功能需提供技术白皮书佐证）
（评审项19）3.4 FPD 检测器最高 450℃；P 检出限 30fgP/s、S 检出限 2.0pgS/s；动态范围 P10⁴、S10³。
（评审项20）3.5 ECD 最高 400℃；检出限＜4.2fg/s（γ-BHC），动态范围 8×10⁴。
4 数据处理工作站
（评审项21）4.1 一体化 GLP/GMP 合规数据架构；支持相对保留时间计算、正构烷烃保留时间自动校正、图形化批处理样品架展示。
（评审项22）4.2 内置多套报告模板、支持用户自定义模板，检测报告标配 PDF 导出功能。
▲4.3 内置 QA/QC 质控模块，自动计算噪音、漂移、信噪比；集成整机自检、分级用户权限管理。（需提供软件截图或技术白皮书佐证）
（评审项23）4.4 主机支持 USB、LAN 双数据传输；软件支持手机、平板远程联机操控；
▲4.5 具备分级权限、操作审计追踪、变更理由录入、电子签名，完整满足 GLP/GMP、FDA 21CFR Part11 法规。（需提供软件截图或技术白皮书佐证）
（评审项24）4.6网络化控制及信号传输：借助网络化数据管理系统，实现软件远程操控与人机分离操作，支持通过智能手机或iPad远程连接实验室GC主机，主机可选USB或LAN接口进行数据传输。
（评审项25）4.7可视化节能减排功能：实时记录电力与气源节省量、二氧化碳减排量。（需提供工作站显示上述三项指标的软件截图佐证）
5 液体自动进样器
（评审项26）5.1 最大样品承载位数≥150 位，自动进样器和主机需为同一品牌。（需提供彩页或技术白皮书佐证）。
▲5.2 仪器支持≥3 种独立洗针溶剂程序。（须提供软件截图及技术白皮书作为证明）
（评审项27）5.3 配套独立溶剂瓶数量≥3 个。
（评审项28）5.4 兼容 2mL、4mL 两种规格样品瓶。
（评审项29）5.5 可选 0.5、5、10、50、250μL 多规格进样针。
（评审项30）5.6 单次进样体积可调区间 10μL–200μL或更宽。
（评审项31）5.7 具备样品优先插队检测功能，不中断现有序列。
（评审项32）5.8 支持双通道同步进样功能，适用于双柱双流路系统。（需提供软件截图及技术白皮书佐证）
6 全自动顶空进样器
（评审项33）6.1 样品托盘位数≥90 位。
（评审项34）6.2 兼容 10mL、20mL 两种规格顶空瓶。
（评审项35）6.3 仪器自动识别瓶型，10mL、20mL 样品瓶可混放连续检测，无需更换配件。
（评审项36）6.4 孵育温度区间室温 + 10℃～300℃，调节步长 1℃，控温精度 ±0.1℃；
（评审项37）6.5 配置 12 位旋转加热孵育托盘。
▲6.6 样品传输管线内壁惰性化处理，传输管线≤350mm，管线可控温区间室温+ 10℃～350℃，1℃增量，控温精度 ±0.5℃。（需提供实物图及技术白皮书佐证）
7 脂肪水解装置
▲7.1 双独立水浴加热工作区，整机总处理样品≥32 个；单区最少 16 位；两区温度、搅拌、时长可独立分别设定。（需提供技术白皮书或彩页佐证）
（评审项38）7.2 控温范围室温 + 5℃～100℃，控温精度 ±1℃，内置温度校准程序；
▲7.3 配备 32 个独立磁力搅拌位；转速 0–500rpm 连续可调，软件支持间歇定时搅拌程序。（需提供技术白皮书或彩页佐证）
（评审项39）7.4 水浴配备多重防干烧断电保护。
（评审项40）7.5 计时设定范围 0–9999min。
（评审项41）7.6 配置 7 吋及以上彩色液晶触摸屏。
8 阵列水浴工作站
▲8.1 单机单次同步处理样品数量≥4 个。（需提供技术白皮书或彩页佐证）
（评审项42）8.2 控温区间室温 + 5℃～100℃，精度 ±1℃，带温度校准功能。
（评审项43）8.3 ≥4 位磁力搅拌，支持连续搅拌、间歇搅拌双模式。（需提供的技术白皮书或彩页佐证）
▲8.4 样品瓶自动升降；到达目标温度自动下沉、计时结束自动升起，实验过程可手动升降观察样品。（需提供技术白皮书或彩页佐证）
▲8.5 集成自动补水、缺水声光报警、多重防干烧三重安全防护功能。（需提供技术白皮书或彩页佐证）
（评审项44）8.6 整机外形宽度≤35cm。
★（三）配置要求（凡为完成本项目设备安装、调试、验收及正常运行所必需的一切部件、辅材及工具，即使本清单未予列明，均视为已包含在投标总价内，中标人须免费补齐。）1. 气相色谱仪主机 1 套。
2. 分流不分流进样口 2 套。
3. FID 氢火焰离子化检测器 1 套。
4. ECD 电子捕获检测器 1 套。
5. FPD 火焰光度检测器 1 套。
6. 液体进样塔 1 套。
7. 150 位液体进样器 1 套。
8. ≥90 位全自动顶空进样器 1 套。
9. 除湿除氧除烃三合一气路净化器 1 套。
10.中文原厂操作软件 1 套。
11.柱温箱感应灯组件 1 套。
12.电脑工作站（≥12 核的CPU，内存≥32GB，NVME SSD 硬盘≥500G、2块1T机械硬盘、核显、4K屏尺寸≥27 英寸；正版操作系统、office及A4自动双面高速激光打印机（自带网口、黑白、单面 40ppm、鼓粉分离，只换粉盒不换鼓）各1台。
13. 电解水氢气发生器 1 套。
14.10kW 2 小时延时 UPS 1 套（双变换满载效率≥93%，满足强制认证要求）。
15.12kVA 单相干式 1:1 色谱专用稳压隔离一体机 1 套（禁自耦绕组、铝线/铜包铝绕组及碳刷调压。初次级单层加厚铜箔屏蔽，独立接地端子，共模抑制≥30dB；出厂整机零地电压≤0.5V；绕组绝缘等级≥H 级（180℃），工频耐压≥3000V/1min 无击穿闪络；无触点可控硅调压，具备过压、欠压、过载、短路、过温五重硬件保护；稳压精度≤±0.5%，电压响应时间≤60ms；多级 EMI 滤波，输出 THD≤0.3%；高取向硅钢片铁芯，80cm 噪音≤55dB；整机泄漏电流＜0.3mA，符合 IEC61010；独立副边单点接地端子）（验收时需随机提供性能报告）。
16. 专用色谱柱 1 套（100m×0.25mm 0.20um FAME顺/反异构体分离极性色谱柱1根；
30m×0.25mm 0.25um弱极性柱1根；30m×0.25mm 0.20um中等极性1根；30m×0.25mm 0.20um耐水、低流失极性色谱柱1根）。
17. 配套进样、密封、瓶管耗材 1 套（FID喷嘴2个、点火线圈 1个、衬管O形圈 5包、10ul液体进样针10支；分流不分流衬管60根；高温低流失隔垫200个；石墨密封垫20个；Vespel/石墨密封垫50个；柱螺帽10个；死堵头5个；样品瓶及盖1000个；顶空瓶200个、顶空瓶盖500个、压启盖器1套）。
18. 随机耗材1套（标配）。
19. 脂肪水解装置（主机、32根150mL具嘴水解管）、阵列水浴工作站（阵列水浴工作站1台、冷水机1台、回流组件4套）各 1 套。
标的1-2液相色谱仪
（一）设备用途
 用于食品添加剂、真菌毒素、氨基甲酸酯农残等定量检测工作。
（二）核心技术参数
1.仪器智能助手
（评审项45）1.1 智能助手支持多角色分级权限管理，可设置不少于5组独立用户登录账号，不同账号匹配差异化操作、修改、权限审批权限，满足实验室多人分级管理及GLP合规溯源要求。
（评审项46）1.2 仪器搭载智能预处理系统，支持一键启动管路排气、系统冲洗、色谱柱平衡等全套液相分析前置流程，自动化完成上机准备，减少人工操作误差，提升分析一致性。
（评审项47）1.3 设备可存储不少于40套自定义分析任务程序，支持中文/项目名称自定义命名，摒弃固定编号命名方式；单套任务程序可自由组合不少于3种预处理及分析辅助模块，包含管路冲洗、预平衡、柱后冲洗、系统稳压等功能。
（评审项48）1.4 系统具备多元化终点智能判定机制，拥有不少于2种管路冲洗终点判定逻辑、3种色谱柱平衡终点判定方式，可依据压力、基线、流动相配比自动判定预处理完成状态，保障分析前期系统稳定性。
（评审项49）1.5 支持即时启动、定点定时启动、循环定时启动三种任务运行模式，仪器面板可可视化展示所有预设任务的精准启动日期、时分信息，适配批量样品常态化检测需求。
（评审项50）1.6 锁屏监控界面集成多维度仪器工况监测模块，可实时显示不少于8项核心运行参数，包含压力、流量、柱温、任务状态、系统故障预警等，全程实时监控设备运行状态。
（评审项51）1.7 仪器嵌入式操作系统支持多语言切换，标配简体中文操作界面，适配国内实验室操作使用习惯。
▲1.8 仪器前台面板操作、参数修改、任务编辑、程序调整等所有人工操作，全程独立于样品分析序列，不会干扰正在运行的样品检测流程，不影响色谱数据采集的完整性与准确性。（需提供规格书或彩页佐证）
2. 四元梯度泵（集成四路真空脱气）
▲2.1 采用独立柱塞驱动可变冲程、非皮带传动设计，减小流动相输出的压力波动，减小柱塞杆密封垫损耗，可根据流动相配比、流速自动匹配最优冲程，有效抑制低压流速波动，提升低流速检测稳定性；降低柱塞杆与密封垫长期摩擦损耗，延长耗材使用寿命，并保证输液泵的可靠性和输液精度。（需提供规格书或彩页佐证）
（评审项52）2.2 流量范围：0.001～10mL/min，调节增量0.001mL/min。
（评审项53）2.3 流量精度：＜0.07%RSD。
（评审项54）2.4 流速准确度：±1%。
（评审项55）2.5 梯度范围0–100%，增量0.1%。
（评审项56）2.6 梯度精度＜0.20%RSD。
（评审项57）2.7 系统耐压600bar（60MPa、8702PSI）。
（评审项58）2.8 集成四路独立真空脱气机，单通道内部体积1.5mL。
3. 自动进样器
（评审项59）3.1 自动进样器搭载高精度微型计量定量系统，精准控制进样体积，标配多级分步洗针、针内外清洗程序，有效降低交叉污染；整机采用高压耐受进样结构，适配系统600bar高压运行工况，适配各类复杂样品体系。
（评审项60）3.2 样品仓采用半导体制冷及避光防尘结构设计，可有效抑制样品降解、减少溶剂挥发、隔绝外界光照干扰，适配光敏性、易降解样品长时间静置存放；仓内集成照明装置，方便操作人员快速完成样品摆放、设备检查、故障排查等日常操作。
（评审项61）3.3 耐压≥600Bar（60MPa、8702PSI）。
（评审项62）3.4 进样线性0.1～10μL，线性系数≥0.999。
（评审项63）3.5 2mL样品瓶＞100位，支持2mL样品瓶，最大样品位432位。
（评审项64）3.6 交叉污染：单双针模式＜0.003%，多溶剂清洗模式＜0.0009%。（需提供规格书或彩页佐证）
▲3.7 支持多体积连续进样，进样范围覆盖0.1～100μL，最小进样增量0.1μL，全程无需手动更换、拆卸定量环，可实现不同体积样品连续自动进样，避免耗材更换带来的系统偏差与污染风险。（需提供规格书或彩页佐证）
（评审项65）3.8 进样周期＜10秒。
（评审项66）3.9 温控范围：4～40℃，增量1℃或更优。
4. 柱温箱
▲4.1 柱温箱搭载柱前流动相预热一体化设计，可提前预热流动相，消除流动相与色谱柱、环境温度的温差干扰，实现色谱柱快速温度平衡，保障样品组分在色谱柱内分配平衡，大幅提升色谱峰形对称性与分离度，适配复杂基质样品分离分析。（需提供规格书或彩页佐证）
（评审项67）4.2 控温范围：低于室温10℃（最低4℃）～80℃。
（评审项68）4.3 温度稳定性±0.1℃，温度准确度≤±0.5℃。
（评审项69）4.5 可容纳250mm色谱柱+保护柱≥3根。
（评审项70）4.6 低死体积设计，最大限度降低系统扩散效应，有效避免色谱峰展宽、拖尾，提升痕量组分检测灵敏度与分离效果。
▲4.7 设备集成一体化阀驱动模块，支持快速插拔式高压阀头更换，阀头最高耐受压力600bar；可拓展多通切换实现在线固相萃取、中心切割、交替柱再生、多方法并行分析等高端应用；支持生物惰性材质阀头，适配强酸、强碱衍生试剂及复杂样品体系，阀头可自动识别匹配，简化方法搭建流程。（需提供规格书或彩页佐证）
（评审项71）4.8 全面适配GLP实验室合规要求，内置色谱柱全生命周期管理系统，可自动记录色谱柱使用次数、对应分析方法、使用时长等核心数据，支持同时追踪多根色谱柱使用记录，实现耗材溯源、质量管控、数据审计追踪全流程合规。
5. 二极管阵列检测器（含三维光谱解析功能）
（评审项72）5.1 1024阵列二极管感光元件，检测器流通池内置独立电子恒温控制功能。
（评审项73）5.2 可同时采集≥8个信号波长。
（评审项74）5.3 采样速率80Hz（光谱和信号）或更优。
▲5.4 短期噪声：＜±0.5×10-5 AU（254nm、750nm）。（需提供规格书或彩页佐证）
（评审项75）5.5 漂移：＜1×10-3 AU/h（254nm）。
（评审项76）5.6 波长范围190～900nm。
（评审项77）5.7 波长准确度±1nm，氘灯自动校准。
（评审项78）5.8 二极管阵列像素宽度＜1nm，光谱分辨率高，可精准区分相邻波长特征吸收峰，适配复杂基质微量、痕量组分筛查识别。
▲5.9 具备实时全光谱三维采集与解析能力，色谱分析过程中可同步采集时间-波长-吸收强度三维光谱矩阵数据，支持全光谱原始数据完整存储；内置峰纯度校验、共流出杂质识别、光谱相似度比对、特征波长自动检索功能，可对任意色谱峰调取全程光谱指纹图谱，精准甄别真假阳性峰、共流出干扰峰，适配食品复杂基质样品的精准定性筛查需求，满足GLP数据溯源与审计要求。（需提供规格书或彩页佐证）
（评审项79）5.10 支持全光谱基线校正、光谱平滑、杂质峰扣除等数据处理功能，可批量完成样品光谱比对、组分定性筛查，大幅提升复杂样品检测准确率。
6. 荧光检测器（含三维光谱解析功能）
▲6.1 高端多通道荧光检测器，配备双连续光栅单色器，支持色谱运行过程实时在线三维荧光（3D）全光谱采集与解析；内置峰纯度判定、最优波长自动检索、三维指纹图谱自建谱库匹配、多图谱叠加比对、荧光区域积分定量功能，所有原始光谱数据完整存储，满足GLP溯源审计。（需提供规格书或彩页佐证）
（评审项80）6.2 水拉曼信噪比（统一验收条件：Ex=365nm，Em=416nm/470nm，2μL标准流通池、常规分析参数、实验室常规环境、脱气超纯水）：单波长信噪比≥2000。（需提供规格书或彩页佐证）
（评审项81）6.3 光源：150W汞氙灯或氙弧灯或脉冲氙弧灯，常规模式寿命≥2000h。
（评审项82）6.4 最大数据采集速率≥120Hz。（需提供规格书佐证）
（评审项83）6.5 激发单色器波长范围：200～630nm，支持零级光。
（评审项84）6.6 发射单色器波长范围：200～900nm，支持零级光。
（评审项85）6.7 原厂官方参数可实现激发、发射光栅扫描范围200～1200nm。（需提供规格书佐证）
▲6.8 可同时采集≥4个信号波长，波长切换时间＜300ms。（需提供规格书或彩页佐证）
（评审项86）6.9 支持时序编程：响应时间、PMT增益、基线模式、光谱参数可编程。
（评审项87）6.10 光谱扫描速度≤28ms/数据点，扫描步长1～20nm可调，全部光谱原始数据自动保存，支持外部深度化学计量学解析。
（评审项88）6.11 波长重现性±0.2nm，准确度±3nm。
（评审项89）6.12 标配2μL熔融石英流通池，检测器流通池内置独立电子恒温控制功能。
7. 柱后衍生装置
（评审项90）7.1 流速范围0.001～9.999mL/min，增量0.01mL/min。
（评审项91）7.2 流量精度＜0.5%。
（评审项92）7.3 流量准确度±0.1%。
（评审项93）7.4 最大操作压力＞40MPa（400bar、5802psi）。
（评审项94）7.5 压力脉冲＜0.1MPa。
（评审项95）7.6 支持压力阈值超限保护。
（评审项96）7.7 衍生池采用全惰性流路设计，耐强碱衍生试剂。
8. 工作站软件
★8.1基于局域网（LAN）仪器的尖端控制和监测保证实现快速而灵活的数据采集，并配以最高效率的数据分析和报告功能，符合FDA 21CFR标准。可以控制处理如GC、LC、LC/MS、GC/MS、CE 和CE/MS等各种分离技术。可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。
★（三）配置要求（凡为完成本项目设备安装、调试、验收及正常运行所必需的一切部件、辅材及工具，即使本清单未予列明，均视为已包含在投标总价内，中标人须免费补齐。）
1. 制冷型全自动液体进样器1套。
2. 柱温箱1套。
3. 四元梯度泵（含四通道脱气、柱塞清洗装置）1套
4. 二极管阵列检测器1套。
5. 荧光检测器1套。
6. 双泵柱后衍生装置1套。
7. 原厂正版色谱工作站1套。
8. 色谱柱管理系统1套。
9. 120 SB-C18或相当 4.6 x 150 mm, 2.7 µm 1 根。
10. 2mL无色、棕色样品瓶及盖各500个。
11. 0.17mm PEEK管线5米。
12. 手拧PEEK接头10个。
13. 溶剂净化柱1根。
14. 棕色玻璃溶剂瓶，1000 mL6个。
15. 4simple GL45口两倒锥接口（含单向阀）溶剂瓶安全盖6个。
16. 4simple GL38口宝塔接口（含过滤器）1个。
17. UHPLC手拧在线过滤器组件2套（含滤片）。
18. 柱塞杆密封圈2个。
19. 1300 bar进样阀转子密封垫1个。
20. 120 Aq-C18 柱或相当, 4.6 x 150 mm, 2.7 µm3支。
21. 进样阀至色谱柱双头手拧不锈钢管3条。
22. 输入设备（≥12 核的CPU，内存≥32GB，NVME SSD 硬盘≥500G、2块1T机械硬盘、核显、4K屏尺寸≥27 英寸；正版操作系统、office）及输出设备（A4自动双面高速激光打印机（自带网口、黑白、单面 40ppm、鼓粉分离，只换粉盒不换鼓）各1台。
23. 10kW 2 小时延时 UPS 1 套（双变换满载效率≥93%，满足强制认证要求）。
24. 12kVA 单相干式 1:1 色谱专用稳压隔离一体机 1 套（禁自耦绕组、铝线/铜包铝绕组及碳刷调压。初次级单层加厚铜箔屏蔽，独立接地端子，共模抑制≥30dB；出厂整机零地电压≤0.5V；绕组绝缘等级≥H 级（180℃），工频耐压≥3000V/1min 无击穿闪络；无触点可控硅调压，具备过压、欠压、过载、短路、过温五重硬件保护；稳压精度≤±0.5%，电压响应时间≤60ms；多级 EMI 滤波，输出 THD≤0.3%；高取向硅钢片铁芯，80cm 噪音≤55dB；整机泄漏电流＜0.3mA，符合 IEC61010；独立副边单点接地端子）。（验收时需随机提供性能报告）。
 
标的1-3液相色谱仪（核心产品）
（一）设备用途
主要用于食品添加剂、无紫外响应物质、维生素A、维生素E异构体、维生素D2、D3等项目定量检测。设备需满足GB 5009.296-2023 《食品安全国家标准 食品中维生素D的测定》在线柱切换检测规范，支持皂化液直接上样全自动前处理，可灵活切换多种色谱分析模式，适配食品基质复杂样品的精准筛查与定量检测。
（二）核心技术参数
1、系统整体分析通用要求
▲1.1本系统为在线固相萃取/二维液相色谱系统（Online SPE-2DLC），一针进样可实现维生素 A、4 种维生素E异构体及维生素 D2、D3 共计7种化合物的分析。（需提供技术白皮书佐证）
▲1.2维生素D2、D3的测定符合《GB5009.296-2023 食品中维生素 D 的测定》中新增在线柱切换-反相液相色谱法的要求。（需提供技术白皮书佐证）
▲1.3 自动化程度高，通过在线SPE模块，实现自动前处理-一维色谱分析-二维色谱分析的全过程，直接使用皂化液直接上样，提高工作效率。（需提供技术白皮书佐证）
▲1.4可灵活扩展，轻松切换在线SPE-LC/2D-LC/标准LC。（需提供技术白皮书佐证）
2、独立在线真空脱气机
（评审项97）2.1 真空脱气流路数：单套≥3路，可满足多通道流动相同步脱气需求。
（评审项98）2.2 单流路内部容积：≥400μL，脱气效果稳定，有效消除基线噪声与鬼峰干扰。
3、高压输液泵系统
★3.1 最大工作压力：≥66MPa（660bar、9572psi），适配常规色谱柱及二维柱切换高压分析工况。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
▲3.2 流速性能：流速范围0.001～5.000mL/min或更优，最小调节步径≤0.001mL/min或更优，全流速区间运行稳定、精度一致；（需提供软件截图或彩页或技术白皮书佐证）。
（评审项99）3.3 泵结构形式：并联或串联双柱塞往复式高压输液泵，输液平稳、脉动小、压力稳定性好。
（评审项100）3.4 流速精确度：≤0.06％，重复性优异，保障梯度洗脱与定量检测准确性。
（评审项101）3.5 溶剂压缩性补偿：具备全自动、连续式溶剂压缩补偿功能，可实时修正不同比例有机相、水相混合带来的压力与流速偏差，保障梯度配比精准。
（评审项102）3.6 输液模式：支持恒定流速、恒定压力双模式输液，可适配样品富集、梯度洗脱、恒压稳压分析等多种工况。
（评审项103）3.7 配备独立本地液晶控制面板，可脱离工作站独立完成参数设置、启停运行、状态查看、参数修改等操作，现场操作便捷。
（评审项104）3.8 配置流动相控温混合模块，具备混合器加热功能，可实现流动相快速、均匀混合，降低温度差异导致的保留时间漂移。
（评审项105）3.9 标配柱塞自动清洗装置，可自动清洁柱塞杆及密封组件，有效减少皂化液、复杂食品基质残留污染，延长泵组件使用寿命，提升设备稳定性。
（评审项106）3.10 系统内置完整的设备维护、校准、合规校验功能，可通过工作站软件或设备本地面板调取设备基础信息、运行维护记录、性能有效性校验、设备校正参数等全套合规资料。（需提供内置面板功能按键照片佐证）
（评审项107）3.11 系统配置不少于2套低压梯度单元、1套耐压≥130MPa高效混合器、1套流动相控温混合器，可充分满足在线SPE净化+二维色谱同步分析流路需求。
4、全自动自动进样器
（评审项108）4.1 进样方式：全量进样，进样量连续可变，适配不同浓度、不同体积样品检测。
（评审项109）4.2 整机最大耐压：≥66MPa（660bar、9572psi），适配高压色谱分析工况，密封性优异。
（评审项110）4.3 进样量设定范围：0.1μL～50μL，满足微量、常量样品定量需求。
（评审项111）4.4 样品瓶容量：可放置不少于105个1.5mL标准样品瓶，满足批量样品连续检测需求。
（评审项112）4.5 单样品反复进样次数：1～30次可自由设定，适配平行样、重复性验证检测。
（评审项113）4.6 进样精度：＜0.3%RSD，进样重复性优异。
（评审项114）4.7 进样量准确度：误差≤1%，保障微量样品定量准确性。
（评审项115）4.8 样品交叉污染：＜0.005%，有效避免样品残留干扰，适配高低浓度交替检测。
（评审项116）4.9 吸样速度：0.1～15μL/sec可调，可根据样品粘度、基质特性灵活适配。
（评审项117）4.10 进样针清洗功能：支持进样前、进样后自定义清洗程序，具备内外壁同步清洗功能，可自由设置清洗液，清洗管路自带在线脱气功能，彻底杜绝交叉污染。
（评审项118）4.11 流体耐受pH范围：pH1～pH14，可适配强酸、强碱食品提取液、皂化液等复杂样品体系。
（评审项119）4.12样品仓半导体制冷。
5、制冷型空气循环柱温箱
（评审项120）5.1 柱温箱容量：可同时放置≥3根4.6×300mm规格色谱柱，满足多色谱柱轮换、二维柱切换同步使用需求。
（评审项121）5.2 温度控制范围：(室温-10)℃～80℃或更优，具备低温制冷与恒温控温能力，适配维生素类温度敏感组分分析。
（评审项122）5.3 多重安全防护：具备可自定义最高温度超限保护、内置温度保险丝、可燃溶剂漏液检测传感器，异常情况自动报警、停机，保障设备与实验安全。
（评审项123）5.4 控制方式：支持软件远程控制、设备本地面板独立控制双模式。
（评审项124）5.5 控温方式：强制空气循环式控温，风扇转速可随温度自动调节，箱内温度均匀、稳定性高。
▲5.6 温控时间程序功能：支持温度阶梯设置、温控启停、循环运行程序，程序步数≥100步，支持线性升/降温程序，可满足复杂组分差异化温控分析需求。（需提供软件截图或彩页或技术白皮书佐证）
6、系统中央控制器
（评审项125）6.1 配置专用系统控制器作为整机通信总线核心模块，通过内部总线统一联动、同步管控输液泵、自动进样器、柱温箱、各类检测器、切换阀等所有功能单元，时序同步性好、系统稳定性高。
（评审项126）6.2 设备拓展性强，可稳定对接输液单元、自动进样器、柱温箱、多类型检测器、馏分收集器等模块，可同步独立管控设备单元数量≥4个，满足二维液相多模块协同工作需求。
7、二极管阵列检测器
（评审项127）7.1 光源配置：氘灯+钨灯组合光源，覆盖紫外-可见全波段检测范围。
（评审项128）7.2 二极管阵列数量：≥1024个，光谱采集分辨率高、图谱还原度好。
（评审项129）7.3 波长检测范围：190～800nm或更优，可满足绝大多数食品添加剂、维生素类组分检测需求。
（评审项130）7.4 基线漂移：≤0.4×10-3AU/h，基线稳定，长时间运行无明显漂移。
（评审项131）7.5 基线噪音：≤4.5×10-6AU，检测灵敏度高、信噪比优异。
（评审项132）7.6 线性范围：≥2.5AU，高低浓度样品均可精准定量。
▲7.7 流通池具备独立精准控温功能，可有效规避环境温度波动对检测结果的干扰，保障光谱稳定性。（需提供技术白皮书佐证）
▲7.8 流通池温控范围：19℃～50℃，温控精准、区间宽泛，适配温度敏感组分检测。（需提供软件截图或彩页或技术白皮书佐证）
（评审项133）7.9 内置UV截止滤光片，有效过滤杂散光干扰，提升检测准确性与图谱质量。
（评审项134）7.10 配备智能峰解卷积功能，可自动识别、拆分共流出重叠色谱峰，实现复杂基质中共流出化合物的精准基线分离与定量。
▲7.11 检测器响应时间常数（滤波档位）丰富，支持自动适配采样周期，手动多档可调，可覆盖10ms～2000ms全区间调节，适配快慢洗脱组分检测需求。（需提供软件截图或彩页或技术白皮书佐证）
（评审项135）7.12 完善安全防护：流通池、光学系统配备温度传感器与温度保险丝，整机配置漏液传感器、光源防护传感器，开盖自动熄灯、漏液自动保护，运行安全可靠。
8、紫外检测器
（评审项136）8.1 光源：氘灯为主检测光源，低压汞灯用于波长校准，保障波长精准度。
（评审项137）8.2 波长检测范围：190～700nm，覆盖常规有机组分紫外吸收波段。
（评审项138）8.3 波长校正：支持氘灯自校正+低压汞灯精准校正双模式，长期运行波长稳定性好。
（评审项139）8.4 波长准确度：≤1nm，定性、定量结果可靠。
（评审项140）8.5 基线噪音：≤±0.25×10-5AU，灵敏度优异。
（评审项141）8.6 基线漂移：≤1×10-4AU/h，长时间检测基线平稳。
▲8.7 流通池独立温控，温控区间9～50℃，可稳定光学检测环境，降低环境干扰。（需提供软件截图或彩页或技术白皮书佐证）
（评审项142）8.8 具备停泵光谱扫描功能，可在任意保留时间触发停泵扫描，采集样品特征紫外图谱，用于组分定性筛查。（需提供软件设置停泵UV光谱图扫描功能证明资料佐证）
（评审项143）8.9 丰富检测功能：支持波长时间程序、双波长同步检测、比率色谱输出，单波长采样周期≤1.2秒，数据采集快速精准。（功能扩展需提供软件截图或彩页或技术白皮书佐证）
（评审项144）8.10 配备独立本地控制面板，可脱离工作站独立完成参数设置、启停检测、状态查看。
（评审项145）8.11 具备完善的色谱定性辅助功能，包含极性切换、全波段波长扫描、比率色谱、时间程序控制、光源计时统计等，满足复杂样品定性定量分析需求。（需提供软件截图或彩页或技术白皮书佐证）
9、低温蒸发光散射检测器
（评审项146）9.1 检测方式：光电二极管信号采集，检测稳定性高。
（评审项147）9.2 光源：激光光源，灵敏度高、响应均匀。
（评审项148）9.3 漂移管控温范围：室温～100℃，温控区间宽泛，适配不同挥发性、半挥发性组分检测。
（评审项149）9.4 适配流动相流量：0.2～2.0mL/min，完美匹配一维、二维色谱常规流速工况。
（评审项150）9.5 载气消耗量：≤3L/min，运行能耗低、使用经济性好。
10、色谱工作站软件
（评审项151）10.1 图形化集成操作界面，整合仪器全流程控制、实时数据采集、智能数据分析、自动积分、合规PDF报告输出功能，界面简洁直观、操作便捷。
（评审项152）10.2 双链路稳定连接：同时支持专用接口、TCP/IP以太网两种连接方式，适配实验室单机使用、内网组网、LIMS对接等多种场景。
（评审项153）10.3 操作语言：中文。有英文等多语言可供选择，适配不同操作人员使用习惯。
（评审项154）10.4 系统兼容性：稳定适配Windows10 64位专业版操作系统，运行流畅、兼容性强。
（评审项155）10.5 内置系统适用性测试模块，可一键完成仪器压力、流速、噪音、漂移等性能自检，快速校验仪器状态，保障检测数据可靠。
（评审项156）10.6 可选智能远程管控功能，支持移动端设备查看仪器运行状态。
（评审项157）10.7 完全符合GMP、CFDA数据完整性法规要求，具备多级用户权限管理、分级权限管控、全流程审计追踪、操作日志自动留存、日志防篡改等全套合规功能。
（评审项158）10.8 配备标准化通用开放数据接口，对接实验室LIMS系统实现数据全功能、闭环管理。接口通用兼容，适配国内外主流实验室信息化系统，无品牌绑定、无协议限制，完全契合实验室智能化、无纸化、合规化管理需求。
（评审项159）10.9 智能数据处理与合规归档：可自动汇总检测图谱、分析报告、操作日志，生成加密合规报告并安全存储；内置自动峰识别、智能峰解卷积、动态范围扩展、自动化仪器IQ/OQ验证等高级功能，提升分析效率与数据合规性。
（评审项160）10.10 设备具备完善的售后服务体系，支持线上咨询、远程协助、线下维保等多种服务方式，保障设备稳定运行，不强制机身专属二维码、专属小程序等品牌专属硬件配置。
★（三）配置要求（凡为完成本项目设备安装、调试、验收及正常运行所必需的一切部件、辅材及工具，即使本清单未予列明，均视为已包含在投标总价内，中标人须免费补齐。）
1 高压输液泵（含柱塞清洗装置）：3套
2 低压梯度单元（含柱塞清洗装置）：3套
3 耐压≥130MPa高效混合器：1套
4 流动相控温混合器：1套；
5 独立真空脱气机：3套
6 溶剂贮液托盘：2套
7 1L棕色溶剂瓶及GL45瓶盖：5套
8 自动进样器：1套
9 1.5mL无色、棕色样品瓶及瓶盖：各5包（100个/包）
10 制冷型柱温箱：1套
11 控温型二极管阵列检测器：1套
12 低温型蒸发光散射检测器：1套
13 控温型紫外检测器：1套
14 二位六通切换阀：≥2套
15 维生素ADE分析专用管路套件：1套
16 系统中央控制器：1套
17 维生素ADE专用分析色谱柱：1套
18 中文操作软件：1套
19 2L棕色流动相瓶及盖：1套
20 4simple GL45口两倒锥接口（含单向阀）溶剂瓶安全盖：6套
21 4simple GL38口宝塔接口（含过滤器）安全盖：1套
22 在线过滤器：2个
23 柱塞杆密封圈：4个
24 六通阀转子：1个
25 耐100%水相、宽pH耐受150mm*3.0～4.6mm（2.5～3.0μm）核壳C18色谱柱：3根
26 4.6×250mm 2.5～3.0μm杂化酰胺色谱柱：1根
27 聚合物氨基HILIC 4.6×250mm 5μm色谱柱：1根
28 进样阀至色谱柱双头手拧不锈钢管：3条
29 输入设备（≥12 核的CPU，内存≥32GB，NVME SSD 硬盘≥500G、2块1T机械硬盘、核显、4K屏尺寸≥27 英寸；正版操作系统、office）及输出设备（A4自动双面高速激光打印机（自带网口、黑白、单面 40ppm、鼓粉分离，只换粉盒不换鼓）各1台
30 10kW 2 小时延时 UPS 1 套（双变换满载效率≥93%，满足强制认证要求）。
31 12kVA 单相干式 1:1 色谱专用稳压隔离一体机 1 套（禁自耦绕组、铝线/铜包铝绕组及碳刷调压。初次级单层加厚铜箔屏蔽，独立接地端子，共模抑制≥30dB；出厂整机零地电压≤0.5V；绕组绝缘等级≥H 级（180℃），工频耐压≥3000V/1min 无击穿闪络；无触点可控硅调压，具备过压、欠压、过载、短路、过温五重硬件保护；稳压精度≤±0.5%，电压响应时间≤60ms；多级 EMI 滤波，输出 THD≤0.3%；高取向硅钢片铁芯，80cm 噪音≤55dB；整机泄漏电流＜0.3mA，符合 IEC61010；独立副边单点接地端子）。（验收时需随机提供性能报告）。
32 漂移管：1套
33 氮气发生器：1套（三级内置净化二级除水一体化、自动排水，流量适配2台ELSD检测器）
标的1-4冷冻离心机
（一）设备用途
适用于热敏物质、固液两相及沉淀样品的高速低温离心分离，满足理化、食品等样品前处理离心纯化需求。
（二）核心技术参数
▲1. 驱动与温控系统：采用变频电机，搭载PID自动温控、变频制冷，具备一键预冷、转子自动识别功能；转子可直接放置于驱动座，运行时转子自锁；配备不平衡实时监测装置，设备内置冷凝排水系统。（需提供彩页佐证）
▲2. 最高转速：≥21000 r/min。（需提供彩页佐证）
▲3. 最大离心力：≥32500×g。（需提供彩页佐证）
▲4. 温度设置范围：-20℃～+40℃。（需提供彩页佐证）
★5. 配置要求：主机2套；6×100ml角转子、8×50ml角转子、30×2ml角转子、12×5ml角转子、12×15ml角转子及对应适配器各2套。
（三）一般技术指标
（评审项161）1. 最大容量：4×750ml。
（评审项162）2. 转速精度：±10 r/min。
（评审项163）3. 样品温控精度：±1℃。
（评审项164）4. 整机运行噪声：≤ 60 dB(A)。
（评审项165）5. 操作配置：配备彩色触控显示屏，触控面板支持戴手套操作，可存储多组自定义离心程序，支持自由编辑升降速曲线，适配多样实验操作需求。
（评审项166）6. 腔体材质：离心内腔整体采用304或316耐腐蚀不锈钢材质，表面光滑无死角，便于日常清洁、擦拭与消毒，耐酸碱腐蚀、使用寿命长。
（评审项167）7. 安全防护：设备配备多重安全门锁联锁结构，舱门开启瞬间设备立即停机，有效杜绝运行开盖引发的安全风险，保障实验操作安全。
标的1-5旋转蒸发器
（一）设备用途
有机溶剂浓缩
（二）技术参数
1、核心技术参数
（评审项168）1.1 升降方式：电动马达自动升降，升降行程≥160mm。
▲1.2 设备具备溶剂强化冷凝回收结构，有效提升样品回收率，减少溶剂蒸汽进入真空泵造成腐蚀。（需提供冷凝结构的产品图或说明书或彩页佐证）
▲1.3 配备≥4.3 英寸彩色触控显示屏，真空度、转速、温度等多参数同步数字显示，支持存储、调取蒸馏运行曲线。（需提供触控操作界面说明书或彩页佐证）
▲1.4 支持分段程序蒸馏控制，可程序化调节真空度、转速；设备内置泄压进气结构，蒸馏程序完成后自动破除真空并停机。（需提供程序控制功能说明书或彩页佐证）
（评审项169）1.5 转速调节范围：20rpm～300rpm。
（评审项170）1.6 立式冷凝结构，有效冷凝换热面积≥1200cm²。
（评审项171）1.7 旋转瓶倾斜角度可调节，调节范围 0°～60°。
（评审项172）1.8 意外断电时主机自动抬升旋转瓶，使其脱离加热浴锅，避免样品高温碳化；适配蒸发瓶规格 50mL～3000mL。
（评审项173）1.9 加热浴锅：控温范围室温～210℃，支持水浴、油浴模式切换；内胆有效容积≥5L，内胆材质为 304 不锈钢。
（评审项174）1.10 浴锅采用智能 PID 控温，LCD 数字显示；控温精度：水浴 ±1℃，油浴 ±2℃。
（评审项175）1.11 浴锅集成防干烧自动断电保护，高温超温声光蜂鸣报警功能。
（评审项176）1.12 主机集成一体式数字真空控制器。
（评审项177）1.13 内置不少于 30 种常用溶剂参数数据库，支持自定义新增溶剂参数，可一键调用预设蒸馏参数。
（评审项178）1.14 具备蒸馏定时运行控制功能。
（评审项179）1.15 配置 USB 数据输出接口，可导出整套蒸馏实验运行数据。
（评审项180）1.16 支持真空控制器联动真空泵启停，减少设备运行噪音与振动，延长真空泵使用寿命。
2、循环水冷却器系统
（评审项181）2.1 控温范围：5℃～35℃，LCD 数字实时显示介质温度。
（评审项182）2.2 采用 PID 数字控温 + 热气旁路控温复合技术，控温精度 ±0.1℃。
（评审项183）2.3 制冷形式：压缩机制冷。
（评审项184）2.4 25℃环境温度下制冷功率≥500W。
（评审项185）2.5 循环水泵流量≥3.5L/min，输出泵压≥0.5bar。
（评审项186）2.6 设备储水箱有效容积≥1.8L。
（评审项187）2.7 使用环保型制冷剂。
（评审项188）2.8 配备压力表实时显示管路循环压力。
（评审项189）2.9 具备超温报警、低水位报警双重保护功能。
3、真空泵系统
（评审项190）3.1 抽气速率≥25L/min。
（评审项191）3.2 双级隔膜无油泵结构，极限真空≤50mbar。
（评审项192）3.3 干式无油抽气，无油污污染样品风险。
（评审项193）3.4 所有接触溶剂蒸汽的介质部件采用耐化学腐蚀氟塑料材质，耐受有机溶剂、强酸、强碱蒸汽侵蚀。
（评审项194）3.5 整机为耐腐蚀隔膜真空泵，适配各类酸碱、有机试剂蒸馏工况。
（评审项195）3.6 膜片采用 PTFE 夹层耐腐蚀结构；泵阀采用氟橡胶或 PTFE 耐腐蚀材质，提升运行稳定性与使用寿命。
★（三）、配置清单（凡为完成本项目设备安装、调试、验收及正常运行所必需的一切部件、辅材及工具，即使本清单未予列明，均视为已包含在投标总价内，中标人须免费补齐。）
1 旋转蒸发仪主机（集成数字真空控制器、彩色触摸屏控制器）1 台
2 水油两用加热浴锅 1 台
3 立式冷凝组件 1 套
4 气液分离缓冲瓶 1 个
5 250mL 蒸发旋转瓶 10 个
6 1000mL 馏分收集瓶 1 个
7 低温循环冷却器 1 套
8 耐腐蚀隔膜真空泵 1 套
9 蒸汽温度传感组件 1 套
 
采购包2：
      标的2-1 离子色谱仪（核心产品）
（一）设备用途
可用于食品中各类阴离子及食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖等糖类的检测分析，满足GB 5009.18-2025、GB 5009.33-2025、GB 5009.8-2023、GB 5009.36-2023、GB/T 5750.5-2023 等现行方法标准要求。
（二）核心技术参数
★1.离子色谱系统，包括耐6000psi（41MPa）压力的PEEK高压泵2套（带有原装泵前脱气装置），在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀，可升降温且能同时容纳四根以上色谱柱的柱温箱，阴、阳离子抑制器，无需通过增加模块即可在仪器主机内部同时安装阴、阳离子双抑制器，且可同时安装两套电导检测器或安培检测器，兼容4μm小粒径色谱柱。（需提供技术手册佐证）
（评审项1）2.整机标配多点位漏液传感器，可实时监测泵体、色谱柱、六通阀、电导检测器、管路接头渗漏情况。（需提供整机实拍图或技术手册佐证）
▲3.整机流路兼容零死体积手拧快接接头及配套管线。（需提供实拍图或技术手册佐证）
（评审项2）4.整机输液泵（泵壳、单向阀壳体、阀芯等）、进样器（进样针、阀）、脱气机、抑制器及过液流路全PEEK材质。（需提供技术手册佐证）
5.高压梯度泵
▲5.1 梯度泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，适配pH 0～14 全区间淋洗液及有机反相溶剂。流速误差≤0.1%；流速稳定性误差≤0.1%；梯度精度和准确度≤0.5%；系统压力波动≤1%。梯度延迟体积＜150μL、梯度精度≤0.5%；梯度曲线曲率 1～9 自由设定。（流速误差及稳定性误差需提供法定计量院所计量校准证书或型式评价报告佐证；其他指标需提供技术手册佐证）
（评审项3）5.2流速覆盖区间0.000～10.000mL/min，更换适配泵头可拓展流速；流量最小调节步长0.001mL/min。使用四相机械式混合的梯度单泵产生多阶淋洗梯度。泵废液阀需集成在泵内部，泵和废液阀不通过管路链接。（需提供主机同一程序内运行0.001、1.000和5.001mL/min流速梯度的软件正常运行截图佐证。需提供带有比例阀的四元梯度泵的图片佐证。需提供标注输液泵和废液阀位置的泵、废液阀的实物图佐证）
（评审项4）5.3 标配独立真空脱气单元、独立在线密封圈自动清洗通道、淋洗液管路截止阀。（需提供软件截图或技术手册佐证）
6.色谱分析柱
（评审项5）6.1 高容量阴离子分离柱+保护柱，柱外壳非金属塑料材质；填料基质乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物，键合烷醇季铵基交换官能团，适配氢氧根体系梯度洗脱；pH 耐受区间 0～14，耐压≥3000psi（20.68MPa），可稳定耐受≥2.0mL/min 流速，柱容量≥180 μeq/根，适配高盐、高复杂基质样品检测。（需提供色谱柱参数手册及实测谱图佐证）
（评审项6）6.2 高氯基体中可有效分离痕量亚硝酸盐，氯离子与亚硝酸盐分离能力可达到8000:1，满足食品、饮用水国标限量检测需求。（需提供高氯基体实测谱图佐证）
（评审项7）6.3 糖类分析柱+保护柱:pH 耐受 0～14，可 100% 兼容有机改性试剂，耐压≥3500psi（24.13MPa）。（需提供色谱柱参数手册及实测谱图佐证）
（评审项8）6.4氰根及硫离子（GB 5009.36-2023、GB/T 37907-2019）、高疏水多价阴离子（GB/T5750.10-2023、HJ 1050-2019）、液质用草甘膦（GB 23200.122-2026）专用全套色谱柱。（需提供色谱柱参数手册及实测谱图佐证）
7.柱温箱
▲7.1 设备配备集成式升降温温控单元，集成淋洗液及样品预加热模块；控温稳定性：＜0.05℃；温控区间：10～70℃。预加热模块可采用帕尔贴接触式或红外非接触式加热，保证温度均匀稳定。（需提供技术手册佐证）
（评审项9）7.2 柱温箱可同时放置≥3 根色谱柱。
（评审项10）7.3 标配耗材识别监控模块，可自动识别、记录抑制器、淋洗液发生罐、捕获柱使用时长，可选配耗材全生命周期识别监控，单次可同时监控≥15 种耗材、≥10 项关键性能指标。（需提供技术手册佐证）
8.抑制器
（评审项11）8.1 同品牌阴离子自动电解连续再生微膜抑制器。
▲8.2 氢氧根淋洗液体系下抑制后背景总电导≤5.0μS；连续 30min 基线噪声≤0.02 nS/cm。（需提供30min基线实测谱图佐证）
▲8.3 再生过程无需外加硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等酸性试剂；无需蠕动泵、外置加液装置、转子切换机构辅助再生清洗。（需提供技术手册佐证）
（评审项12）8.4 抑制容量：200mM KOH/NaOH，1.0mL/min 流速下可持续稳定工作≥30min。
（评审项13）8.5 所有样品和标样均通过同一抑制器，样品流路、再生液流路完全相互独立。（需提供技术手册佐证）
（评审项14）8.6 抑制器配备独立外部温控结构。
9.电导检测器
（评审项15）9.1 数字信号处理系统：μg/L～g/L 宽浓度区间无需手动切换量程；电导池控温环境+5℃~60℃，控温稳定性＜0.001℃；钝化316不锈钢电极，化学惰性池体。（需提供技术手册佐证）
▲9.2 完整信号输出区间0～16000 μS/cm，全程自动适配无需切换量程；电导池池体积≤0.7 μL。（需提供技术手册佐证）
（评审项16）9.3 检测器分辨率≤0.003nS/cm； 30min 连续运行基线噪声≤0.02 nS/cm。（需提供技术手册佐证）
（评审项17）9.4 检测器耐受压力≥8Mpa；信号采集频率≥90Hz。（需提供技术手册佐证）
（评审项18）9.5 电导检测器搭载独立外部温控单元。
10.安培检测器
（评审项19）10.1内置不少于 3 种安培检测模式，包含直流安培、脉冲安培、积分脉冲安培。电位范围-2.0V～+2.0V，电位调节步长≤1 mV或更优；直流安培模式电流最小分辨率≤0.08 pA，基线噪声＜5 pA；脉冲积分安培模式积分电荷分辨率≤0.0008 pC，基线噪声＜30 pC；全模式支持自动量程切换，数字滤波 0–10 s 可调。（需提供技术手册及噪声基线谱图佐证）
▲10.2 检测池配备电极平衡扭矩调节结构，稳定池体积，电极拆装便捷。（需提供技术手册佐证）
（评审项20）10.3直流/脉冲/积分安培自动量程；可选1mm/3mm Au/Pt电极+一次性电极；内置氧化、还原清洗电位波形；配套1/2/5/15/62mil多规格密封垫片，通过改变垫片厚度来改变灵敏度，涵盖μg/L到mg/L之间不同浓度范围的样品测定。（需提供配置清单及氧化、还原清洗电位波形的软件截图佐证）
（评审项21）10.4 pH-Ag/AgCl 复合型参比电极，pH 耐受 0～14；软件实时显示电极 pH 状态、电位偏移量。
（评审项22）10.5 检测池体积＜0.2μL；30min 连续运行基线漂移≤2 pA。（需提供基线漂移实测谱图佐证）
（评审项23）10.6支持多通道同时采集数据，提升分析通量；具备自动背景扣除功能，提高低浓度样品检测准确性。
（评审项24）10.7工作电极支持金、铂、银等多种材质可选，参比电极采用Ag/AgCl标准设计。
11.在线电解淋洗液发生器
▲11.1 发生器耐压≥5000 psi，兼容高压色谱柱。（需提供技术手册佐证）
（评审项25）11.2 支持等度洗脱、多阶高压梯度洗脱两种工作模式，梯度曲线曲率自由设定。（需提供0.01～100mmol/L KOH 连续梯度缓慢变化实测谱图、6 针重复性检测谱图佐证）
▲11.3系统梯度延迟体积＜150μL，梯度精度≤0.2%、梯度准确度≤0.2%。（梯度精度及梯度准确度需提供梯度实测谱图及法定计量院所计量校准证书或型式评价报告佐证）
★11.4 电解生成H+、OH-配制淋洗液，兼容KOH、LiOH、NaOH、MSA、K2CO3多种电解模块。（需提供技术手册佐证）
（评审项26）11.5 主机可搭载2套淋洗液发生罐，双系统独立/串联运行。（需提供技术手册佐证）
（评审项27）11.6 集成高压全自动脱气单元；标配连续电解自动再生捕获柱。
（评审项28）11.7 软件界面输入摩尔浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。
12.自动进样器
（评审项29）12.1 样品托盘兼容1.5mL、10mL瓶、96孔板；≥100位1.5mL、≥80位10mL、3块96孔板；最大进样≥5mL。
（评审项30）12.2 满环进样精密度 RSD＜0.3%。（需提供重复性实测谱图佐证）
▲12.3 进样针支持抽取式、推送式两种进样逻辑自由切换。
（评审项31）12.4 具备在线样品添加、自动混匀、1~100倍在线稀释功能。（需提供软件功能截图佐证）
（评审项32）12.5 整机配置样品盘防尘保护罩。
（评审项33）12.6 取样原理：注射泵+电磁阀精准取样，最小取样量0.1μL。
13.色谱工作站软件
▲13.1软件采用成熟关系型数据库，分级权限、电子签名、审计追踪，满足FDA 21CFR Part11。支持多格式导出、多色谱仪器统一管控且离子色谱仪可与电感耦合等离子体质谱仪联用进行元素形态研究。配置耗材审计追踪、多套峰积分算法灵活快速切换。（需提供软件截图佐证或技术手册佐证）
（评审项34）13.2支持无线平板电脑控制，实现远程对系统设置、维护、故障排除和日常监测。
★（三）配置要求（凡为完成本项目设备安装、调试、验收及正常运行所必需的一切部件、辅材及工具，即使本清单未予列明，均视为已包含在投标总价内，中标人须免费补齐。）
1.离子色谱双系统分析主机配置
1.1 高压离子色谱仪主机（双PEEK高压泵系统，自带泵前脱气、制冷型柱温箱含耗材识别监控模块）1台；
1.2 在线电解淋洗液发生器（配套脱气装置、自动再生捕获柱）1套；
1.3 阴离子自动电解连续再生微膜抑制器1套；
1.4 数字电导检测器（带温控检测池）1套；
1.5 脉冲安培检测器（配套检测池、pH-Ag/AgCl参比电极、Au工作电极）1套；
1.6 双流路切换组件，实现阴阳离子两套分析通道同步运行1套；
1.7 气体稳压调节装置1套；
1.8 KOH电解淋洗液发生试剂盒1套。
2. 全自动进样系统配置
2.1 多功能一体化自动进样器，兼容1.5mL、10mL样品瓶及96孔板，满足高通量样品检测需求1套。
3. 色谱柱、标准品及常规耗材配置
3.1 高容量阴离子分析柱+配套保护柱1套；
3.2 氰根、硫离子专用分析柱+保护柱1套；
3.3 单双糖专用分析柱+保护柱1套；
3.4 高疏水性多价阴离子/络合阴离子专用色谱柱1套；
3.5 液质用草甘膦检测专用季铵化聚乙烯醇色谱柱1套；
3.6 通用季铵化共聚阴离子交换柱（250mm*4mm，5μm）1套；
3.7 1.5mL带密封盖样品瓶500个、10mL带密封盖样品瓶200个；
3.8 阴离子混合标准物质套装1套；
3.9 全套备用PEEK管路、手拧接头、密封垫圈等易损耗材一批，满足设备长期稳定运行需求。
4. 工作站软件与数据输出设备配置
4.1 双系统专用色谱工作站软件，满足FDA 21CFR Part11、GxP合规要求，支持审计追踪、电子签名、分级权限管理1套。
4.2 输入设备（≥12核CPU，内存≥32GB，500G NVME固态+2块1T机械硬盘，27英寸4K显示器，双串口+双网口，预装正版Windows操作系统、Office办公软件）1台。
4.3 输出设备（彩色激光多功能一体机，支持双面打印、复印、单面扫描70页/min、双面扫描24页/min，打印速度26页/min，双层1000页纸盒，配套专用工作台）1台。
5. 电源稳压保障系统配置
5.1 10kW在线双变换UPS电源，后备延时≥2h，满载效率≥93%。
5.2 12kVA 单相干式 1:1 色谱专用稳压隔离一体机 1 套（禁自耦绕组、铝线/铜包铝绕组及碳刷调压。初次级单层加厚铜箔屏蔽，独立接地端子，共模抑制≥30dB；出厂整机零地电压≤0.5V；绕组绝缘等级≥H 级（180℃），工频耐压≥3000V/1min 无击穿闪络；无触点可控硅调压，具备过压、欠压、过载、短路、过温五重硬件保护；稳压精度≤±0.5%，电压响应时间≤60ms；多级 EMI 滤波，输出 THD≤0.3%；高取向硅钢片铁芯，80cm 噪音≤55dB；整机泄漏电流＜0.3mA，符合 IEC61010；独立副边单点接地端子）（验收时需随机提供性能报告）。
6. 样品前处理配套设备配置
6.1 机械振荡萃取仪1套，支持6组同步萃取，适配多规格分液漏斗，转速可调，带自动放气、废气收集功能。
6.2 智能水浴回流提取仪1台，具备独立的8通道水浴加热位/冷水浴槽、自动补水、缺水报警、独立温控、磁力搅拌、样品自动升降、冷热浴切换功能，配套冷却循环水机1套；
6.3 全自动多功能蒸馏仪2台，单台6通道独立控制，集成气密性检测、加热、蒸馏、冷却、氮吹、称重、防倒吸防干烧、自动泄压、自动清洗等全套功能，配套冷却循环水机、水蒸气发生器、自动加酸系统及全套标准配件。
标的2-2 氮吹仪
1、仪器用途
本设备主要用于食品酸价、过氧化值检测实验前处理，实现食品样品油脂石油醚提取液的浓缩与富集。设备通过负压真空、恒温加热、水平振荡协同工作，完成大批量液体样品自动化浓缩处理，可有效提升实验工作效率，降低人为操作误差，保障检测结果的稳定性、重复性与准确性，配套溶剂回收结构满足实验室绿色环保作业要求。
2、浓缩仪主机技术参数
（评审项35）2.1 批处理能力：设备可同时容纳不少于12 个 500mL 规格浓缩杯同步开展浓缩作业，满足高通量批量样品检测需求。
▲2.2独立弹性密封结构：设备盖板各工作孔位均配置独立弹性密封缓冲组件，利用弹性形变自动补偿样品容器放置高低偏差，实现单孔独立密封、各工位真空度均匀一致，避免单孔漏气导致的浓缩差异，保障批量样品浓缩一致性与稳定性。（须提供盖板各孔位弹性密封结构实物实拍图片佐证）
▲2.3 翻盖锁紧密封结构：设备采用上盖一体化开合结构，带缓冲支撑，可实现多角度悬停定位；配备快速压紧锁紧结构，开合便捷、密封严实，无需额外辅助锁紧配件。（须提供盖板锁紧结构实物实拍图片佐证）
▲2.4 防串液防污染结构：设备各浓缩工位具备独立气路隔离结构，可有效防止溶剂蒸汽互通、样品串液，规避批量浓缩过程中的交叉污染问题，保障各样品检测独立性。（须提供工位独立隔离防串液结构实物实拍图片佐证）
（评审项36） 2.5 可视腔体与状态指示：浓缩腔体采用三面透明可视设计，可全程直观观察样品沸腾、溶剂蒸发及浓缩全过程；设备配备多色状态指示灯，可清晰区分待机、运行、故障等设备工况。
（评审项37） 2.6 上盖加热功能：浓缩盖板具备独立加热功能，控温范围为室温～70℃，温度可连续精准设定，可有效避免溶剂冷凝附着。
（评审项38）2.7 水浴加热系统：样品浓缩杯采用全包围浸没式水浴加热，杯体无裸露空气区域；水浴控温范围室温～100℃，腔体采用双层保温结构；设备支持八级以上温度梯度程序设置，可适配多种混合溶剂的梯度蒸发工艺。
（评审项39） 2.8 自动进排水保护：水浴系统具备自动进水、自动排水功能，可实时监测工作液位，低液位自动补水，有效防止液位过低导致的设备干烧损坏，具备安全防护功能。
（评审项40） 2.9 水平振荡系统：设备配备水平振荡功能，转速调节范围0～300rpm，支持八段以上程序分段控速，可根据浓缩进程动态调整振荡参数；振荡偏心率可调范围 0～10mm，适配不同样品体积与蒸发速率需求。
（评审项41） 2.10 蒸发效率：在水浴温度40℃、系统真空度 100mbar 标准工况下，12 个 500mL 石油醚样品完全浓缩时间≤30min。
（评审项42） 2.11 溶剂回收率：在水浴温度40℃、系统真空度 100mbar 标准工况下，12 个 500mL 石油醚样品浓缩作业，溶剂整体回收率≥85%。
3、真空控制及溶剂回收系统
（评审项43） 3.1 防腐蚀真空隔膜泵：真空泵采用耐腐蚀隔膜泵结构，所有与气体、冷凝液接触的腔体、管路、密封件均采用聚四氟乙烯（PTFE）材质，具备优异的耐有机溶剂、耐腐蚀性介质能力，适配各类实验溶剂长期稳定运行。
（评审项44）3.2 真空参数：采用双级真空泵结构，兼具大抽速与高真空稳定性，最大抽气速率≥34L/min，设备极限真空可达 8mbar。
（评审项45） 3.3 精准真空控制：采用PID 闭环精准真空调控技术，内置等度恒压、梯度变压、自动适配等多种控压模式，可满足不同溶剂、不同样品基质的方法开发与实验条件优化。
▲ 3.4 真空智能适配功能：设备具备全自动真空参数智能匹配功能，全程无需人工分步调试、手动逐级降压试探；可针对未知样品、混合溶剂体系一键自动识别并匹配适宜蒸发真空参数，降低方法摸索难度，提升实验效率。（须提供设备功能界面截图或官方功能证明资料佐证）
▲3.5 高效溶剂冷凝回收结构：设备配备多级冷凝回收结构，可对溶剂蒸汽进行充分冷凝回收，有效降低有机溶剂挥发排放，提升溶剂利用率，满足实验室环保要求。（须提供设备冷凝回收结构实物实拍图片佐证）
（评审项46） 3.6 双模式泄压保护：设备具备标准泄压与缓慢梯度泄压两种模式，缓慢泄压可有效避免溶剂蒸汽瞬间回流，杜绝样品交叉污染，保障实验安全性与稳定性。
（评审项47） 3.7 防暴沸自动调控功能：系统可实时监测溶剂蒸汽状态与沸腾情况，具备自动防起泡、防暴沸、防过压保护功能，可主动调控真空参数，避免样品溢杯、系统超压等问题。
4、水循环冷却系统
▲4.1 设备配套要求：冷却循环系统需与主机设备精准适配，整套系统匹配兼容，可保障设备长期稳定运行。（须提供适配证明佐证）
（评审项48） 4.2 控温范围：控温区间8℃～35℃，配备 LCD 数字显示屏，实时精准显示系统温度。
（评审项49） 4.3 控温精度：采用PID 数字控温技术结合热气旁路调节技术，控温精度 ±0.1℃，温度稳定性高。
（评审项50） 4.4 制冷性能：采用压缩机制冷方式，25℃工况下制冷功率≥900W，可满足设备长时间连续稳定运行需求。
（评审项51） 4.5 水循环参数：配置高压叶片泵，水泵流量≥6.4L/min，工作泵压 3bar；采用环保型 R22 制冷剂。
5、智能控制系统
（评审项52） 5.1 操作系统：设备搭载智能触控操作系统，界面简洁直观，操作便捷，支持参数预设、程序编辑、数据存储。
（评审项53） 5.2 溶剂数据库：系统内置常用有机溶剂动态参数数据库，支持用户自主新增、编辑、扩展实验数据库，适配多种实验场景。
（评审项54） 5.3 节能休眠功能：设备支持ECO 节能模式，可自定义 5～60 分钟无操作待机时间；待机超时后水浴加热、振荡等模块自动进入低功耗休眠状态，节能降耗。
★6、设备配置清单（凡为完成本项目设备安装、调试、验收及正常运行所必需的一切部件、辅材及工具，即使本清单未予列明，均视为已包含在投标总价内，中标人须免费补齐。）6.1 真空浓缩主机 1 台
6.2 全透明水浴模块 1 套
6.3 加热振荡集成模块 1 套
6.4 触控智能控制系统 1 套
6.5 溶剂冷凝回收模块 1 套
6.6 真空泵及真空控制器 1 套
6.7 适配冷却循环系统 1 套
6.8 12 位独立密封浓缩盖板 1 套
6.9 浓缩杯外置存放架 1 套
6.10 500mL 专用浓缩杯 12 个
 
采购包3：
 标的3-1液相色谱串联质谱仪（核心产品）
1、设备用途
适用于食品、农产品、保健品基质中农药、兽药、真菌毒素、非法添加、新污染物等多组分高通量筛查，实现化合物定性确证与准确定量。
★2、核心配置要求（凡为完成本项目设备安装、调试、验收及正常运行所必需的一切部件、辅材及工具，即使本清单未予列明，均视为已包含在投标总价内，中标人须免费补齐。）
2.1 超高压二元液相色谱系统1套：串联双柱塞二元梯度泵（内置多通道脱气机）、制冷全自动进样器（样品位≥400位2mL瓶）、独立控温柱温箱、溶剂托盘、多路溶剂切换阀。
2.2 三重四极杆串联质谱主机1套，集成独立ESI、APCI离子源。
2.3 质谱内置校准注射泵1台、内置六通切换阀1个。
2.4 一体化全中文仪器控制软件、全中文质谱定量数据处理软件各1套。
2.5 匹配仪器的高纯氮气发生器1套，可同时满足雾化气、碰撞气双气源使用需求。
2.6 标配耗材备件包：2mL透明样品瓶+盖500个、2mL棕色样品瓶+盖500个、2.1×50 mm，2.5～3.0μm核壳C18色谱柱2根；2.1×100 mm，2.5～3.0μm核壳C18色谱柱2根；2.1×150 mm，2.5～3.0μm核壳C18色谱柱1根；3.0×150 mm 2.6 μm色谱柱（杂化核壳彻底封尾、100%水耐受、pH 1～12，同时适配BJS 202405强碱性那非类药物及GB23200.121）1根；质谱机械泵专用泵油2瓶、质谱标准调谐液套装1套、ESI喷针6支、APCI喷针6支。
2.7 商用化合物质谱数据库及多套专用高通量筛查方法包，交付电子版完整技术资料（含化合物中英文名称、CAS、MRM、色谱柱、流动相、梯度、保留时间、离子源参数、加和方式、源内裂解信息以及正/负离子模式、标准谱图等关键信息）：
（1）通用质谱数据库总化合物≥5300种，正离子模式≥3900种，负离子模式≥1300种；数据库涵盖农药、兽药、非法添加物、食品添加剂、包装材料迁移物、治疗药物、天然产物、毒物及环境污染物等多个类别。
（2）保健品非法添加筛查：一针进样≥470种。
（3）广谱毒物筛查：一针≥1260种，化合物种类包括降压类、降糖类、降脂类、利尿剂、减肥类、壮阳类、激素类、抗菌剂、抗生素类、抗过敏类、抑酸药、抗癫痫类、抗抑郁类、镇痛类、精神活性类、抗精神类、镇静安眠类、麻醉剂、其他治疗药物、真菌毒素类、生物碱、植物毒素、杀虫杀螨剂、有机磷类农药、氨基甲酸酯类农药、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂、拟除虫菊酯类农药、驱虫剂、鼠药类等。
（4）全氟类新污染物PFAS：一针≥128种。
（5）多兽药同步检测：一针正负同步采集≥610种，覆盖多类常见兽药，包括青霉素类、头孢类、氨基糖苷类、四环素类、大环内酯类、林可胺类、酰胺醇类、多肽类、喹诺酮类、磺胺类及硝基咪唑类等。
（6）农药及代谢物筛查：一针正负同步≥750种，涵盖主要代谢物的离子对及源内裂解产生的特征离子对。
（7）化妆品违禁添加：≥490种，涵盖糖皮质激素、抗感染抗生素、抗组胺抗炎药、氢醌类美白违禁物、违规防晒剂、去屑激素类、生发血管舒张剂、违禁防腐剂等类别及洁面乳、卸妆油/水、身体磨砂膏、沐浴露、抑菌洗手液、清洁香皂等水洗类化妆品的合规检测。
（8）综合新污染物筛查：一针≥420种，覆盖全氟化合物、阻燃剂、四环素类、喹诺酮类、磺胺类、大环内酯类等兽用与医用抗生素，以及酚类激素、塑化剂等内分泌干扰物、有机磷农药、拟除虫菊酯类农药残留等。
（9）真菌毒素广谱筛查：一针≥500种真菌毒素完整检测方法。
★3、外设配置
3.1 输入设备1套（CPU≥12核，内存≥64GB，NVME SSD≥500G，2块2T机械硬盘，核显，27英寸及以上4K屏；正版操作系统、Office）；输出设备1套（A4双面激光打印机，网口，黑白，单面40ppm，鼓粉分离仅换粉盒）。
3.2 10kW/2h延时UPS1套：双变换满载效率≥93%；满足强制认证要求。
3.3 12kVA 单相干式 1:1 色谱专用稳压隔离一体机 1 套（禁自耦绕组、铝线/铜包铝绕组及碳刷调压。初次级单层加厚铜箔屏蔽，独立接地端子，共模抑制≥30dB；出厂整机零地电压≤0.5V；绕组绝缘等级≥H 级（180℃），工频耐压≥3000V/1min 无击穿闪络；无触点可控硅调压，具备过压、欠压、过载、短路、过温五重硬件保护；稳压精度≤±0.5%，电压响应时间≤60ms；多级 EMI 滤波，输出 THD≤0.3%；高取向硅钢片铁芯，80cm 噪音≤55dB；整机泄漏电流＜0.3mA，符合 IEC61010；独立副边单点接地端子）（验收时需随机提供性能报告）。
3.4 全自动液体样品处理工作站1套：可完成稀释、转移、定容、分液、标液配制、多级标曲稀释；≥3组独立注射泵+多通阀+三维机械臂，移液范围10μL~1000μL；样品位≥250位，兼容多瓶型，外置溶剂切换，取样针自动穿刺脱瓶；≥4组清洗槽、≥180位半导体制冷、60位可调速涡旋，双Z轴定位，三面透明机壳；配套图形化控制软件，内置≥15套行业方案，支持≥10种序列运行；软硬件双重报警，数据可导出、流程可追溯。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
3.5 进样阀-色谱柱惰化不锈钢双头手拧惰化管路4条（同规格等效配件）。
3.6 手拧快拆一体式色谱柱高压接头总成 4 套。
3.7快拆手拧在线过滤器总成2个、替换筛板5包。
3.8 1L棕色耐腐蚀溶剂瓶6个。
3.9 4simple GL38口宝塔接口（含过滤器）6个。
3.10 4simple GL45口两倒锥接口（含单向阀）溶剂瓶安全盖6套。
3.11 柱塞杆密封圈2个。
3.12 进样阀转子密封垫2个；冲洗阀转子密封圈2个。
3.13 锥孔擦拭工具10 套。
3.14 进样针及针座密封组件2个。
3.15 实验室通用正压枪2支。
3.16 实验室除湿设备6套，满足同等除湿量要求。
3.17 实验室工业级安全配电排插10个（2个国标16A三孔插座、10个国标10A三孔插座）：单相220V、采用独立分路回路设计，单路独立过载、短路保护，单路故障不影响其他回路供电；全金属阻燃壳体，绝缘防护等级高，适配实验室精密仪器长期稳定供电。
4、技术参数
（评审项1）4.1 使用环境
设备使用环境温度15～30℃；相对湿度≤70%；供电AC220V±10%、50Hz。
4.2 超高压二元梯度泵
（评审项2）4.2.1 冲程20～100μL，低脉动。
（评审项3）4.2.2 流量范围0.001～3.0mL/min，最小步长0.001mL/min。
（评审项4）4.2.3 流量精密度RSD＜0.07%。
（评审项5）4.2.4 0～2mL/min耐压≥130MPa（18,854psi）。
（评审项6）4.2.5 梯度延迟体积≤45μL。
（评审项7）4.2.6 配备≥2通道在线脱气机，单通道容积≥1.5mL，单通道最大流速≥5mL/min。
（评审项8）4.2.7 具备漏液实时监测、超压自动报警保护功能。
4.3 制冷自动进样器
（评审项9）4.3.1 样品位≥400位2mL样品瓶。
（评审项10）4.3.2 样品温控范围4～40℃或更宽。
（评审项11）4.3.3 进样精密度RSD＜0.25%。
（评审项12）4.3.4 支持多级洗针、预取样、序列自动运行。
4.4 控温柱温箱
★4.4.1 双区独立控温或单温区带前后预加热模块：4～110℃；温度准确度、稳定性≤±0.05℃。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
▲4.4.2 常温升温至40℃≤5min，40℃降温至20℃≤10min；可兼容≥8根100mm短柱、≥4根300mm长柱。（需提供官方彩页或技术白皮书佐证）
（评审项13）4.4.3 具备泄漏自检、故障代码可视化提示功能。
4.5 三重四极杆串联质谱主机
4.5.1 ESI/APCI离子源
（评审项15）4.5.1.1 双源独立结构，无需拆卸真空腔体，1min内完成ESI/APCI切换。离子源内喷雾针和锥孔直线下方具有主动式负压抽气设计，非机械泵抽压，加速废气、液滴及其他中性分子排出，保证离子流的稳定，保证大批量进样离子源的无污染。
（评审项16）4.5.1.2 兼容0～3.0mL/min不分流进样，高流速下ESI、APCI源灵敏度无明显衰减。
★4.5.1.3 配备≥2路辅助加热雾化气，单路最高加热温度≥730℃，软件可实时可视化温度显示，可现场演示。（需提供彩册或技术白皮书佐证）
（评审项17）4.5.1.4 离子源切换仅更换喷针，不破真空、无需整体拆卸离子源。
（评审项18）4.5.1.5 高压聚焦差分离子传输结构，锥孔负压主动抽排中性液滴，抗基质污染能力强。
（评审项19）4.5.1.6 环形反吹锥孔设计，减少基质堆积，持续保持高灵敏度和优异的抗污染能力，离子源维护时无需卸真空。仪器内部无二级锥孔结构、无毛细管或其它任何引流管路传输设计，考虑到后期维护成本，若投标型号为锥孔设计，需在配置中配锥孔擦拭工具20套；若采用毛细管结构设计，必须在配置中配原厂备用毛细管（石英或金属）10根。（需提供离子源接口锥孔结构图的彩页佐证）
（评审项20）4.5.1.7 300～750℃温度区间内，喹乙醇响应信号随加热温度提升明显。
（评审项21）4.5.1.8 奶粉基质氯霉素检测，采用液液萃取和多种SPE前处理基质效应偏差＜2%。（需提供公开发表的文献佐证）
★4.5.2 碰撞池采用弯折无直通通道结构，内置离子线性加速组件，无外置加热.（需提供碰撞池结构图的彩册证明）
（评审项22）4.5.3 采用偏轴高能打拿极电子倍增检测器。
（评审项23）4.5.4 差分真空系统，机械泵+涡轮分子泵，无需水冷，具备断电真空保护。
▲4.5.5 支持升级MRM³/MS³三级碎裂功能。（需提供彩册或技术白皮书佐证）
▲4.5.6 可选配即插即用差分离子淌度模块，加装无需破坏真空；（需提供官网网站对应投标型号的描述截图证明并体现网址）。
▲4.5.7 可搭配毛细管电泳模块实现CE-MS联用，拓展分析范围；（需提供其高效毛细管电泳分离和电喷雾离子化系统的型号及彩册佐证）。
4.5.8 质谱技术参数
▲4.5.8.1 质量范围m/z 5～1250amu；四极杆扫描速率≥12000Da/s；MRM最小驻留时间≤1ms；动态线性范围≥6个数量级；48h质量漂移≤±0.1Da。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
★4.5.8.2 灵敏度指标和高通量检测能力
（1）ESI+利血平1pg柱上进样（未平滑处理）m/z609>195，原始S/N≥3000000:1（RMS），10针RSD≤3%；ESI-氯霉素1pg柱上进样（未平滑处理）m/z321>152，原始S/N≥3000000:1（RMS），10针RSD10≤3%；仪器检出限IDL（以2fg利血平柱上进样重复性计算）：利血平≤0.5fg、氯霉素≤0.5fg（需提供以上数据的原始谱图支持或软件截图文件以佐证，佐证需要包括10次连续进样的采集时间、峰面积和谱图）
（2）正负离子同步采集无灵敏度衰减，切换稳定时间≤5ms（需提供质谱软件中对应供货型号和对应正负离子稳定时间数值的截图佐证，通过计算出来的结果视为不满足不通过）
（3）草甘膦试验条件符合GB 23200.122-2026，2pg柱上、在未平滑处理且基于peak-to-peak 方式计算信噪比的情况下，S/N＞10，8针RSD8＜3%。（需提供原始谱图支持或软件截图文件佐证，佐证需要包括8次连续进样的采集时间、峰面积和谱图）
（4） ESI-雌二醇E2 50fg柱上、在未平滑处理且基于peak-to-peak 方式计算信噪比的情况下，S/N＞10，10针RSD10≤5%。（需提供全套原始数据及结果佐证，佐证需要包括10次连续进样的采集时间、峰面积和谱图）
（5）APCI+17-α-羟基孕酮1pg，离子对331>109，在未平滑处理且基于peak-to-peak 方式计算信噪比的情况下，S/N≥1×10⁵，10针RSD10≤5%。（需提供全套原始数据及结果佐证，佐证需要包括10次连续进样的采集时间、峰面积和谱图）
（6）ESI- DnBP 0.04pg柱上，m/z209.1→79在未平滑处理且基于peak-to-peak 方式计算信噪比的情况下，S/N≥10:1。RSD10≤5%。（需提供官方全套原始数据及结果佐证，佐证需要包括10次连续进样的采集时间、峰面积和谱图）
（7）APCI双酚S 0.005μg/L、5μL进样，在未平滑处理且基于peak-to-peak 方式计算信噪比的情况下，S/N＞10，10针RSD10≤5%。（需提供全套原始数据及结果佐证，佐证需要包括10次连续进样的采集时间、峰面积和谱图）
（8）茶叶基质农药筛查符合GB 23200.121-2026：352种农药及代谢物，代表性物质包括：涕灭威及其代谢产物涕灭威砜、涕灭威亚砜，异菌脲，阿维菌素，甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，联苯三唑醇，苯并烯氟菌唑，异丙草胺，氰戊菊酯，敌敌畏，异噁唑草酮及其代谢产物异噁唑草酮-二酮腈，氟苯虫酰胺，氰霜唑及其代谢物氰霜唑代谢物CCIM，依维菌素，甜菜宁，禾草灵，烯草酮及其代谢产物烯草酮砜、烯草酮亚砜、噁唑菌酮，甲氰菊酯，乙酰甲胺磷，基质标液≤0.05mg/L，在未平滑处理且基于peak-to-peak 方式计算信噪比的情况下，6针RSD6＜10%，S/N≥10；标准曲线≥5浓度点，高低浓度差≥20倍，R²＞0.99。（需提供全套离子对（含定量、定性）原始多反应监测图（MRM）、保留时间、数据及计算RSD6和S/N过程及结果佐证。标准曲线中5个浓度点、相关系数的原始谱图佐证，其中涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、氰戊菊酯、甲氰菊酯等5种物质的最低浓度点为0.002 mg/L或更低，其余代表性物质的最低浓度点为0.005 mg/L或更低）
▲4.5.8.3 标配Full Scan、母离子、子离子、中性丢失、MRM、混合扫描、EPI、EMS扫描模式，可升级MS³/MRM³硬件原生三级碎裂，非源内裂解，可有效区分兽药同系物。（需提供彩册佐证）
▲4.5.8.4 支持硬件升级MS⁴四级碎裂功能。（需提供彩册或技术白皮书佐证）
▲4.5.8.5 软件内置实时动态背景扣除算法，有效降低基质干扰。
▲4.5.8.6 单次进样可同步运行≥60组MRM+EPI定性扫描，支持母离子、中性丢失并行扫描，总循环时间＜1.5s。（须提供软件中对应投标型号的功能和数据截图证明）
4.6 一体化全中文数据工作站
★4.6.1 单套全中文软件集成仪器控制、方法编辑、数据采集、自动定量、报告导出功能，无需多软件切换。（需提供彩册或技术白皮书佐证）
（评审项24）4.6.2 可自动识别峰异常、保留时间偏移、信号衰减，支持自动重进样、异常标记。
（评审项25）4.6.3 可快速批量建立≥800组MRM离子对方法，自动识别异常峰、自动判定超标及离子比不合格。
（评审项26）4.6.4 内置自定义计算公式，可直接完成稀释、回收率、限量判定，无需导出Excel计算。
（评审项27）4.6.5 支持同系列仪器方法无缝迁移、批量分段采集、一键批量更新保留时间。
标的3-2匀浆机
一、技术参数要求
（评审项28）1.具备上下震荡工作模式，可实现样品高速、高效相互撞击，快速完成样品研磨与有效成分提取，适配各类固态、半固态样品前处理需求。
（评审项29）2.支持加装研磨珠子，可加速样品研磨、破碎细化，保障样品粒径均匀，满足精细化实验检测标准。
（评审项30）3.运行速度连续可调，最高转速可达3000RPM，可根据不同样品材质、硬度灵活调节研磨强度。
（评审项31）4.支持三段式独立参数设置，可分别设定各段运行转速、运行时间，设备可自动分段运行，实现梯度化研磨处理。
★5.最大样品处理量：48×50ml样品管同步处理，满足大批量样品集中检测需求。（需提供官方彩页佐证）
（评审项32）6.时间设定范围1分钟-59分60秒，精准把控样品研磨处理时长，避免样品过度研磨或研磨不充分。
（评审项33）7.可设置1-10个运行循环，适配复杂样品的多次反复研磨、均质处理流程。
（评审项34）8.循环间隙时间1-10分钟可选，可根据样品特性设置静置缓冲时间，保护样品活性，避免高温损伤样品有效成分。
（评审项35）9.支持程序编辑、保存、调用，最多可存储20组自定义实验程序，实现实验流程标准化、一键化操作，保障批次实验数据一致性。
（评审项36）10.配备真彩触摸显示屏，可实时清晰显示各段运行速度、运行时间等核心参数，操作直观便捷。
（评审项37）11.具备仪器未停止运行时机盖自动锁死功能，杜绝运行中开盖操作风险，基础防护性能完善。
（评审项38）12.配置高端安全联控系统，开盖自动停机，安全装置前置安装，仪器盖开启微小缝隙即可立即停机，全方位保障设备运行与实验人员安全。
（评审项39）13.整机采用多层隔音材料填充，仪器盖做密封隔音处理，运行噪音＜45dBA，实现超低噪音运行，适配实验室静音环境要求。
（评审项40）14.触摸屏集成启动、停止、暂停、门开/关、系统设置、参数设置、参数选择等全功能触控按键，操作简洁高效。
（评审项41）15.配备自动开合盖装置，可实现仪器盖全自动开关，无需人工手动操作，提升实验自动化程度与操作规范性。
（评审项42）16.设备舱体配备透明观察窗及内置LED照明系统，可实时直观观察内部样品研磨、均质运行状态。
（评审项43）17.内部采用BI-shaped异形运动结构，运行轨迹稳定、耐久度高，设备故障率低，可长期连续稳定作业。（需提供彩色结构照片佐证）
▲18.电机与传动部件采用非直联结构设计，可有效缓冲运行震动、降低部件磨损，大幅延长设备使用寿命、提升运行稳定性；（需提供彩色结构照片佐证）。
（评审项44）19.采用可编程控制器+变频器双控制系统，双重保障设备运行稳定，杜绝转速波动、程序紊乱等问题。（需提供彩色结构照片佐证）
（评审项45）20.样品适配器配备双柱定位结构，保障样品管固定牢固，运行过程无偏移、无晃动，确保各样品研磨均质效果均匀一致。
（评审项46）21.设备自带压缩机制冷系统，最低温度可达-20℃，可实现低温研磨、低温样品保存，适配热敏性样品前处理需求，保障样品有效成分不流失。
★二、配置要求
1.高速冷冻研磨均质仪主机1台；
2.48×50ml规格样品适配器1个；
3.2号研磨珠子10kg。
   采购包4：
      标的4-1液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪（核心产品）
（一）用途
用于食品等各类样品的常量/痕量元素定量分析、同位素比值分析、元素价态与形态分析，具备复杂高盐、高基体、有机样品耐受能力。
（二）技术参数
1. 进样系统
（评审项1）1.1 蠕动泵：四通道结构，最高转速≥80rpm，双向旋转；泵体过流部件惰性耐酸碱，滚轮防腐蚀；支持泵管松紧自动适配，无需手动调节，提升样品进样与冲洗效率。
（评审项2）1.2 雾化器：同心雾化结构，兼具高雾化效率、耐氢氟酸、耐受高盐基质性能。
（评审项3）1.3 雾化室：小型旋流结构，配备半导体制冷控温，制冷温度≤-8℃，降低溶剂引入、抑制多原子干扰，温度稳定性不受环境波动影响。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项4）1.4 炬管：快拆卡式推入式安装，等离子气、辅助气无需手动插拔管路，减少漏气风险；分体式石英炬管，可更换不同内径中心管，降低耗材使用成本。
▲1.5 中心管独立可拆卸，可根据样品含盐量、有机物类型更换适配规格。
（评审项5）1.6 等离子炬三维（X/Y/Z）自动调谐：计算机控制步进电机驱动，单步调节精度 0.05mm，全部位置参数自动存储于工作站软件。
（评审项6）1.7 等离子气路配备 5 路独立高精度质量流量计，分别控制冷却气、辅助气、雾化气、稀释气和附加气，附加气可通入氩气、氧气等气体改善等离子体性能，气体流量精准可控。
★1.8 等离子体可视化监控功能：工作站端实时显示等离子体、锥口、中心管工作状态，直观判断设备污染与维护周期，支持主机与控制电脑分置远程观测、参数在线优化。（需提供软件界面截图或彩页或技术白皮书佐证）
▲1.9 基体适配技术：配备独立质量流量计控制氩气稀释通路，多档位稀释系数可选，可直接分析高盐样品，最高耐受 25% 饱和盐水；方法编辑界面可视化选择稀释档位，支持各档位自动调谐优化。（需提供软件界面截图或彩页或技术白皮书佐证）
▲1.10 氩气加湿系统：集成式加湿单元，带独立温控，减少雾化器、炬管盐分沉积；工作站软件统一启停控制，设备状态可视化指示。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
▲1.11 智能分段基体冲洗控制：非分析阶段自动降低雾化气流量，减少样品带入离子源，延长清洗维护周期；工作站可输出完整样品测试周期雾化气流量运行曲线。（需提供不少于10个样品测试周期雾化气流量变化反馈的软件功能截图佐证）
2 射频发生离子源系统
（评审项7）2.1 全固态射频发生器，工作频率 27.12MHz ；输出功率 400–1600W 连续可调，调节精度≤0.5W；具备快速阻抗匹配变频技术，可直接轻质有机样品（石脑油）分析。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项8）2.2 支持冷等离子体（冷焰）分析模式，500W 低功率稳定运行；单次样品进样可全自动切换冷焰、标准等离子体两种模式，一次性完成高低电离能元素同步检测，不强制配置屏蔽炬维持冷焰稳定。
▲2.3 具备二次放电抑制功能：可采用虚拟接地无屏蔽炬设计，或配套足量屏蔽炬耗材两种方案；选用屏蔽炬方案须标配不少于 6 套备用屏蔽炬。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项9）2.4 射频工作线圈采用高效耦合耐腐蚀涂层；配备精密水冷控温结构，规避高温熔融风险；风冷结构供应商须配套 6 套备用线圈。
（评审项10）2.5 质保承诺：整套射频电源（射频发生器）原厂质保不少于 10 年，质保期内非人为损坏的故障更换配件、上门维修、性能校准，所有费用均包含于本次报价中。
3 接口系统（采样锥+截取锥）
★3.1 双锥分离结构，兼顾真空稳定性与高盐耐受；采样锥内径 0.9–1.1mm，截取锥内径 0.5–0.7mm；整机具备耐盐优化设计，高灵敏度条件下稳定连续分析 25% 盐度样品；采用采用大口径/高盐耐受采样锥的供应商须配套5 套备用锥组件。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项11）3.2 截取锥电压、前级真空泵频率软件可调，可针对不同基体匹配最优灵敏度/耐受平衡参数，工作站可导出参数调节界面。（需提供软件截图佐证）
（评审项12）3.3 双级离子提取透镜，支持全质量段同步电压扫描，低/中/高质量区间均可实现最大化离子传输效率。（提供软件功能截图和包含低中高3个质量区不同的提取电压的单次调谐报告佐证）
4 离子偏转与聚焦系统
（评审项13）4.1 具备中性粒子、光子分离去除单元：可采用正交 90°离子偏转电场、离轴偏转透镜、多级静电偏转等等效结构，离子与中性粒子、光子完全分离，降低仪器基线噪音；中性废弃物直接由分子泵排出，减少常规维护。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
▲4.2 离子束三维聚焦抑制空间电荷展宽：偏转区域形成三维静电场，离子偏转同时完成束流压缩，提升离子传输效率与整机灵敏度；支持与质量分析器同步电压分段扫描优化。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项14）4.3 碰撞反应池出口具备离子聚焦与中性粒子抑制结构，防止池内电荷转移产生的二次中性粒子进入质量分析器，保证仪器具有极低的背景噪音。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
5 碰撞反应干扰消除池
（评审项15）5.1 池体具备分段质量筛选功能：可采用池前前置四极杆、池内带宽筛选等方式，针对不同元素自动设置质量筛选区间，彻底去除多原子离子、反应副产物干扰；全质量区间同步电压扫描，优化离子传输效率。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项16）5.2 支持标准无气模式（STD）、纯 He 碰撞模式（KED）、反应气体模式（CCT）三类分析模式；各模式均可设置质量区间带宽筛选，强化干扰消除效果。
（评审项17）5.3 至少配备2路高精度质量流量计，兼容工作气体：高纯He、O₂、H₂-He 混合气、NH₃-He 混合气。（需提供官方彩页或技术白皮书佐证）
（评审项18）5.4 碰撞池内置离子聚焦结构，碰撞模式下高灵敏度检测，铀元素灵敏度不低于 1000Mcps/ppm。（需提供官方彩页或技术白皮书佐证）
6 四极杆质量分析器
★6.1 钼材质长杆四极杆，双曲面电势场，保障分辨率与丰度灵敏度；低频驱动，质谱稳定区间2～290amu、质量轴长期稳定性优异。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项19）6.2 分辨率分段可调：同一分析方法内，不同元素可独立设置分辨率，单次进样自动切换。（需提供官方彩页或技术白皮书佐证）
（评审项20）6.3 质谱质量范围 2～290amu，可实现高分子量多电荷离子检测。（需提供官方彩页或技术白皮书佐证）
7 检测器
（评审项21）7.1 脉冲/模拟双模式电子倍增器，两种模式自动无缝切换；单次进样同步完成扫描定性、跳峰定量；信号检测区间覆盖≤0.1cps 至 ≥10⁹cps，单步驻留时间低至 0.1ms。
（评审项22）7.2 质保承诺：本款双模检测器原厂质保不少于 10 年，质保期内非人为损坏故障更换配件、上门维修、性能校准，所有费用均包含于本次报价中。
8 真空系统
（评审项23）8.1 分析腔分子涡轮泵最高转速≥1050Hz，静态真空优于 5×10-7mbar。（需提供真空泵运行参数界面截图佐证）
（评审项24）8.2 前级机械泵转速连续可调，可根据基体需求灵活设置接口区真空；工作站支持多套真空参数方案存储、调用。（需提供不少于2种工作模式下不同的接口区真空度截屏和转速连续控制界面截图佐证）
（评审项25）8.3断电时仍能维持高真空状态，关机无需提前卸真空；一旦恢复供电，旋转泵和涡轮泵将自动重新启动。少于15分钟的抽气时间内即可获得稳定的真空状态，以便在日常维护后快速恢复运行，减少仪器停机时间。
9 整机分析性能指标
（评审项26）9.1 标准无气模式，无需冷焰、碰撞池即可满足水质 ⁵⁶Fe 检出限＜3ppb。
（评审项27）9.2 高氯、高钙基质（5% HCl、200ppm Ca）中砷元素检测：仅使用 He 碰撞模式即可消除 ArCl⁻、CaCl⁻干扰，As 检出限≤0.5ppt；若采用氧气、氨气等反应气实现同等检出限。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项28）9.3 纯 He 碰撞模式消除 ArAr⁻干扰测定硒，Se 检出限≤3ppt；采用反应气达到同等指标可等效响应。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项29）9.4 支持氧气反应模式测定磷、硫，同方法内完成两种元素转化检测，P 检出限≤0.05ppb、S 检出限≤1ppb。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项30）9.5 高盐样品长期稳定分析：可连续稳定测试盐度≥25% 饱和食盐水。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项31）9.6可利用纯H2气去除环境中C，N，O，H对Si元素的干扰，并获得0.3ppb的检出限。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项32）9.7 砷形态联用分离性能：①15min 内基线分离 10 种砷形态（砷甜菜碱、二甲基砷、三价砷、砷胆碱、一甲基砷、阿散酸、五价砷、卡巴胂、硝苯砷酸、洛克沙砷）； ②2min 内基线分离 6 种常见无机/有机砷形态； 采用其他色谱分离体系实现同等分离度、检出限可等效响应。（需提供公开发表的文献佐证）
（评审项33）9.8 铬价态检测：可分离Cr³⁺、Cr⁶⁺，Cr⁶⁺检出限≤0.5ppt，不同分离技术达标均可。（需提供公开发表的文献佐证）
10 工作站软件系统
（评审项34）10.1 配套商用控制电脑，Windows 10 操作系统，多任务多用户操作环境。
（评审项35）10.2 整机全自动控制：开关机、炬位自动调谐、等离子体参数优化、离子透镜调谐、冷焰/标准模式切换、碰撞池模式自动切换。
（评审项36）10.3 配套色谱联用专用数据采集模块，适配液相、激光进样联用，支持色谱峰积分、形态定量、检测报告自动输出。
（评审项37）10.4 实时质谱图谱、实时数据、实时报告同步显示。
（评审项38）10.5 内置智能分析套件：自动进样 / 冲洗时长优化、全套 QA/QC 质控模块（满足 EPA 规范）、智能谱图干扰解析。
（评审项39）10.6 软件支持离线数据处理，可在普通电脑安装，无需主机联机即可处理历史样品数据、生成报告。（需提供软件截图佐证）
（评审项40）10.7 配套耗材寿命监控、整机性能自检、智能基体冲洗、分段透镜电压优化功能模块，同等功能替代软件均可。
（评审项41）10.8 软件联动冷却水机组：点火前自动开启循环水，熄火后自动关闭冷却水。
11 整机性能指标（以下指标均需提供原厂公开样本或验收报告佐证）
（评审项42）11.1 标准无气模式灵敏度：中质量元素（Y/In）≥600Mcps/ppm；高质量元素（Tl/U）≥850Mcps/ppm。
（评审项43）11.2 基线背景：无气模式（4.5amu）≤1cps；He 碰撞模式（4.5amu）≤0.5cps。
（评审项44）11.3 信噪比：1ppm 中质量元素溶液信噪比≥220M。
（评审项45）11.4 氧化物产率 CeO⁺/Ce⁺≤2%，双电荷 Ce²⁺/Ce⁺≤3%。
（评审项46）11.5 仪器检出限：轻质量≤0.3ppt；中、高质量元素≤0.1ppt。
（评审项47）11.6 短期稳定性（10min 连续测试）RSD≤2%。
（评审项48）11.7 长期稳定性（2h 连续测试）RSD≤3%。
（评审项49）11.8 质谱质量轴漂移：24h 漂移≤0.025amu。
12 自动进样器（ICP-MS 配套）
（评审项50）12.1 通用型自动进样器，适配大批量样品连续检测，结构稳定易维护。
（评审项51）12.2 全非金属样品流路，整机表面防腐涂层，耐强酸体系。
（评审项52）12.3 最大支持 4 套样品架，总样品位≥360 位；兼容21/24/40/60/90mL 多种规格样品瓶架。
（评审项53）12.4 双通道冲洗站，泵速软件无级调节。
（评审项54）12.5 预冲洗超前处理功能：上一个样品采集同时清洗进样管路，缩短样品间隔、减少试剂消耗。
（评审项55）12.6 整机状态指示灯，多维度设备运行状态可视化提示。
（评审项56）12.7 进样针插入深度软件可调，规避悬浮颗粒物堵塞管路，降低耗材损耗。
（评审项57）12.8 样品架自定义命名、自定义进样顺序、自定义起始点位，适配实验室现有质控、标品流程。
（评审项58）12.9 标准通讯协议，可与 ICP-MS 主机软件无缝联动控制，无需第三方中转软件。
（评审项59）12.10 整机与本次采购 ICP-MS 原生配套联动，一套软件统一控制。
13 液相色谱联用单元（形态分析专用）
13.1 四元高压梯度泵
（评审项60）13.1.1 串联双柱塞结构。
（评审项61）13.1.2 四流路独立溶剂通道。
（评审项62）13.1.3 流量范围 0.001–10.000mL/min，最小步进 0.001mL/min。
（评审项63）13.1.4 最高耐压≥600bar。（需提供官方彩页或技术白皮书佐证）
（评审项64）13.1.5 系统压力波动≤2bar。
（评审项65）13.1.6 流量准确度 ±0.1%，流量精密度 RSD≤0.05%。
（评审项66）13.1.7 全量程梯度准确度 ±0.5%，梯度精密度 SD≤0.15%。
（评审项67）13.1.8 柱塞主动独立清洗流路，降低交叉污染。
（评审项68）13.1.9 内置液滴渗漏监测计数器，实时监控泵清洗液、柱塞渗漏。
（评审项69）13.1.10 内置四通道在线脱气机。
（评审项70）13.1.11 流动相压缩性全自动补偿，不受溶剂配比影响。
13.2 液相自动进样器
（评审项71）13.2.1 样品位≥200 位（2mL 标准瓶），样品仓半导体制冷。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项72）13.2.2 流经针环进样，无样品残留、无定量损失。
（评审项73）13.2.3 进样体积 0.01–100μL 连续可调。
（评审项74）13.2.4 进样准确度 ±0.5%，进样精密度 RSD≤0.25%。
（评审项75）13.2.5 交叉污染≤0.0004%。
（评审项76）13.2.6 耐压≥600bar。（需提供官方彩页或技术白皮书佐证）
（评审项77）13.2.7 单次完整进样周期≤8s。
（评审项78）13.2.8 支持在线稀释、在线衍生、去溶剂效应自定义程序。
（评审项79）13.2.9 进样线性相关系数r＞0.999（咖啡因水溶液测试）。
（评审项80）13.2.10 配套条码识别、空瓶检测、托盘识别、样品库存管理功能。
（评审项81）13.2.11 梯度延迟体积0–230μL 连续可调，最小调节单位 1μL。
13.3 色谱柱温箱
（评审项82）13.3.1 安全联锁开门保护，内置温湿度、漏液传感器，实时监测管路渗漏。
（评审项83）13.3.2 温控模式：帕尔贴制冷加热、帕尔贴 + 空气循环双模式任一均可。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项84）13.3.3 控温区间 5–85℃，具备强制降温功能。
（评审项85）13.3.4 温度准确度 ±0.5℃，温度波动 ±0.05℃。
（评审项86）13.3.5 可同时放置≥2 支 30cm 标准色谱柱。
（评审项87）13.3.6 升温速率：25℃升至 40℃≤5min。
（评审项88）13.3.7 降温速率：50℃降至 20℃≤15min。
（评审项89）13.3.8 预留 2 个六通 / 七通阀扩展位，适配在线固相萃取、样品前处理模块。
（评审项90）13.3.9 管路接头耐压≥1000bar，零死体积手旋接头，兼容市面主流色谱柱。
（评审项91）13.3.10 温控精度≤0.1℃。
13.4 DAD 二极管阵列检测器
（评审项92）13.4.1 阵列二极管≥1024 个，高分辨率光谱采集。
（评审项93）13.4.2 波长覆盖 190–800nm。
（评审项94）13.4.3 波长准确度 ±1nm，波长精密度 ±0.1nm。
（评审项95）13.4.4 光谱分辨率约 0.6nm，采集带宽 1–100nm 可调。
（评审项96）13.4.5 通道定量检测 + 3D 全光谱扫描。
（评审项97）13.4.6 标配氘灯、钨灯双光源。
（评审项98）13.4.7 数据采集频率≥100Hz，3D 扫描模式同频采集。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项99）13.4.8 内置自动波长校正，配备氧化钬滤光片校准验证。
（评审项100）13.4.9 基线噪声＜±6µAU（254nm），基线漂移＜1mAU/h（254nm）。
（评审项101）13.4.10 线性范围：2.2AU 下非线性误差＜5%。
（评审项102）13.4.11 支持全波长光谱存储、回溯扫描。
（三）附属设备
1 酸蒸清洗仪
1.1 用途：微波消解罐、各类痕量分析器皿亚沸酸超净清洗，去除金属残留污染。
1.2 技术参数
（评审项103）1.2.1 支持多级全自动清洗流程，可实现预洗、亚沸酸洗、纯水冲洗、热风干燥自动化运行；分段流程机型达到同等清洗效果也可响应。
（评审项104）1.2.2 废液、废酸双独立收集，废酸可回收重复利用。
（评审项105）1.2.3 一体式成型清洗腔体，耐浓硝酸、盐酸、氢氟酸、王水，耐受温度≥250℃。
（评审项106）1.2.4 整机外壳耐腐蚀非金属材质，120℃高温、浓酸环境不变色、不腐蚀脱落。
（评审项107）1.2.5 废液单向排出，无回流污染洁净腔体。
（评审项108）1.2.6 内置温度传感，全程维持亚沸酸洗温度，保障高纯酸蒸汽清洗。
（评审项109）1.2.7 腔体加热方式不限，底部加热、四周辅助加热或单一加热均可，满足温度均匀性即可。
（评审项110）1.2.8 开机全自动液位自检：净酸、超纯水、废酸、中和液液位异常禁止启动程序，防止清洗失效、废液溢流。
（评审项111）1.2.9 中和液 pH 实时监测，中和液失效弹窗提醒更换。
（评审项112）1.2.10 整机密闭压力自检，管路密封异常禁止运行，杜绝酸气泄漏。
（评审项113）1.2.11 双重超温保护：温度探头故障时加热器自动降功率，防止干烧损坏设备。
（评审项114）1.2.12 支持自动配比酸洗试剂，浓酸与纯水精准计量混合，降低人工接触强腐蚀试剂风险。
（评审项115）1.2.13 腔体顶盖密封结构，运行全程无酸气外溢；内置废气冷凝回收、尾气中和处理单元。
（评审项116）1.2.14 意外断电、中途停机记忆当前工序，重启后可选择续洗或重新运行。（评审项117）1.2.15 配备≥9 寸触控屏，中文操作界面，支持 WIFI 数据传输（无线通讯为加分配置，不强制标配）。
2 UPS 不间断电源（10kW，后备 2h）
（评审项118）2.1双变换在线式，满载效率≥93%；具备 CQC 节能认证，证书覆盖投标对应机型。
3 12kVA 单相干式稳压隔离一体机
（评审项119）3.1禁止自耦绕组、铝/ 铜包铝绕组、碳刷调压结构；初次级纯铜箔屏蔽，独立接地端子；出厂零地电压≤1.0V；H 级 180℃绝缘，工频耐压 3000V/1min 无击穿；无触点可控硅调压；具备过压、欠压、过载、短路、过温五重保护；稳压精度≤±1%，响应时间≤80ms；多级 EMI 滤波；高取向硅钢铁芯，80cm 处噪音≤60dB；符合 IEC61010，独立副边单点接地。
4 输入/输出设备
（评审项120）4.1输入设备（CPU≥12 核，内存≥32GB，NVME 固态硬盘≥500G，双块 1T 机械存储，集成显卡；27 英寸及以上 4K 显示器；正版 Windows、Office 办公软件） ；输出设备（A4 双面网络激光打印机，黑白输出，单面打印速度≥40ppm，鼓粉分离设计，仅更换粉盒） 。
★（四）配置要求（凡为完成本项目设备安装、调试、验收及正常运行所必需的一切部件、辅材及工具，即使本清单未予列明，均视为已包含在投标总价内，中标人须免费补齐。）
1.ICP-MS 主机整套 1 套（含自动进样器、机械泵 + 泵油、冷却水循环机、调谐液/校准标液、全套安装耗材、色谱联用管路、联用软件、配套输入/输出设备）
2.液相色谱联用系统1 套（四元高压泵、柱塞清洗装置、制冷型柱温箱、液相制冷型自动进样器、DAD 检测器、高盐耐受配件、色谱工作站、配套输入/输出设备、设备移动机架）
3.采样锥O 型圈 3 个
4.PFA 样品输送管路 10 米
5.1L 棕色溶剂瓶 4 个
6.GL38 宝塔口过滤瓶盖（4simple）2 套
7.GL45 倒锥口过滤瓶盖（4simple）6 套
8.设备连接管路套件1 套
9.在线样品过滤器1 套
10.过滤滤芯5 支
11.全套密封垫圈1 套
12.阴离子交换形态色谱柱+ 保护柱 1 套
13.仪器调谐、校准混合标准溶液0.6w
14.多元素标液4（含 B/Ge/Mo/Nb/P/Re/S/Si/Ta/Ti/W/Zr，10μg/mL，100mL，硝酸 + 痕量 HF 基质）
15.多元素标液2（Ce/Eu/Gd/Ho/La/Ni/S/Te，100mg/L，0.21w）
16.多元素标液4（B/Ba/Be/Bi/Ca/Cd/Cs/Cu/Ga/Hg/In/K/Li/Mg/Na/Se/Sr/Tl/Zn，100mg/L）
17.多元素标液6（Ge/Hf/Nb/Sb/Si/Sn/Ta/Ti/W/Zr，100mg/L，5% 硝酸 + 痕量 HF）
18.贵金属混合标液7（Au/Ir/Os/Pd/Pt/Rh/Ru，100mg/L）
19.镍采样锥3 套
20.镍截取锥3 套
21.全自动酸蒸清洗仪1 套（清洗腔体、温控、液位压力监控、纯水冲洗、热风干燥、废气中和、9 寸触控平板、定制器皿清洗支架）
22.UPS 不间断电源、12kVA 稳压隔离一体机各 1 套
23. 形态分析专用混合标准品1 套
24. 带锁位移液枪一批
标的4-2纯水/超纯水系统
一、纯化流程
▲1.纯化流程：以纯水（EDI 纯水、RO 纯水或蒸馏水等）为进水，经高纯化柱、超纯化柱、TOC 降解紫外装置和终端过滤器制备超纯水；配套独立带显示屏取水终端完成取水操作，产出超纯水水质需同时符合 GB 6682-2008、GB 33087-2016 标准要求。
二、产水水质要求
（评审项121）1.基础电阻率与流量：25℃条件下超纯水电阻率≥18.2 MΩ・cm；产水流速调节范围：逐滴至最大 2L/min。
▲2.痕量杂质控制：铅 (Pb)、汞 (Hg)、铬 (Cr)、砷 (As) 重金属离子；锰 (Mn)、铁 (Fe)、铜 (Cu)、锌 (Zn) 微量元素；硼、硅单项含量均＜0.01 ppb。（供货时需提供具有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告佐证）
▲3.总有机碳（TOC）指标：产水总有机碳 TOC≤5 ppb；配套在线 TOC 检测模块，采用完全氧化法或同等氧化效率的氧化技术检测原理，TOC 检测精度≤1ppb，可稳定控制水中有机污染物含量。（供货时需提供具有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告核验）
▲4.微生物指标：产水细菌含量＜0.1 CFU/ml。（供货时需提供具有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告核验）
三、紫外降解与在线TOC 检测模块
（评审项122）1.紫外降解与在线 TOC 检测模块：设备标配 TOC 降解紫外处理单元，可有效降低水体总有机碳；配套独立在线 TOC 检测模块，采用完全氧化法或同等氧化效率的氧化技术实时监测水质TOC，检测精度≤0.1μg/L，稳定控制产水 TOC≤5μg/L，采用完全氧化法或同等氧化效率的氧化技术，TOC 检测精度≤1ppb。（需提供产品彩页佐证）
四、纯化柱拓展适配能力
（评审项123）1.纯化柱拓展适配能力：设备主机无需改造即可适配多款专用超纯化柱，可分别适配常规理化检测、精密仪器分析、分子生物学实验、免疫生化检测、超痕量分析等不同实验场景；采购人可根据日常检测需求选配对应纯化柱。（需提供产品彩页及全部超纯化柱质量说明文件佐证）
五、耗材全生命周期智能管理
▲1.耗材全生命周期智能管理：纯化柱、紫外灯、过滤器可采用 RFID 射频识别、二维码、系统登记录入等任意技术方式，系统可在同一界面自动识别耗材类型、出厂列号、安装日期、更换期限、过水量或剩余寿命。（需提供同一界面监控全部耗材及信息的实物照片佐证）
六、可移动独立主控制器
（评审项124）1.主控制器与制水主机、取水终端相互独立，采用全触控可移动设计；
（评审项125）2.可远程调控取水终端，定量取水设置范围0.01L～999L；
（评审项126）3.实时监测泵、电磁阀、紫外灯等核心部件运行状态；
（评审项127）4.水质、设备运行参数可自定义上下报警阈值，参数超标自动声光报警；
（评审项128）5.中文操作界面适配国内实验室使用需求。
▲七、独立智能取水终端（需提供照片或彩页或技术白皮书佐证）
1.取水终端集成彩色触摸屏，可本地设置定量取水（0.01L～999L）、多档位流速调节；
2.屏幕实时显示电阻率/电导率、TOC、水温、储水箱液位，具备耗材维护提醒、故障自动报警功能；
3.取水终端与主机最大传输距离不低于5 米，整套系统取水终端接入数≥ 2 台；
八、进水水质在线监控
（评审项129）1.进水水质在线监控：设备内置进水电导率在线监测模块，主控屏幕实时展示进水水质数据；进水水质超标时自动声光报警，可联动主机停机保护。（需提供监控界面实物照片佐证）
九、储水箱液位在线监测
（评审项130）1.储水箱液位在线监测：配置通用型液位检测装置，适配各类规格储水容器，液位检测精度≤1%，液位数据实时同步至主控屏；储水液位低于设定阈值时主机自动停机，并触发声光缺水报警。（需提供液位监控界面实物照片佐证）
十、数据存储与LIMS 兼容系统
（评审项131）1.本地存储模块可保存不少于1 年完整水质、设备运行历史数据；
（评审项132）2.支持USB 接口导出水质、运行报告，导出文件格式兼容市面主流 LIMS 实验室信息管理系统；
（评审项133）3.数据支持本地长期存档，设备可外接打印机直接打印检测、运行报告。
十一、设备运行噪音控制
（评审项134）1.设备运行噪音控制：整机低噪音结构设计，距离设备1.5 米处平均声压级≤50dB（A）。
十二、取水身份核验功能
（评审项135）1.取水身份核验功能：取水终端支持刷卡或密码或人脸识别或虹膜识系统，可无接触操作，识别准确、安全、速度快。（需提供相关技术说明和实物照片给予佐证）
十三、PC 端上位机管理软件与 LIMS 对接
（评审项136）1.配套原厂 PC 端上位机管理软件，配备标准通用数据对接接口，支持与国内主流 LIMS 实验室信息管理系统进行对接调试；具备移动端集中管控功能。
十四、产品合规要求
（评审项137）1.本次供货超纯水主机为原厂标准化一体式整机设备，禁止现场拼装组装设备；
（评审项138）2.整机具备安全、电磁兼容类合规认证（CE、CE-EMC、CE-LVD、RoHs、UKCA、IEC 及国内同类有效认证均可）。
★十五、配置要求
1.超纯水制备主机1 台
2.独立智能取水终端1 套
3.可移动触控主控屏1 个
4.纯化配套组件12 套（含超滤终端、紫外灯）。
标的4-3 电子天平
一、技术参数
（评审项139）1.仪器类型：全自动内校型万分之一分析天平；最大称量≥220g，可读性 0.1mg。
（评审项140）2.重复性误差≤±0.1mg；线性误差≤±0.2mg。
（评审项141）3.稳定时间≤1.5s。
（评审项142）4.称量盘直径 Φ90mm，316 不锈钢材质；防风罩可整体拆卸、无工具快速拆装，防风腔内部高度≥240mm。
（评审项143）5.校准方式：全自动温控内部校准系统，温度变化、定时均可自动触发校准，具备校准记录追溯功能。
（评审项144）6.显示屏≥7 英寸高分辨率彩色触控屏，支持戴手套操作；屏幕具备自动调光节能功能。
（评审项145）7.具备实时连续水平监控，屏幕可视化水平提示（基础分）；支持引导式调平。
（评审项146）8.内置百分比称量、计数、密度测定、检重、净重求和等多种应用程序、称重程序。
（评审项147）9.通讯接口：USB?A/USB?C 兼容接口、RS232、以太网；支持直连电脑 Excel 导出数据，无需额外驱动软件。
（评审项148）10.数据输出完整符合 GLP/GMP/ISO 审计追踪规范，自动记录时间、操作员、校准信息、水平状态；多级密码用户权限管理。
（评审项149）11.导电橡胶与不锈钢秤盘结构设计：采用机械卡合装配，防止胶体老化脱落。（需提供结构图或样本资料佐证）
（评审项150）12.机身支持 A/B 级洁净室使用，外壳耐化学腐蚀；整机支持下部吊钩称量（密度测试选配接口）。
（评审项151）13.电源：宽电压 100–240VAC 50/60Hz；具备过载保护、传感器自检功能。
（评审项152）14.支持 LIMS 系统对接调试，可提供官方标准通讯协议文档。
（评审项153）15.整机原厂质保≥3 年（传感器同等质保）。
★二、配置要求
1. 分析天平主机 1 台
2. 防风罩组件、不锈钢称量盘
3. 原厂电源适配器
4. 操作手册（纸质 + 电子版）
5. GLP 合规打印模板
6. 水平调节脚垫
7. 防尘保护罩
 
采购包5：
      标的5-1旋光仪
（一）用途：该仪器能满足GB 5009.43-2023《食品安全国家标准 味精中谷氨酸钠的测定 第二法》、GB/T 35887-2018《白砂糖试验方法》、QB/T 8040-2024《赤砂糖试验方法》等标准要求。
（二）技术参数
▲1. 仪器配置帕尔贴控温系统，可有效降低旋光管内部样品温度梯度。帕尔贴夹套式设计，3/4环绕型加热或制冷，温度均匀性好，帕尔贴长度大于200mm。控温单元支持拆装便于清洗维护，旋光管与主机之间无任何管线连接。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项1）2. 控温范围 10-45℃、控温精度 ±0.1℃、控温准确度 ±0.1℃或更优。
（评审项2）3. 支持旋光样品实时温度采集，温度数据自动记录至审计追踪，降低传感器老化、样品交叉污染风险。
（评审项3）4. 支持旋光管原位多点温度验证，使用专用电子温度校准工具或仪器内置的温度传感器测温并校准。
▲5. 仪器配置具有无线智能识别功能，主机对旋光管及标准石英管进行自动识别和配置。将对旋光管长度，编号，样品温度，标准石英管等相关数据信息自动、无线传输到旋光仪主机中，相关参数信息可记录于审计追踪，减少人为操作误差。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项4）6.测量范围（旋光度）：-89.9°～+89.9°； 糖度范围：±257°Z
（评审项5）7.测量精度：0.001°；测量准确度：0.003°；重复性（标准偏差）：0.002。（需提供彩页或技术白皮书或第三方检测机构出具的有效检测报告佐证）
（评审项6）8.可测样品最低透过率：0.01%（OD 4.0）
（评审项7）9.测量波长：标配589nm，支持多波长选配，至少可选 365nm、405nm、436nm、880nm 波长，用于深色赤砂糖样品免澄清检测；支持波长组件升级拓展，可现场或由原厂工程师上门完成波长组件升级更换。
（评审项8）10.气泡监测功能，实时监测旋光管内气泡并提示，满足 GB 5009.43-2023 第二法、GB/T 35887-2018、QB/T 8040-2024 检测要求。
（评审项9）11具备中文操作界面；内置符合21 CFR Part11 规范软件，包含审计追踪、用户分级管理、电子签名功能，无需外置电脑，满足 GMP 规范及 FDA 数据完整性要求。
★（三）配置要求：智能旋光仪主机（589nm 波长）、半导体控温装置、旋光管干燥装置、100mm 不锈钢旋光管、200mm 不锈钢旋光管、仪器正常使用和日常维护标配所需的附件、备件包、耗材和技术文件等各 1 套。
标的5-2α、β计数器（核心产品）
（一）用途：该仪器能满足GB/T 5750.13-2023 生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标、GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法标准要求。
（二）技术参数
（评审项10）1. 仪器检测性能满足GB/T 5750.13-2023《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》、GB 8538-2022《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》标准检测要求。
（评审项11）2. 配备四个闪烁体主探测器，单次可同时测量不少于4个样品总α、总β比活度；搭载中文操作软件，测量过程无需载气等耗材。
（评审项12）3. 配置反符合本底抑制模块，有效降低宇宙射线及环境本底干扰。
▲4. 测量数据系统支持模块化通道扩展，系统通道最大可扩展至≥10路。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项13）5. 单位面积本底计数率：α粒子≤0.002cm-2·min⁻¹；β粒子≤0.1cm-2·min-1。
（评审项14）6. 对²³⁹Pu α源（活性区Φ25mm）2π探测效率≥85%。评审项4.2 对⁹⁰Sr-⁹⁰Y β源（活性区Φ20mm）2π探测效率≥58%。连续24h不间断测量，探测效率变化：α＜2％、β＜3％。（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告佐证）
（评审项15）7. α进入β道计数比＜1％（²³⁹Pu源）。（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告佐证）
（评审项16）8. β进入α道计数比＜0.1％（⁹⁰Sr-⁹⁰Y源）。（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告佐证）
（评审项17）9. 整机耐压绝缘＞1500V；绝缘电阻≥2MΩ。
（评审项18）10. 支持α、β同步测量，亦可单独测量α或β；实时展示测量过程与检测结果，支持结果打印。
（评审项19）11. 测量时长、α阈值、β高低阈值、高压参数均可通过软件自由调节。
（评审项20）12. 探测器配备密闭铅屏蔽室，具备足够铅当量构建稳定测量环境保障测试准确度。
（评审项21）13. 整机搭载低本底屏蔽+闪烁避光复合结构，减少外界杂散射线干扰。
▲14. 支持远程操控监控，同时具备现场本地操作+无线触控终端双模。（需提供彩页佐证）
▲15. 测量结果必须满足 GB/T 5750.13-2023 不确定度、B 类不确定度和综合扩展不确定度、C±U 的结果表达、标准偏差、探测限、水样信息在一张报告体现。支持至少 3 种格式导出；原生支持 PDF、Excel 导出，报告可直接导出或转换另存为 Word 格式即视为满足。
（评审项22）16. 各通道配备独立显示界面，测量期间可单独查看、独立控制任意通道运行状态。
（评审项23）17. 测量数据自动存储，各通道支持独立打印，打印界面支持缩放调整。
（评审项24）18. 具备断电记忆功能；设备意外断电重启后，软件自动提示未完成测量任务，支持断点续测。
▲19.测量过程中可新增待测样品无需终止整批检测任务。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
▲20. 全自动水样蒸发设备配备耐腐蚀加热系统，满足水样蒸发浓缩处理要求。自动上水、进样精度自动校准、远红外辐射-碳纤维热源，每路内置定量天平、具备坩埚识别、自动加酸、自动灰化等功能。蒸发温度≤300℃、灰化温度≤500℃，温度准确度≤±5%（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项25）21. 可自动判定蒸发终点，实时全程记录水样蒸发量；内置断电保护模块。
（评审项26）22. 具备防干烧、防迸溅双重安全保护。
（评审项27）23. 蠕动泵运行状态可视化观测，整机配备安全防护门。
▲24. 搭载移动操作平台，操作软件界面简洁友好，支持工艺参数一键设置，实时显示通道温度、蒸发总体积、剩余水样体积；设备运行过程支持暂停、在线修改运行参数。（需提供操作界面截图佐证）
（评审项28）25. 水样蒸发完成后自动完成加酸、赶酸工序；内置灰化模式，灰化结束样品可直接铺样上机检测。
（评审项29）26. 配套酸雾收集处理系统，收集酸性蒸汽，降低设备腐蚀与实验室污染。
（评审项30）27. 具备可靠控制系统，各功能模块运行相互隔离互不干扰，设备运行稳定。
★（三）配置要求（凡为完成本项目设备安装、调试、验收及正常运行所必需的一切部件、辅材及工具，即使本清单未予列明，均视为已包含在投标总价内，中标人须免费补齐。）
1. 四通道α、β计数器配套：主机1台、进样器1套、方形内嵌入式屏蔽铅室1套、主探测器4个、反符合探测器2个、241Am α标准物质1瓶、KCl β标准物质1瓶、不锈钢样品盘80个、测量系统软件V1.0 1套、省级及以上计量检定/校准证书1份（设备验收时现场提供）。
2.四通道全自动水样蒸发浓缩前处理设备配套：主机1台、设备控制系统1套、进样硅胶管及进样头1套、配套瓷蒸发皿24个、蠕动泵管1套、校准砝码1套。
3.输入设备（CPU≥12核，内存≥32GB，NVME固态硬盘≥500G，双块1T机械存储，集成显卡；配备27英寸及以上4K显示器；预装正版Windows系统、Office办公软件）；输出设备（A4双面网络激光打印机，支持黑白输出，单面打印速度≥40ppm，鼓粉分离设计，可仅更换粉盒）各1套。
标的5-3电导率仪
（一）技术参数
（评审项31）1.电导率检测：测量范围0.000～2000mS/cm，分辨率0.001μS/cm自动量程切换，测量精度±0.5%FS，可覆盖超纯水至高浓度溶液全区间检测；
（评审项32）2.电阻率检测：测量范围5.00～100.0MΩ.cm，分辨率0.01Ω.cm，测量精度±0.5%FS，满足高纯度介质精准电阻率检测需求；
（评审项33）3.TDS检测：TDS 支持自动量程切换，精度 ±0.5% FS、分辨率 0.001mg/L；可完整覆盖本项目白砂糖、果葡糖浆样品检测区间；标称满量程达标。
（评审项34）4.盐度检测：测量范围0.00～8.00%，分辨率0.01%，测量精度±0.1%，满足食品介质低盐、中盐含量高精度检测；
（评审项35）5.专属检测功能：具备白砂糖、果葡糖浆（HFCS）专项检测能力，可满足白砂糖电导灰分及果葡糖浆对应国标检测要求，可有效降低糖品基质干扰，保证检测结果准确；实测结果符合国标。
（评审项36）6.温度检测：测量范围-10.0～135.0℃，分辨率0.1℃，测量精度±0.1℃，支持宽温域精准测温及温度补偿，保障不同工况下检测数据稳定可靠。
★（二）配置要求：主机1套。
 
标的6-1 氮吹仪（核心产品）
（一）设备用途
本设备主要用于食品、农产品、畜禽水产品等样品前处理过程中有机溶剂快速吹扫浓缩，适配GB 5009 系列食品理化、农残、真菌毒素、兽药残留检测标准前处理需求；可完成 QuEChERS、液液萃取、固相萃取后样品批量浓缩、近干预警、自动精准定容，实现高通量全自动样品浓缩，减少人工操作误差，提升实验室检测一致性与检测效率。
（二）技术参数
（评审项1）1. 样品处理通量与容器适配：样品处理位数≥48位；样品托架兼容15mL离心管、20mL玻璃试管、50mL离心管、60mL玻璃试管，可实现多种规格容器同步上机混合处理。
▲2. 液面追随系统：设备标配液面自动追随功能，吹扫针可随溶剂液面下降同步自动下移，全程无需人工调节高度。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项2）3. 氮气吹扫气路系统：氮吹独立吹扫通道≥8组，每组通道可独立启停控制；配备全自动气流调节稳压装置：各通道气流输出稳定；氮吹针组件支持快速更换不同间距针架，适配不同体积样品处理需求。
★4. 红外智能检测系统：整机同时集成红外近干监控功能、红外光学自动定容功能，两项功能为设备标配，可独立或联动运行。（需提供彩页或技术白皮书佐证）
（评审项3）5. 加热方式：水浴加热/干式加热可选，控温范围室温～100℃，控温精度 ±0.5℃。
（评审项4）6. 氮气气源：适配0.02~0.8MPa常规氮气钢瓶/氮气发生器。
（评审项5）7. 整机控制：彩色触控屏一体化操作，内置操作程序、数据存储、操作日志记录功能。
（评审项6）8. 防污染设计：吹扫针、样品托架可整体拆卸清洗，耐腐蚀材质，适配有机溶剂前处理。
▲9. 安全防护：超温自动报警、超压保护、液位异常提醒、停机自动抬针防护。
标的6-2 超低温冰箱
（一）设备用途
用于实验室生物样本、冻存管、菌种、细胞、标准标本、试剂等长期超低温冷冻保存，满足实验室24小时不间断低温存储、样本安全管控、故障预警溯源使用需求。
（二）技术参数
▲1. 产品类型：立式，-86℃超低温冷冻储存箱，有效容积≥405L。（需提供彩页佐证）
（评审项7）2. 根据实际场地需求，产品外部尺寸＜900×1000×1950（mm）。
（评审项8）3. 标配4个，无需额外固定脚可直接做为调平固定脚。
（评审项9）4. 供电条件：220V/50Hz，宽电压适配；工作环境温度10℃~32℃，环境湿度20%~80%RH。
（评审项10）5. 降噪设计：在产生噪音的位置装有减震材料，机组周围装有防火吸音棉。
（评审项11）6. 存储配置：可存放≥280个2英寸标准冻存盒，总计容量≥28000份样本2ml冻存管，配套冻存抽屉架16个。
▲7. 制冷架构：制冷系统：独立双系统制冷；一套系统故障，另一套系统可维持箱内温度在-80℃以下。避免高价值生物样本升温报废；配备进口品牌压缩机2个。（需提供彩页佐证）
（评审项12）8. 箱内温度范围：-40℃～-86℃，采用微电脑控制系统，调节精度为0.1℃。
（评审项13）9. 搁板：3层，材质为304不锈钢，可调节高度。
（评审项14）10. 材质：外部材料：喷涂钢板；内部材料：304不锈钢板。（需提供冰箱内外实拍图佐证）
（评审项15）11. 保温材料：高密度聚氨酯发泡，保温材料厚度≥100mm，VIP隔热材料厚度≥25mm。
（评审项16）12. 门体结构：外门1扇，材质为喷涂钢板；隔热层为无CFC高密度聚氨酯发泡。内门：2扇，材质为304不锈钢；隔热层为无CFC高密度聚氨酯发泡。
（评审项17）13. 标配2个独立温度校准测试孔，直径≥25mm，满足实验室温度验证、计量检定需求。
（评审项18）14. 双安全锁：机身内置机械暗锁+外挂锁扣双重锁止，防止无关人员随意开启。
（评审项19）15. 显示面板：液晶触摸屏尺寸≥7英寸。屏幕显示信息包括：箱内温度、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、屏幕状态、设备运行状态；（需提供彩页佐证）
（评审项20）16. 屏幕显示温度历史曲线、异常信息、开门信息可直接查询及通过标配的USB接口下载。
▲17. 用户可根据实际需求选择高性能模式或节能模式进行切换。（需提供相关界面实拍图进行佐证）
（评审项21）18. 电器安全：备用电池确保断电后报警72小时，具备电池寿命提醒功能；标配独立电源开关，具备键盘锁定、密码保护、断电保护、断电记忆、宽电压功能。
（评审项22）19. 其他功能：标配文件插槽、手写板、报警指示贴、标配USB数据接口、RS485接口、远程报警接口。
▲20. 权限管理：“授权模式”“普通模式”两种权限管理方式供用户选择。（需提供相关界面实拍图进行佐证）
（评审项23）21. 报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警。报警方式：具备声光报警方式；所有报警可通过标配的远程报警端口实现远程报警。
★22. 投标产品须具第二类医疗器械注册证。（需提供注册证复印件佐证，在有效期内，且产品型号与投标产品一致）；投标人具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《二类医疗器械经营备案凭证》；（须提供有效的证书复印件佐证）。
标的6-3 高压灭菌锅
（一）设备用途
用于实验室培养基、玻璃器皿、医疗器械、无菌耗材、检测样品等物品高温高压灭菌处理，适用于食品、医药、环境、微生物检测实验室灭菌操作，满足无菌实验质控要求。
（二）技术参数
★1. 所投产品及其制造商需满足国家特种设备的生产要求。
（评审项24）2. 灭菌腔体材质：内胆腔体采用316L不锈钢或SUS304不锈钢材质，具备优良的抗腐蚀性能，满足长期实验室灭菌使用工况。
（评审项25）3. 设备具备CE-PED压力容器相关认证资质。
（评审项26）4. 多档位可调排汽功能：设备具备多速率排汽控制，可实现培养基、液体样品慢速泄压降温避免样品溢出。
（评审项27）5. 便捷式上掀开关盖结构：采用上掀式腔门设计，支持单手简易开合操作，电控解锁、闭合锁紧便捷，操作省力、安全高效，适配日常高频次使用场景。
（评审项28）6. 无障碍人性化台面结构：设备操作台整体平整无凸起障碍物，可实现样品便捷取放、中转放置，操作空间开阔，适配各类操作人员使用，提升实验操作便利性。
（评审项29）7. 人体工学操作高度：设备操作台面距地面高度≤90cm，符合人体工学设计，降低长期操作疲劳度。
（评审项30）8. 智能彩色触控操作系统：配备彩色液晶触控显示屏，支持多色状态区分显示；可佩戴防护手套或触控工具可靠操作得满分；按键触控复合操作模式，戴手套可可靠操作，视为满足；具备不少于4级分级权限管控。
（评审项31）9. 智能水质检测提醒功能：设备具备水质或水位状态提醒，提示用户及时更换用水，保护腔体延长寿命；可实时检测腔体内水质洁净度得满分；具备水位监测提醒功能，可基础得分。
（评审项32）10. 安全承压性能：设备安全阀起跳压力≥0.30MPa，具备充足的安全承压冗余，符合压力容器安全使用标准。
（评审项33）11. 多点均衡锁紧结构：腔盖与腔体锁紧结构具备压力容器合格设计，运行安全稳定。
（评审项34）12. 大角度开合悬停腔门：设备腔门可实现大角度开启，方便大件实验样品垂直取放；腔盖具备任意角度悬停功能，可有效防止腔盖意外坠落，规避操作安全风险。
（评审项35）13. 多重冗余防干烧保护：灭菌腔体底部配备多组独立防干烧、缺水保护装置，采用多种不同感应原理的防护机制，形成多重安全冗余；防护部件采用耐腐蚀材质，具备优异的抗氧化、抗酸碱腐蚀能力，全方位保障设备干烧、缺水工况下的使用安全。
（评审项36）14. 设备容积与结构：设备为立式结构，有效容积80-95L，底部配备移动脚轮，可适配常规标准灭菌架放置使用，移动、就位便捷。
（评审项37）15. 压力容器设计参数：设备容器设计温度≥153℃，设计压力≥0.40MPa；须提供制造商原厂压力容器数据表作为佐证。
（评审项38）16. 灭菌温度范围：设备灭菌工作温度区间105℃-138℃，全区间精准可调，适配各类实验耗材、样品、培养基灭菌需求。
（评审项39）17. 智能定时功能：灭菌恒温时间、保温延时、预约灭菌时间大范围可调，满足不同样品的灭菌工艺需求，适配多样化实验流程。
（评审项40）18. 微电脑全自动控制：设备采用智能微电脑控制系统，可实现升温、灭菌、排汽、冷却、待机全流程自动化运行，无需人工全程干预。
（评审项41）19. 程序存储功能：设备支持自定义编辑、储存灭菌工艺程序，可存储不少于15套自定义程序，支持一键调取使用，适配常态化标准化实验操作。
▲20. 数据溯源功能：配备标准USB数据导出接口，设备运行记录、灭菌工艺数据可导出为不可篡改的PDF格式文件，满足实验室数据溯源、合规存档要求。（需提供彩页佐证）
（评审项42）21. 双重过压安全保护：配备机械式安全阀+电子式压力开关双重过压保护机制，设备压力异常时可自动泄压、断电并声光报警，杜绝超压安全隐患。
（评审项43）22. 自动故障检测报警：系统实时监测设备温度、压力、水位、门锁、电路等全维度运行状态，检测到故障异常时，立即停机断电并声光报警，提示故障信息。
（评审项44）23. 电气安全保护：配备高灵敏度电气保护系统，具备漏电、过流、短路多重防护功能，全面保障设备与操作人员用电安全。
（评审项45）24. 快速冷却配置：设备标配冷却风扇，灭菌程序结束后可快速对腔体降温，缩短设备待机冷却时间，提升实验批次周转效率。
（评审项46）25. 全套安全联锁配置：设备配备多点均分承压结构、闭盖检查系统、电动内锁、高温冷却开盖锁、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测、温度监控、电气安全防护等全方位安全装置，多重防护杜绝安全事故。
标的6-4 恒温恒湿培养箱
（一）用途
食品微生物指标国标培养。
（二）技术参数
（评审项47）1. 设备类型：立式药品稳定性恒温恒湿试验箱，用于样品长期稳定性、加速稳定性试验。
（评审项47）2. 箱体结构：SUS304不锈钢内胆，双层中空钢化玻璃观察门，硅橡胶耐老化密封。
（评审项48）3. 供电条件：AC220V±10%，50Hz；适用环境：实验室环境温度5～35℃。
（评审项49）4. 有效容积：250L～300L。
▲5. 控温范围：0℃～+70℃，温度分辨率：0.1℃；温度波动度：≤±0.2℃；温度均匀度：≤±0.8℃。（需提供彩页或第三方检测机构出具的有效检测报告佐证）
▲6. 控湿范围：30%RH～95%RH；≥20℃区间可持续稳定控湿。湿度分辨率：0.1%RH；湿度波动度：≤±2%RH；湿度均匀度：≤±3%RH。（需提供彩页或第三方检测机构出具的有效检测报告佐证）
▲7. 配备智能自动除霜系统，≥20℃工作区间可无霜连续运行，除霜过程不扰动箱内温湿度。（需提供彩页或第三方检测机构出具的有效检测报告佐证）
（评审项50）8. 传感器配置：温度采用高精度PT1000铂电阻温度传感器，采用PID智能算法实现温湿度双向调控。
（评审项51）9. 内胆尺寸(W×D×H)：宽600~640mm×深440~560mm×高890~900mm。
（评审项52）10. 标配不少于3层不锈钢承重搁板。
（评审项53）11. 箱体侧面设置Φ25mm测试孔，配套硅胶密封塞，方便外接独立监测探头。
（评审项54）12. 具备定值运行、多段程序编程两种运行模式。
（评审项55）13. 支持分级密码权限管理，至少设置四级账号权限。
（评审项56）14. 断电恢复策略至少支持3种模式可选：停机、重启、接续运行程序。
（评审项57）15. 具备本地数据存储功能，支持USB导出温湿度数据、历史运行曲线。
（评审项58）16. 配备声光报警功能，发生超温、湿度异常、缺水、压缩机过载、风机故障时自动报警并记录报警事件。
（评审项59）17. 内置水位监测装置，标配储水箱，支持外接大容量补水桶。
▲18. 通讯接口：可对接实验室LIMS系统。（需提供通讯协议文本佐证）
（评审项60）19. 配备独立二级超温保护温控器，双重高温断电保护，保障试验样品安全。
（评审项61）20. 封闭式压缩机，采用环保制冷剂，风冷。
（评审项62）21. 洁净蒸汽加湿系统，无杂质、水雾滴落污染样品风险。
（评审项63）22. 箱内设置全域强制循环风道，保障工作区域温湿度均匀。
（评审项64）23. 防雾防冷凝。
标的6-5 霉菌培养箱
（一）用途
用于食品霉菌、酵母检测。
（二）技术参数
（评审项65）1. 有效内腔容积：250L及以上，立式一体式整机结构，专为霉菌、微生物、真菌培养设计，空间布局适配各类菌种样品放置、培养试验开展。（需提供彩页佐证）
（评审项66）2. 内胆材质采用304镜面不锈钢，整体圆弧圆角一体化成型，无拼接缝隙、无清洁死角，耐酸碱腐蚀、耐菌种残留侵蚀，可高温灭菌清洁，适配微生物无菌培养要求；设备外壳采用冷轧钢板一体折弯成型，表面静电喷塑处理，防刮耐磨、抗老化腐蚀、长期使用不易变色。
（评审项67）3. 设备标配不少于3层可调节、可拆卸不锈钢置物架，层间距可自由调整；单层静态承重≥10kg，置物架免工具拆装，便于菌种样品分层摆放、腔体内部清洁灭菌与设备维护。
（评审项68）4. 箱体左右双侧预留标准测试孔，单孔孔径≥38mm，配套耐高温食品级硅胶密封塞，可外接外部检测仪器、温湿度传感器，满足菌种培养拓展试验、外部数据采集需求。
（评审项69）5. 箱门配备大面积钢化玻璃可视观察窗，集成防凝露自动加热组件，设备运行时玻璃无雾气、无结露，可全程清晰观测腔体内霉菌菌种生长状态；配置高强度机械锁紧门锁，门体密封结构可靠，有效杜绝外界杂菌侵入、减少内部温湿度泄漏，保障无菌培养环境。
（评审项70）6. 温度控制范围：-10℃～65℃（空载、环境温度25℃标准测试工况），完整覆盖霉菌、真菌、微生物常规培养、驯化、稳定性试验全温区使用需求。（需提供彩页佐证）
（评审项71）7. 湿度控制范围：10%RH～95%RH；在15℃～65℃全工作温区间内可连续、稳定控湿，无控湿盲区，可精准模拟霉菌生长所需高湿环境。
（评审项72）8. 温度显示分辨率0.1℃，湿度显示分辨率0.1%RH，人机界面数值显示精准、直观，可精准把控菌种培养环境参数。
▲9. 温度波动度≤±0.1℃，温度均匀度≤±0.5℃（37℃标准校准工况，九点布点测试法检测），腔体内温场均匀一致，避免局部温差影响霉菌生长一致性，保障试验数据重复性。（需提供彩页或第三方检测机构出具的有效检测报告佐证）
▲10. 湿度波动度≤±2%RH，整机全程湿度控制平稳，无大幅跳变，满足高要求霉菌、真菌恒温恒湿培养试验标准。（需提供彩页或第三方检测机构出具的有效检测报告佐证）
（评审项73）11. 采用智能PID模糊逻辑平衡控温算法，搭配全域强制风道循环系统，风道内部优化导流结构，消除腔体局部温湿度死角，保证腔体内培养环境全域均衡稳定，保障菌种生长均匀性。
（评审项74）12. 搭载蒸汽式加湿系统，加湿气流均匀柔和，支持纯化水供给加湿，无水雾飞溅、无水质杂质污染，避免菌种样品及腔体污染；集成实时水位监测、自动缺水保护、声光缺水报警三重防护，防止加湿部件干烧损坏，保障长期连续培养。
（评审项75）13. 制冷系统配备品牌全封闭静音压缩机，采用环保低GWP无氟制冷剂，节能降耗、整机运行噪音低，适配实验室静音运行要求；具备多级全自动智能除霜控制逻辑，可根据设备运行温度、运行时长自动判定除霜周期，高低温、长周期连续菌种培养均可无霜稳定运行，无需人工手动除霜，保障试验连续性。
（评审项76）14. 温度传感器采用高精度PT100铂金电阻传感器；湿度传感器整机控湿精度匹配设备整体指标，抗电磁干扰、温湿度漂移量小、长期运行稳定性强、使用寿命长，有效避免长期菌种培养过程中环境参数偏差，保障试验数据准确可靠。
（评审项77）15. 设备搭载≥7英寸高清彩色触控显示屏，操作界面简洁直观；可实时同步显示设定温湿度、腔体实际运行数值、实时温湿度运行曲线、整机运行状态、灭菌记录、历史故障报警记录等全部运行信息，支持操作界面中英文一键切换。
（评审项78）16. 设备本地可存储不少于50组独立菌种培养试验程序。
▲17. 内置完整审计追踪（Audit Trail）功能，系统全自动完整记录设备登录账号、温湿度参数修改、灭菌操作、试验程序编辑、箱门开启关闭、故障报警、设备开关机、数据导出等全部操作行为；操作日志全程留痕、系统不可手动篡改、不可删除，完全符合GMP、GLP微生物试验数据完整性评审核查要求。（需提供彩页佐证）
（评审项79）18. 支持多级权限密码分级管理，至少分为操作员、管理员、高级管理员三级权限，各级操作权限划分清晰、权责分离；具备电子签名确认功能，关键参数修改、灭菌操作、批量试验数据导出操作必须完成实名电子签名，满足微生物试验全流程合规溯源要求。
（评审项80）19. 设备本地搭载大容量存储芯片，历史运行温湿度数据、灭菌记录、审计操作记录、故障报警记录本地存储时长不少于10年，断电数据不丢失；支持U盘快速导出CSV格式原始数据及完整运行曲线，便于微生物试验数据归档、溯源、监管上报。
（评审项81）20. 内置断电智能记忆恢复功能，提供停机待机、断电续跑、程序重新启动三种断电恢复模式，操作人员可根据菌种培养试验需求自主选择，避免突发断电导致菌种培养中断、试验作废、数据丢失。
（评审项82）21. 设备标配以太网、RS485双通讯接口，支持多台设备上位机集中联网监控，可无缝对接实验室LIMS管理系统，实现培养温湿度数据、灭菌记录实时云端上传、远程设备状态监控、远程运行参数查看。
（评审项83）22. 整机设置多重安全防护机制：独立机械式超温保护器、电子超温双重保护、压缩机过载保护、加湿缺水保护、传感器故障自检保护、开门停机联锁保护、灭菌安全保护，全方位规避设备故障、菌种污染损毁、试验失效风险。
（评审项84）23. 设备配备专用紫外灭菌系统，内置大功率紫外灭菌灯，支持定时灭菌、手动灭菌模式，可对腔体内部全方位消杀杂菌、霉菌孢子，有效避免菌种培养过程交叉污染，满足无菌培养试验要求；设备具备全方位智能声光报警功能，温湿度超限、加湿缺水、传感器故障、箱门异常开启、灭菌异常、设备故障等工况即时声光提醒；预留拓展通讯接口，可外接短信报警模块，故障信息远程推送，适配无人值守培养试验。
（评审项85）24. 整机运行参数、灭菌参数具备断电永久记忆功能，设备断电后自动保存当前所有运行及灭菌参数，恢复供电后可自动恢复断电前预设工况及灭菌设置，保障菌种培养连续稳定开展。
（评审项86）25. 标准工作电源：AC220V±10%，50Hz，适配常规实验室标准供电环境。
（评审项87）26. 设备额定总功率≤3000W，整机采用风冷散热方式，散热效率高，长时间连续菌种培养无内部过热故障隐患，运行稳定可靠。
标的6-6 电热板
（一）设备用途
食品理化分析核心加热前处理设备，核心分为湿法消解、赶酸、干燥浓缩、辅助加热四大用途。
（二）技术参数
（评审项88）1. 设备为全防腐智能高纯石墨电热板，核心采用高纯石墨传热基材，结合全域耐高温防腐喷涂工艺与智能PID精准控温系统，集成耐腐蚀、高精度控温、运行稳定、使用寿命长等多项性能优势。设备采用加热区与电控区物理隔离优化结构，配置完善的智能安全防护机制，可广泛应用于环境监测、食品检测、化工科研、地质矿产、医药卫生等行业的样品加热、恒温、消解等预处理实验场景。设备可有效解决传统电热板易腐蚀、样品易污染、控温精度差、高温易损坏等行业痛点，完全满足实验室长期、高频、标准化的精密试验作业需求。
（评审项89）2. 传热基体为高纯石墨材质，导热性能优越，具备极强耐酸碱、耐各类腐蚀性试剂能力，防腐性能行业领先；整机全部外露构件喷涂聚四氟乙烯或耐高温防腐涂层，无金属基材裸露，整机防腐等级高。
（评审项90）3. 加热工作面以高纯石墨为基底，表面喷涂耐高温防腐保护层，可阻隔石墨粉尘脱落，彻底杜绝石墨粉末掉落污染待测样品，保障检测数据准确可靠。
（评审项91）4. 整机完成全套防腐喷涂工艺处理，设备外壳、连接构件、支架等所有外露部位均做防腐防护，长期在酸碱挥发实验环境下不生锈、不被腐蚀。
（评审项92）5. 温度控制区间：室温～450℃，宽区间温控，适配消解、蒸干、恒温加热多种实验工况。
（评审项93）6. 额定加热功率：≥2800W，升温速度快，板面温场均匀，大负载下温度稳定无衰减。
（评审项94）7. 控温系统：智能PID微芯片闭环控温，温度响应迅速，温度过冲极小，控温精度±1℃。
（评审项95）8. 有效加热板面尺寸：≥360mm×270mm，大面积工作台，可批量摆放消解罐、烧杯、坩埚等容器。
（评审项96）9. 操作控制模式：设备本机一体式操控，配备LCD高清数字显示屏，实时直观显示设定温度、实际温度、定时时长。
（评审项97）10. 定时运行功能：智能可设定定时，定时区间1分钟～99小时59分钟，支持无人值守长时间恒温实验。
（评审项98）11. 核心控温技术：设备搭载智能PID微芯片专业控温技术，采用闭环实时反馈校准控制逻辑，可动态采集、修正板面温度，有效抑制温度波动与超温过冲现象，全程维持高精度恒温状态，实验重复性与一致性优异。
（评审项99）12. 设备控制方式：采用本机独立一体化控制模式，操作简便直观；配置高清LCD数字显示屏，可实时精准显示设定温度、实际板面温度、剩余定时时长等核心运行参数，便于工作人员实时监测设备运行状态。
（评审项100）13. 智能定时功能：内置高精度智能定时控制系统，支持自定义任意定时时长，设备可根据设定时长自动启停运行，无需人工持续值守，适配长时间连续试验作业，有效节约人力成本。
（评审项101）14. 分区隔离结构设计：具备加热区域与电子控制区域热隔离防护设计，有效降低高温热传导、热辐射对电子元件损伤。
（评审项102）15. 全域防腐结构设计：设备高防腐等级，设备主要工作面、外壳、支架等外露部件进行聚四氟乙烯或耐高温防腐材料喷涂处理。
（评审项103）16. 大尺寸均匀加热板面：设备加热板面升温均匀、温场稳定，样品受热一致性良好，可有效规避受热不均导致的实验数据偏差，保障试验结果精准可靠。
标的6-7 超声波提取仪
（一）用途
本次采购台式数控超声波清洗器，主要用于食品基质农残、真菌毒素检测样品前处理工作，可开展超声辅助提取、提纯、分散、脱气等实验操作，能够适配各类有机溶剂提取体系，满足检验检测机构大批量样品标准化、规范化检测工作的使用要求。
（二）技术参数
（评审项104）1. 清洗槽参数：设备清洗槽有效容积不低于22.5L，清洗槽内腔尺寸（长×宽×高）不小于500mm×300mm×150mm；槽体采用304不锈钢一体成型焊接工艺制作，结构稳固、不易变形，具备良好的耐有机溶剂腐蚀性能，适配各类食品样品有机溶剂前处理体系。
（评审项105）2. 超声功率参数：设备超声总功率为500W，超声功率支持连续可调，功率调节范围覆盖40%～100%，功率调节精度可满足不同食品基质样品提取、分散、提纯的梯度试验需求，适配多样化实验工况。
★3. 超声频率功能：设备支持35kHz+53kHz或相当双频率超声输出配置，设备操作面板支持频率一键切换功能，可根据不同食品基质的质地、组分差异，切换适配超声频率，满足复杂基质样品提取、精细分散、提纯脱气的差异化实验需求。（需提供彩页佐证）
（评审项106）4. 定时与参数记忆功能：设备配备数控定时系统，定时设定范围为1min～199min，支持工作倒计时实时显示；具备工作参数断电记忆功能，设备意外断电、重启后可自动保存并恢复上一次实验设定参数，保障标准化实验数据一致性。
标的6-8 涡旋混合器
（一）用途
食品前处理设备，提取、混匀两大用途。
（二）技术参数
（评审项107）1. 整机原厂标配平板橡胶振荡头+碗型橡胶振荡头，双台面可快速互换，适配单管按压、手持多管批量混匀，满足GB 5009系列食品前处理、QuEChERS提取混匀需求。
（评审项108）2. 配置三档位机械切换开关，具备TOUCH点动、ON连续振荡、OFF停机三档模式；点动模式下压启动、松开停机，连续模式支持无级调速，两种模式独立切换互不干扰，适配不同样品混匀工况。
（评审项109）3. 设备具备优良的适配性，可满足0.2mL PCR管至50mL离心管、采血管、各类样品管混匀操作，适配实验室全规格常规样品容器。
（评审项110）4. 设备转速范围0~2800rpm，连续无级可调，刻度档位清晰、调速线性稳定；低速振荡平稳无泼溅，高速可形成标准涡旋，混匀效果均匀彻底。
（评审项111）5. 点动模式下调速旋钮自动失效，杜绝误操作调速，设备运行逻辑安全合理，连续模式可自由调节振荡速度，操作便捷。
（评审项112）6. 采用优质耐酸碱天然橡胶振荡台面，可无工具插拔更换，耐受甲醇、乙腈等常规有机溶剂，长期使用不易开裂、老化、变形。
▲7. 配备加重一体化配重底座，整机自重≥4.5kg，高速运行稳固不滑移、噪音低，金属机身耐腐蚀、使用寿命长。（需提供彩页佐证）
标的6-9 振荡提取仪
（一）用途
液液、液固样品的萃取。
（二）技术参数
（评审项113）1. 控温性能：设备控温范围为室温至100℃，可满足常规水浴加热恒温实验需求；采用双数显智能温控模式，温度控制精度可达±0.5℃，控温精准、显示直观，有效保障实验温度稳定性。
（评审项114）2. 振荡性能参数：设备转速可调范围为0～300r/min，支持无级平稳启动调速，运行稳定无卡顿；标准振荡振幅为20mm，采用多功能振荡模式，适配各类溶液混匀、萃取、培养等实验工况。
（评审项115）3. 定时功能：配备智能定时系统，定时区间为0～120分钟，可精准设定实验时长；同时支持常开连续工作模式，可满足短时定时实验及长时间不间断振荡实验需求。
▲4. 样品承载能力：样品托架可兼容250ml、500ml、1000ml三角烧瓶，可批量开展平行萃取实验；可放置250ml三角烧瓶12只、500ml三角烧瓶6只、1000ml三角烧瓶4只。（需提供彩页佐证）
（评审项116）5. 设备功率参数：设备整机额定功率为1800W，加热及振荡动力充足，升温速度快、动力输出稳定，保障设备长时间连续运行无故障。
（评审项117）6. 尺寸参数：设备工作槽内腔尺寸为490×390×170mm，内腔空间充足，样品摆放空间充裕；设备整体外形尺寸为700×550×490mm，结构紧凑，占地面积小，便于实验室安放与布局。
标的6-10 马弗炉
（一）用途
满足食品、农产品、土壤、环境样品灰分测定、高温灼烧、样品热处理等实验，符合GB 5009.4、GB/T 28849等相关标准要求。
（二）技术参数
▲1. 最高长期连续工作温度≥1200℃。（需提供彩页佐证）
（评审项118）2. 整机采用双层壳体空气隔热结构，外壳低温防烫；采用侧开式炉门结构，开合顺畅、密封严密，高温状态下热量不外泄。
（评审项119）3. 设备具备炉门开启自动断电联锁保护功能，炉门打开自动切断加热，关门方可恢复加热，杜绝高温操作安全隐患。
★4. 炉膛采用整体真空一体成型多晶莫来石陶瓷纤维材质，整体无拼接、无耐火砖结构，不掉粉、不掉渣、不污染样品，耐高温、抗热震、保温性能优异。（需提供彩页佐证）
（评审项120）5. 炉膛内腔尺寸（长×宽×高）：280～310mm×180～210mm×110～130mm，温场均匀，有效工作区域大。
▲6. 采用炉膛三面环绕式加热结构，区别于单面加热，炉内温场均匀性更好，满足精密恒温灼烧实验要求。（需提供彩页佐证）
（评审项121）7. 加热元件为高温合金电阻丝，耐高温、抗氧化、使用寿命长；设备额定功率2.8kW～3.2kW，供电电压AC220V/50Hz。
（评审项122）8. 升温性能优异：室温升温至1200℃时间≤30min，升温速率连续可调，可实现慢速炭化、快速升温、恒温灼烧分段工艺。
（评审项123）9. 采用高精度微电脑PID自整定程序控温系统，支持多段升温、恒温、降温阶梯编程，具备全自动程序运行功能，不可为普通单段恒温控制器。
（评审项124）10. 控温精度：≤±1℃，温度分辨率1℃，炉内有效工作温场波动小，实验数据稳定性高。
（评审项125）11. 设备可存储≥3套独立实验工艺曲线，单条曲线可设置≥35段程序段落，可储存多组常用灰分、灼烧、热处理工艺，支持无人值守全自动运行。
（评审项126）12. 具备断电记忆、来电续跑功能，实验过程意外断电恢复后，自动接续剩余程序，无需重新设置参数。
（评审项127）13. 设备内置温度偏差校准功能，可现场修正温度误差，满足实验室计量溯源、CMA检测合规要求。
（评审项128）14. 具备参数密码锁定功能，防止非授权人员误修改实验程序，保证实验一致性。
（评审项129）15. 定时范围0～999.9小时，满足长时间恒温灼烧实验需求。
（评审项130）16. 具备三重核心安全保护：独立超温自动断电保护、热电偶断偶报警保护、炉门开门断电联锁保护，缺任意一项视为无效投标。
（评审项131）17. 设备具备超温声光报警提示功能，异常温度触发报警并停止加热。
（评审项132）18. 整机集成过流、短路、漏电保护装置，支持长时间连续稳定运行，适配实验室高频使用场景。
标的6-11 鼓风干燥箱
（一）用途
主要用于样品的干燥、脱水试验。
（二）技术参数
（评审项133）1. 内胆尺寸不小于450×450×450mm。
（评审项134）2. 控温区间：室温+5℃～250℃。
▲3. 温度波动度≤±1℃，温度均匀度≤±1℃，温度显示分辨率1℃。（需提供彩页或第三方检测机构出具的有效检测报告佐证）
（评审项135）4. 定时范围0～9999min。
（评审项136）5. 内胆采用304不锈钢材质，圆角结构设计。
（评审项137）6. 外壳采用冷轧钢板静电喷塑。
▲7. 采用后置热风循环风道及低噪声循环风机，支持可调换气。（需提供彩页佐证）
（评审项138）8. 配置高密度保温层，配备双层钢化观察窗。
（评审项139）9. 配备旋转压紧门锁及耐高温硅胶密封结构。
（评审项140）10. 采用微电脑数显控制系统，具备断电记忆、来电恢复功能。
（评审项141）11. 具备独立超温保护及超温声光报警双重安全防护。
（评审项142）12. 支持选配数据记录、打印、RS485通讯及LIMS对接功能。
标的6-12 真空干燥箱
（一）用途
主要用于热敏化合物的干燥脱水。
（二）技术参数
（评审项143）1. 台式，有效容积53L，内胆净尺寸（宽×深×高）≥415×370×345mm。
（评审项144）2. 内胆304不锈钢一体折弯圆角无死角，外壳冷轧钢板静电防腐喷塑；双层防爆钢化玻璃观察窗，整体硅橡胶门封，可调节压紧锁扣，长时间高真空无泄漏。
▲3. 独立加热载物隔板，分层独立加热控温。（需提供彩页佐证）
（评审项145）4. 控温范围：室温+2℃～200℃。
▲5. 温度波动度≤±0.5℃，200℃空载温度均匀度≤±1.5℃。（需提供彩页或第三方检测机构出具的有效检测报告佐证）
（评审项146）6. 每层隔板独立Pt100四线制测温、独立控温，屏幕分层显示隔板温度。
（评审项147）7. 箱体集成手动泄压阀、惰性气体进气阀，可通入氮气保护易氧化样品。
（评审项148）8. 内置防倒吸过滤缓冲装置，阻隔样品挥发物、粉尘进入真空泵，保护泵体。
（评审项149）9. 24h空载真空压升≤0.5Pa/h，密封性能稳定。
（评审项150）10. 双级旋片式真空泵，真空泵极限真空≤0.1Pa，抽气速率≥1L/s，适配53L腔体快速抽真空。
（评审项151）11. 真空泵配置油雾分离过滤器、可视油位窗、放油排污阀，防返油、防污染箱体。
（评审项152）12. 真空泵自带减震底座、静音散热结构，连续工作8h无明显温升、无剧烈震动。
标的6-13 医用低温箱
（一）用途
主要用于真菌毒素标准品、微生物检测生物样本、菌株、阳性样品、问题食品留样的长期低温保存。
（二）技术参数
（评审项153）1. 箱体设计两个独立的间室。上部间室在温度-20～-40℃范围内可调，下部间室在温度-20～-40℃范围内可调。
（评审项154）2. 温度控制：采用微电脑控制系统；精准的电子温度控制及显示，精度≤0.1℃。
★3. 容积：≥528L，制冷系统：上下间室分别采用独立的制冷系统，双LED数码温控器，可分别对上下间室独立控温。（需提供彩页佐证）
（评审项155）4. 工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。
（评审项156）5. 外部材料：喷涂钢板。内部材料：喷涂钢板。
（评审项157）6. 内部结构：上下部2个独立间室，每个间室≥2个浸塑搁架；每个间室≥9个抽屉。
（评审项158）7. 外形尺寸：设备整体外形尺寸（宽×深×高）为≤900×850×1900mm，适配常规实验室场地摆放。
（评审项159）8. 制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。
（评审项160）9. 电源规格：适配标准AC220V/50Hz民用及实验室供电，供电适配性强。
（评审项161）10. 压缩机：数量2台。
（评审项162）11. 制冷系统：采用铜盘管蒸发器。
（评审项163）12. 把手：标配2个具备泄压功能的铝合金门把手，方便短时间内频繁开关门。
（评审项164）13. 显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及报警信息。
（评审项165）14. 保温结构：箱体隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡，保温材料厚度≥95mm。
（评审项166）15. 标配USB接口，相关数据可导出PDF和EXCEL格式。
（评审项167）16. 移脚轮：共≥4个，带≥2个调平脚，可固定箱体。
（评审项168）17. 检测孔：≥2个，直径为≥25mm。
（评审项169）18. 电器安全：具备断电保护、延时启动功能。
（评审项170）19. 标配TTL接口，可用于计算机串行接口外设连接。
（评审项171）20. 具备键盘锁定、密码保护功能。
▲21. 温度均一性：≤3℃，温度波动性：≤3℃。（需提供第三方检验机构出具的检验报告复印件进行佐证）
（评审项172）22. 报警系统：具备高低温报警、环温高报警、门开报警、传感器故障报警、断电报警等报警功能。报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。
★23. 投标产品须具第二类医疗器械注册证。（需提供注册证复印件佐证，在有效期内，且产品型号与投标产品一致）；投标人具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《二类医疗器械经营备案凭证》；（须提供有效的证书复印件佐证）。
标的6-14 冰箱
（一）用途
主要用于食品的低温保存。
（二）技术参数
（评审项173）1. 法式四门结构，上部左右对开冷藏门，下部双层独立冷冻抽屉，箱体配置独立专属变温室；全风冷立体循环制冷，全自动循环化霜，箱体内部无结冰、无需人工手动除霜。
（评审项174）2. 整机总有效容积≥500L；其中冷藏室容积≥310L，冷冻室容积≥160L，独立变温室容积≥28L。
（评审项175）3. 采用压缩机+风机双变频系统，制冷剂为环保无氟R600a；能效等级为新国标一级能效。
（评审项176）4. 箱体内置一体化可视化全域净化模块，集成五重功能：除菌、分解乙烯、吸附分解异味、箱体长效防霉、去除病毒；除菌率≥99.999%；净化运行状态可通过机身显示屏直观查看，净化模块终身无需更换耗材。
标的6-15 冰箱
（一）用途
也要用于标准品保存。
（二）技术参数
★1. 设备类型：立式单门医用冷藏箱，控温区间2℃～8℃。投标产品须具第二类医疗器械注册证。（需提供注册证复印件佐证，在有效期内，且产品型号与投标产品一致）；投标人具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》或《二类医疗器械经营备案凭证》；（须提供有效的证书复印件佐证）。
（评审项177）2. 有效容积：310-390L。
（评审项178）3. 制冷方式：风冷。
（评审项179）4. 门体结构：双层中空钢化玻璃门；带电加热膜。
（评审项180）5. 制冷剂：采用绿色环保制冷剂。
（评审项181）6. 控制方式：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据；精准的电子温度控制及显示，精度0.1℃。箱内温度：2～8℃。
（评审项182）7. 感温盒：1个。温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度。
（评审项183）8. 材质：外部：喷涂钢板；内部：喷涂钢板。
（评审项184）9. 门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，展示效果更佳。
（评审项185）10. 内部照明：内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然。
（评审项186）11. 储物配置：≥5层可调高度浸塑搁架，带标识条。
（评审项187）12. 移动调平：脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计；带2个调平脚。
（评审项188）13. 报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。具备温控器探头故障安全运行模式。
（评审项189）15. 其他功能：键盘锁定、密码保护功能、断电保护、延时启动功能。
（评审项190）16. 备用电池确保断电后报警≥48小时。
标的6-16 冰柜
（一）用途
主要用于食品及标准品冷冻保存。
（二）技术参数
（评审项191）1. 设备总有效容积300L-360L，卧式顶开门结构。
（评审项192）2. 支持冷藏、冷冻模式自由切换，冷藏温控区间0～10℃，冷冻温控区间-18℃～-35℃深度可调，满足样品短期冷藏留样、真菌毒素、兽药残留样品长期低温保存需求。
（评审项193）3. 达到新国标一级能效，24h标准耗电量≤0.69kW·h，适配实验室24小时不间断运行。
（评审项194）4. 采用环保无氟R600a制冷剂，整机符合GB/T 20154《低温储藏设备》国家标准。
（评审项195）5. 内胆为食品级PCM抗菌彩钢板，门封条对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%，防霉等级达标。
（评审项196）6. 断电保温时长≥100h，断电后箱内温度回升缓慢，避免实验样品变质失效。
（评审项197）7. 设备运行噪声≤42dB(A)，低噪运行适配实验室安静作业环境。
（评审项198）8. 整机结构、制冷系统稳定可靠，可全天候连续不间断运行，满足实验室常态化留样存储工作要求。
★（三）配置要求
（凡为完成本项目设备安装、调试、验收及正常运行所必需的一切部件、辅材及工具，即使本清单未予列明，均视为已包含在投标总价内，中标人须免费补齐。）
	标的
	设备名称
	配置要求

	标的6-1
	氮吹仪
	全自动平行浓缩仪主机（含水浴双层加热模组、多规格样品架、控制软件、近干模组、48位红外定容样品架）1套；氮吹模组8套；50ml玻璃管48根

	标的6-2
	超低温冰箱
	主机1台、16个不锈钢冻存架

	标的6-3
	高压灭菌锅
	主机（含冷却风扇、不锈钢灭菌提篮和标配附件）1套、增配经计量检定校准压力表及安全阀各1套、不锈钢灭菌桶2个

	标的6-4
	恒温恒湿培养箱
	主机（含3个不锈钢承重搁板）2套

	标的6-5
	霉菌培养箱
	主机1套、不锈钢置物架3个

	标的6-6
	电热板
	主机1套

	标的6-7
	超声波提取仪
	主机（含不锈钢篦板）3套

	标的6-8
	涡旋混合器
	主机（含平板橡胶振荡头和碗型橡胶振荡头）2套

	标的6-9
	振荡提取仪
	主机2套

	标的6-10
	马弗炉
	主机（含耐热样品托架）2套

	标的6-11
	鼓风干燥箱
	主机（含2块不锈钢搁板）4套

	标的6-12
	真空干燥箱
	真空干燥箱主机1台、不锈钢独立加热隔板2块、原厂配套双级旋片真空泵1台；真空管路密封配件、真空泵专用润滑油及备用滤芯、电源线等各1套

	标的6-13
	医用低温箱
	主机（含18个抽屉）2台

	标的6-14
	冰箱
	主机1台

	标的6-15
	冰箱
	主机（含5个搁架）9台

	标的6-16
	冰柜
	主机3台


三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起45日历天内完成全部设备供货、安装调试。

	2
	★
	交货地点
	龙岩市产品质量检验所指定实验室场地

	3
	★
	交货条件
	货物送达现场、完成安装调试并通过到货检验。

	4
	
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：按照国家标准、行业标准、招标文件、投标文件和合同进行验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、进度款，项目全部设备完成首次计量检定/校准或功能核查、首次验收合格，且中标人已足额向采购人开具并交付合同全额合法有效的增值税专用发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的80.00%
2、进度款，①项目全部设备完成首次验收后，设备在现场稳定、连续正常使用满3个月；②项目全部设备最终验收，且全部设备通过验收；同时满足上述①和②的要求即视为达到付款条件，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%

	7
	★
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的2%
缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险
说明：1、中标人须在合同签订前以银行保函的方式向采购人缴交履约保证金，验收合格后无息退回；2、采用非银行转账方式的，提供的保证金介质有效期须覆盖至第二期合同款支付结束。

	8
	★
	其他
	交付及支付补充要求：1.如乙方交付的标的物为分批交付，而部分设备未能在约定交付期限内到货的，对于已按期到货并经甲方验收合格的设备，双方可按该批次实际到货验收合格设备的价款进行阶段性结算与支付。乙方应就实际到货验收合格部分向甲方开具等额合规发票，甲方在收到发票后按合同约定的支付期限予以支付。2. 未按期到货的设备，待乙方完成交付并经甲方验收合格后，另行办理结算与支付手续，具体支付时间双方可另行协商确定，但不得因此免除乙方迟延交付的违约责任。3. 上述按实际到货验收合格设备进行结算的，不免除乙方依据本合同约定应当承担的逾期交货违约责任。


采购包2：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起45日历天内完成全部设备供货、安装调试。

	2
	★
	交货地点
	龙岩市产品质量检验所指定实验室场地。

	3
	★
	交货条件
	货物送达现场、完成安装调试并通过到货检验。

	4
	
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：按照国家标准、行业标准、招标文件、投标文件和合同进行验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、进度款，项目全部设备完成首次计量检定/校准或功能核查、首次验收合格，且中标人已足额向采购人开具并交付合同全额合法有效的增值税专用发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的80.00%
2、进度款，①项目全部设备完成首次验收后，设备在现场稳定、连续正常使用满3个月；②项目全部设备最终验收，且全部设备通过验收；同时满足上述①和②的要求即视为达到付款条件，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%

	7
	★
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的2%
缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险
说明：1、中标人须在合同签订前以银行保函的方式向采购人缴交履约保证金，验收合格后无息退回；2、采用非银行转账方式的，提供的保证金介质有效期须覆盖至第二期合同款支付结束。

	8
	★
	其他
	交付及支付补充要求：1.如乙方交付的标的物为分批交付，而部分设备未能在约定交付期限内到货的，对于已按期到货并经甲方验收合格的设备，双方可按该批次实际到货验收合格设备的价款进行阶段性结算与支付。乙方应就实际到货验收合格部分向甲方开具等额合规发票，甲方在收到发票后按合同约定的支付期限予以支付。2. 未按期到货的设备，待乙方完成交付并经甲方验收合格后，另行办理结算与支付手续，具体支付时间双方可另行协商确定，但不得因此免除乙方迟延交付的违约责任。3. 上述按实际到货验收合格设备进行结算的，不免除乙方依据本合同约定应当承担的逾期交货违约责任。


采购包3：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起45日历天内完成全部设备供货、安装调试。

	2
	★
	交货地点
	龙岩市产品质量检验所指定实验室场地。

	3
	★
	交货条件
	货物送达现场、完成安装调试并通过到货检验。

	4
	
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：按照国家标准、行业标准、招标文件、投标文件和合同进行验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、进度款，项目全部设备完成首次计量检定/校准或功能核查、首次验收合格，且中标人已足额向采购人开具并交付合同全额合法有效的增值税专用发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的80.00%
2、进度款，①项目全部设备完成首次验收后，设备在现场稳定、连续正常使用满3个月；②项目全部设备最终验收，且全部设备通过验收；同时满足上述①和②的要求即视为达到付款条件，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%

	7
	★
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的2%
缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险
说明：1、中标人须在合同签订前以银行保函的方式向采购人缴交履约保证金，验收合格后无息退回；2、采用非银行转账方式的，提供的保证金介质有效期须覆盖至第二期合同款支付结束。

	8
	★
	其他
	交付及支付补充要求：1.如乙方交付的标的物为分批交付，而部分设备未能在约定交付期限内到货的，对于已按期到货并经甲方验收合格的设备，双方可按该批次实际到货验收合格设备的价款进行阶段性结算与支付。乙方应就实际到货验收合格部分向甲方开具等额合规发票，甲方在收到发票后按合同约定的支付期限予以支付。2. 未按期到货的设备，待乙方完成交付并经甲方验收合格后，另行办理结算与支付手续，具体支付时间双方可另行协商确定，但不得因此免除乙方迟延交付的违约责任。3. 上述按实际到货验收合格设备进行结算的，不免除乙方依据本合同约定应当承担的逾期交货违约责任。


采购包4：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起45日历天内完成全部设备供货、安装调试。

	2
	★
	交货地点
	龙岩市产品质量检验所指定实验室场地。

	3
	★
	交货条件
	货物送达现场、完成安装调试并通过到货检验。

	4
	
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：按照国家标准、行业标准、招标文件、投标文件和合同进行验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、进度款，项目全部设备完成首次计量检定/校准或功能核查、首次验收合格，且中标人已足额向采购人开具并交付合同全额合法有效的增值税专用发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的80.00%
2、进度款，①项目全部设备完成首次验收后，设备在现场稳定、连续正常使用满3个月；②项目全部设备最终验收，且全部设备通过验收；同时满足上述①和②的要求即视为达到付款条件，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%

	7
	★
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的2%
缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险
说明：1、中标人须在合同签订前以银行保函的方式向采购人缴交履约保证金，验收合格后无息退回；2、采用非银行转账方式的，提供的保证金介质有效期须覆盖至第二期合同款支付结束。

	8
	★
	其他
	交付及支付补充要求：1.如乙方交付的标的物为分批交付，而部分设备未能在约定交付期限内到货的，对于已按期到货并经甲方验收合格的设备，双方可按该批次实际到货验收合格设备的价款进行阶段性结算与支付。乙方应就实际到货验收合格部分向甲方开具等额合规发票，甲方在收到发票后按合同约定的支付期限予以支付。2. 未按期到货的设备，待乙方完成交付并经甲方验收合格后，另行办理结算与支付手续，具体支付时间双方可另行协商确定，但不得因此免除乙方迟延交付的违约责任。3. 上述按实际到货验收合格设备进行结算的，不免除乙方依据本合同约定应当承担的逾期交货违约责任。


采购包5：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起45日历天内完成全部设备供货、安装调试。

	2
	★
	交货地点
	龙岩市产品质量检验所指定实验室场地。

	3
	★
	交货条件
	货物送达现场、完成安装调试并通过到货检验。

	4
	
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：按照国家标准、行业标准、招标文件、投标文件和合同进行验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、进度款，项目全部设备完成首次计量检定/校准或功能核查、首次验收合格，且中标人已足额向采购人开具并交付合同全额合法有效的增值税专用发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的80.00%
2、进度款，①项目全部设备完成首次验收后，设备在现场稳定、连续正常使用满3个月；②项目全部设备最终验收，且全部设备通过验收；同时满足上述①和②的要求即视为达到付款条件，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%

	7
	★
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的2%
缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险
说明：1、中标人须在合同签订前以银行保函的方式向采购人缴交履约保证金，验收合格后无息退回；2、采用非银行转账方式的，提供的保证金介质有效期须覆盖至第二期合同款支付结束。

	8
	★
	其他
	交付及支付补充要求：1.如乙方交付的标的物为分批交付，而部分设备未能在约定交付期限内到货的，对于已按期到货并经甲方验收合格的设备，双方可按该批次实际到货验收合格设备的价款进行阶段性结算与支付。乙方应就实际到货验收合格部分向甲方开具等额合规发票，甲方在收到发票后按合同约定的支付期限予以支付。2. 未按期到货的设备，待乙方完成交付并经甲方验收合格后，另行办理结算与支付手续，具体支付时间双方可另行协商确定，但不得因此免除乙方迟延交付的违约责任。3. 上述按实际到货验收合格设备进行结算的，不免除乙方依据本合同约定应当承担的逾期交货违约责任。


采购包6：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起45日历天内完成全部设备供货、安装调试。

	2
	★
	交货地点
	龙岩市产品质量检验所指定实验室场地。

	3
	★
	交货条件
	货物送达现场、完成安装调试并通过到货检验。

	4
	
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：按照国家标准、行业标准、招标文件、投标文件和合同进行验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、进度款，项目全部设备完成首次计量检定/校准或功能核查、首次验收合格，且中标人已足额向采购人开具并交付合同全额合法有效的增值税专用发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的80.00%
2、进度款，①项目全部设备完成首次验收后，设备在现场稳定、连续正常使用满3个月；②项目全部设备最终验收，且全部设备通过验收；同时满足上述①和②的要求即视为达到付款条件，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的20.00%

	7
	★
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的2%
缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险
说明：1、中标人须在合同签订前以银行保函的方式向采购人缴交履约保证金，验收合格后无息退回；2、采用非银行转账方式的，提供的保证金介质有效期须覆盖至第二期合同款支付结束。

	8
	★
	其他
	交付及支付补充要求：1.如乙方交付的标的物为分批交付，而部分设备未能在约定交付期限内到货的，对于已按期到货并经甲方验收合格的设备，双方可按该批次实际到货验收合格设备的价款进行阶段性结算与支付。乙方应就实际到货验收合格部分向甲方开具等额合规发票，甲方在收到发票后按合同约定的支付期限予以支付。2. 未按期到货的设备，待乙方完成交付并经甲方验收合格后，另行办理结算与支付手续，具体支付时间双方可另行协商确定，但不得因此免除乙方迟延交付的违约责任。3. 上述按实际到货验收合格设备进行结算的，不免除乙方依据本合同约定应当承担的逾期交货违约责任。


其他商务要求
★包一至包六的其他商务要求
9.货物包装方式
9.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。
9.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。
注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。
10.安装、调试
10.1合同签订后，由中标人负责将合同规定的设备数量送到安装地点，设备通过采购人确认后，中标人需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。中标人人员在进行安装、调试期间所发生的费用由中标人承担。
10.2中标人应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。
10.3中标人应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因中标人责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由中标人承担。
11.检验标准和方法
11.1验收标准：货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。所有设备必须是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人无条件重新更换（费用包含在投标报价中），并按合同条款的有关规定执行。
11.2出厂检验：中标人负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将货物送达采购人指定的供货地点。
11.3到货验收：货物送至采购人安装现场后，中标人和采购人一同拆箱，对其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料及安装、测试报告等文档汇集成册交付项目单位。
11.4初步验收
设备计量机构由采购人指定，设备计量费用由中标人承担；设备第一次计量不合格的，中标人应在两个月内完成整改、调试并完成重新计量，如设备两次计量不合格，采购人有权终止合同并作退货处理。
采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。如二次供货不合格，采购人有权终止合同并作退货处理。
11.5最终验收
初步验收合格后正常使用三个月无问题，视为最终验收合格。
12.技术培训及技术资料要求
12.1结合安装调试，中标人的专业技术人员应对采购人的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，每台设备至少让采购人的2名技术人员能熟练独立工作，其费用应包括在投标报价内。
12.2技术资料：中标人应向采购人提供不少于以下列明的中文(或英文)技术资料，在设备供货时同时提供；并提供货物相关的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。
中标后应提供的技术资料如下：
1)出厂明细表(装箱单)；
2)出厂检验报告（如有）、合格证书；
3)安装手册；操作手册(中文)；维修手册；
4)使用说明书；
5)设备安装、调试等安装调试资料；
6)合同中要求的其它文件资料。
13.质保期和售后服务要求
13.1整机原厂质保期为设备最终验收合格后算起（如需计量的仪器以计量结果合格的时间为准），质保含所有附属设备。质保期内提供一切维修服务和零配件更换，终身维修，费用均包含在投标报价中。
包1、包2、包3、包4、包5：自仪器安装调试确认合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起整机原厂保修3 年（包括主机及附属设备），质保期内提供一切维修服务和零配件更换，终身维修，提供3年检定服务，技术操作软件终身升级，费用均包含在投标报价中。
包6：自仪器安装调试确认合格（如须计量的仪器以通过计量时间为准）之日起整机原厂保修1年（包括主机及附属设备），质保期内提供一切维修服务和零配件更换，终身维修，提供1年检定服务，技术操作软件终身升级，费用均包含在投标报价中。
13.2中标人在质保期内须提供上门维修服务，在质保期内所有服务及配件均包含在投标报价中。中标人应随时电话或书面为需方解答产品使用中出现的疑难问题，4小时响应并提供解决方案，72小时内提供上门服务，并进行终身维护。如不能维修，中标人应提供同一档次的设备给采购人代用。质保期内中标人负责
所有因设备质量问题而产生的费用。因采购人使用不当造成的损坏，中标人应上门维修，采购人承担维修设备配件费用。质保期内如物品非因采购人的人为原因而出现的质量问题由中标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
13.3保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。
13.4保修期外，中标人在设备寿命期内以不高于市场价的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到采购人要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案，并至少能在一个月内彻底解决故障。保修期外，提供终身维修。
13.5软件服务：提供设备相关软件终身升级服务，包含在投标报价中。
14.专用工具、特殊工具与配品配件
14.1专用工具：若中标人所投设备涉及专用工具、特殊工具与配品配件的，中标人应向采购人提供，费用包含在投标报价中。
15.违约责任
15.1中标人按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照招标文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。
15.2中标人所交货物不符合合同要求的，采购人有权拒收。
15.3中标人不按合同约定履约的，采购人可以解除采购合同，若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所受的损失。
15.4因中标人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款中扣除。
15.5因采购人原因导致中标人未能按合同约定履行的，中标人可免于承担违约责任。
15.6如出现中标人未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期中标人单方承担。
16.知识产权
16.1中标人提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；中标人还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则中标人应赔偿该损失。
16.2若中标人提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则中标人中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体按合同约定追究其违约责任。
注：上述商务条件标“★”的所有要求为必须满足项，任一项不满足要求为响应无效。如果供应商在响应文件中没有以书面方式对上述各项要求和条款提出不满足或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足上述规定的各相关条款要求。如有不满足或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中加以如实详细说明，否则，供应商中标（成交）后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不满足均视为中标（成交）供应商违约。
四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：
无
 


第六章 政府采购合同
参考文本
 政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称： __________________________
合同编号： __________________________
甲   方： __________________________
乙   方：__________________________
签订时间：__________________________
 
使用说明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：___________________________（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：___________________________（供应商）
乙方2（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1.项目信息
(1)采购项目名称：___________________________
 采购项目编号：____________________________
(2)采购计划编号：___________________________
(3)项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：___________________
 品牌： ___________________ 规格型号：___________________
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称： ___________________
关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________
关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________
关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  数量：__________  金额：__________
 否
(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购
(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：____________________
(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否
(7)合同是否分包：是否
分包主要内容：________________________________________
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
________________________________________
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业中型企业小微型企业
残疾人福利性单位监狱企业其他
(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  金额：__________
国别：__________  品牌：__________  规格型号__________
 否
（10）是否涉及节能产品：
 是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________
 强制采购         优先采购
 否
是否涉及环境标志产品：
 是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________
 强制采购         优先采购
 否
是否涉及绿色产品：
 是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：__________
 强制采购         优先采购
 否
 (11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是         否        不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：____________________
大写：____________________
  分包金额（如有）小写：____________________
大写：____________________
 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价固定单价成本补偿绩效激励其他__________
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：_______（应明确一次性支付合同款项的条件）_____________
分期付款：_______（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____________，其中涉及预付款的：_______ （应明确预付款的支付比例和支付条件）
成本补偿：_______（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）___________
绩效激励：_______（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_________
3.合同履行
（1）起始日期：____________________年____________________月 ____________________日 ，完成日期：____________________年____________________月____________________日。
（2）履约地点：____________________
（3）履约担保：
是否收取履约保证金：是 否
收取履约保证金形式：____________________
收取履约保证金金额：____________________
履约担保期限：____________________
履约担保期限：____________________
（4）分期履行要求：____________________
（5）风险处置措施和替代方案：____________________
4.合同验收
（1）验收组织方式：自行验收委托第三方验收
验收主体：____________________
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否
是否邀请专家参加验收：是否
是否邀请服务对象参加验收：是否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是否
是否进行抽查检测： 是，抽查比例：__________%否
是否存在破坏性检测： 是，__________否
验收组织的其他事项：____________________
（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_______日内组织验收
（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：__________
（4）履约验收程序：____________________
（5）履约验收的内容：_________（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）___________
（6）履约验收标准：_____________________________
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否
（8）履约验收其他事项：_______________
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自____________________生效。
7.合同份数
本合同一式 _______ 份，甲方执 _______ 份，乙方执 _______ 份，均具有 法律效力。
8.合同融资支付约定
8.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。
合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。
合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。
合同订立地点： ____________________________
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
 单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）
 法定代表人或其委托代理人（签章）：{{未填写}}
 住 所：{{未填写}}
 联 系 人：{{未填写}}
 联系电话：{{未填写}}
 通信地址：{{未填写}}
 邮政编码：{{未填写}}
 电子邮箱：{{未填写}}
 统一社会信用代码：{{未填写}}
 
第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
 16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
 22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
 23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节 第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节 第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节 第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节 第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节 第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节 第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节 第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节 第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节 第7.3款
	保险要求
	

	第二节 第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节 第8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	

	第二节 第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节 第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节 第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节 第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节 第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节 第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节 第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节 第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节 第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节 第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节 第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节 第19.2款
	解决争议的方法
	 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决：
 （1）向 __________________仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ____________ ；
 （2）向__________________人民法院起诉。

	第二节 第23.1款
	其他专用条款
	


 


第七章 电子投标文件格式
编制说明
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。
4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。
 


封面格式(资格及资信证明部分)
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 


索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
※注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）
 


一、投标函
致：（采购人或采购代理机构）
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标（报价）一览表
②投标（响应）报价明细表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投采购包的投标报价详见“开标（报价）一览表”及“投标（响应）报价明细表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。
2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址：
邮编：
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期： 年 月 日
 


二、投标人的资格及资信证明文件
二-1单位授权书（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
签署日期： 年 月 日
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
※注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
 


二-2 证明材料
注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。
二-2-1 福建省政府采购供应商资格承诺函
致：（采购人或采购代理机构）
单位名称(自然人姓名):
统一社会信用代码(自然人身份证号码):
法定代表人(负责人):
联系地址和电话:
我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:
一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。
我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
供应商：名称(单位公章)
日期：　　年　　月　　日
注：
1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；
2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。
 


二-2-2 资格证明材料
营业执照等证明文件
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


财务状况报告（财务报告、或资信证明）
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


依法缴纳税收证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


依法缴纳社会保障资金证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
※注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致：（采购人或采购代理机构）
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
※注意：
“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


二-3信用记录查询提示
1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。
2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。
 


二-4中小企业声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


残疾人福利性单位声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附：
监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 


二-5联合体协议（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
……
二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：
1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
2.成员方：
2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
……
三、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。
（以下无正文）
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
……
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
签署日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
 


二-6分包意向协议（若有）
甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）
乙方（分包方）：　　　　　　　
兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：
一、分包标的
（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。
二、分包合同金额占比
分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%
三、其他条款
分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。
	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人或委托代理人：
	单位负责人或委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：　　　　　　　　　　
签约日期：　　年　　月　　日


※注意：
1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。
2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
 


二-7其他资格证明文件（若有）
二-7-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
编制说明
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 


三、投标保证金
编制说明
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
 


封面格式(报价部分)
福建省政府采购投标文件
（报价部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 


索引
一、开标（报价）一览表
二、投标（响应）报价明细表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
 


开标（报价）一览表
项目编号：[350801]LYCG[GK]2026076
项目名称：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目
采购包：1(龙岩市产品质量食品检验检测设备更新项目（包一）)
投标人（供应商）名称：

	 序号
	 报价内容
	 最高限价
	 响应报价
	 价款形式

	 1
	 龙岩市产品质量食品检验检测设备更新项目（包一）
	 2760000  元
	 「汇总引用」  元
	 总价


备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
投标（响应）报价明细表
项目编号：[350801]LYCG[GK]2026076
项目名称：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目
采购包：龙岩市产品质量食品检验检测设备更新项目（包一）
投标人名称：
 食品检验检测设备

	 序号
	 货物名称
	 规格型号
	 品牌
	 制造商名称
	 产地
	 最高限价
	 单价
	 数量
	 计量单位
	 总价
	 是否环境标志产品
	 是否节能产品

	 1
	 气相色谱仪
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 760000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 2
	 液相色谱仪1
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 847000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 3
	 液相色谱仪2
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 990000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 4
	 冷冻离心机1
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 59000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 5
	 冷冻离心机2
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 59000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 6
	 旋转蒸发仪
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 45000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}


合计：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
开标（报价）一览表
项目编号：[350801]LYCG[GK]2026076
项目名称：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目
采购包：2(龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包二）)
投标人（供应商）名称：

	 序号
	 报价内容
	 最高限价
	 响应报价
	 价款形式

	 1
	 龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包二）
	 1780000  元
	 「汇总引用」  元
	 总价


备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
投标（响应）报价明细表
项目编号：[350801]LYCG[GK]2026076
项目名称：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目
采购包：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包二）
投标人名称：
 食品检验检测设备

	 序号
	 货物名称
	 规格型号
	 品牌
	 制造商名称
	 产地
	 最高限价
	 单价
	 数量
	 计量单位
	 总价
	 是否环境标志产品
	 是否节能产品

	 1
	 离子色谱仪
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 1640000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 2
	 氮吹仪
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 140000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}


合计：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
开标（报价）一览表
项目编号：[350801]LYCG[GK]2026076
项目名称：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目
采购包：3(龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包三）)
投标人（供应商）名称：

	 序号
	 报价内容
	 最高限价
	 响应报价
	 价款形式

	 1
	 龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包三）
	 3400000  元
	 「汇总引用」  元
	 总价


备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
投标（响应）报价明细表
项目编号：[350801]LYCG[GK]2026076
项目名称：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目
采购包：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包三）
投标人名称：
 食品检验检测设备

	 序号
	 货物名称
	 规格型号
	 品牌
	 制造商名称
	 产地
	 最高限价
	 单价
	 数量
	 计量单位
	 总价
	 是否环境标志产品
	 是否节能产品

	 1
	 液相色谱串联质谱仪
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 3270000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 2
	 匀浆机
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 130000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}


合计：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
开标（报价）一览表
项目编号：[350801]LYCG[GK]2026076
项目名称：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目
采购包：4(龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包四）)
投标人（供应商）名称：

	 序号
	 报价内容
	 最高限价
	 响应报价
	 价款形式

	 1
	 龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包四）
	 2210000  元
	 「汇总引用」  元
	 总价


备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
投标（响应）报价明细表
项目编号：[350801]LYCG[GK]2026076
项目名称：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目
采购包：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包四）
投标人名称：
 食品检验检测设备

	 序号
	 货物名称
	 规格型号
	 品牌
	 制造商名称
	 产地
	 最高限价
	 单价
	 数量
	 计量单位
	 总价
	 是否环境标志产品
	 是否节能产品

	 1
	 液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 2030000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 2
	 纯水/超纯水处理系统
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 148000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 3
	 电子天平
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 32000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}


合计：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
开标（报价）一览表
项目编号：[350801]LYCG[GK]2026076
项目名称：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目
采购包：5(龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包五）)
投标人（供应商）名称：

	 序号
	 报价内容
	 最高限价
	 响应报价
	 价款形式

	 1
	 龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包五）
	 510000  元
	 「汇总引用」  元
	 总价


备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
投标（响应）报价明细表
项目编号：[350801]LYCG[GK]2026076
项目名称：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目
采购包：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包五）
投标人名称：
 食品检验检测设备

	 序号
	 货物名称
	 规格型号
	 品牌
	 制造商名称
	 产地
	 最高限价
	 单价
	 数量
	 计量单位
	 总价
	 是否环境标志产品
	 是否节能产品

	 1
	 旋光仪
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 273000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 2
	 a、β计数器
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 230000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 3
	 电导率仪
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 7000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}


合计：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
开标（报价）一览表
项目编号：[350801]LYCG[GK]2026076
项目名称：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目
采购包：6(龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包六）)
投标人（供应商）名称：

	 序号
	 报价内容
	 最高限价
	 响应报价
	 价款形式

	 1
	 龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包六）
	 620000  元
	 「汇总引用」  元
	 总价


备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
投标（响应）报价明细表
项目编号：[350801]LYCG[GK]2026076
项目名称：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目
采购包：龙岩市产品质量检验所食品检验检测设备更新项目（包六）
投标人名称：
 食品检验检测设备

	 序号
	 货物名称
	 规格型号
	 品牌
	 制造商名称
	 产地
	 最高限价
	 单价
	 数量
	 计量单位
	 总价
	 是否环境标志产品
	 是否节能产品

	 1
	 氮吹仪
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 150000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 2
	 超低温冰箱
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 46100  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 3
	 高压灭菌器
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 50000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 4
	 恒温恒湿培养箱1
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 20000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 5
	 恒温恒湿培养箱2
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 20000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 6
	 霉菌培养箱
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 20000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 7
	 电热板
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 8000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 8
	 超声波提取器1
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 8000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 9
	 超声波提取器2
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 8000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 10
	 超声波提取器3
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 8000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 11
	 漩涡混合器1
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 1000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 12
	 漩涡混合器2
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 1000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 13
	 振荡提取仪1
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 8500  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 14
	 振荡提取仪2
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 8500  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 15
	 马弗炉1
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 44000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 16
	 马弗炉2
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 44000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 17
	 鼓风干燥箱1
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 7000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 18
	 鼓风干燥箱2
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 7000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 19
	 鼓风干燥箱3
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 7000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 20
	 鼓风干燥箱4
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 7000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 21
	 真空干燥箱
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 11000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 22
	 医用低温箱1
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 28000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 23
	 医用低温箱2
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 28000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 24
	 冰箱1
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 7000  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 25
	 冰箱2
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 7500  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 26
	 冰箱3
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 7500  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 27
	 冰箱4
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 7500  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 28
	 冰柜1
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 1800  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 29
	 冰柜2
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 1800  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 30
	 冰柜3
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 1800  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 31
	 冰箱5
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 7500  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 32
	 冰箱6
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 7500  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 33
	 冰箱7
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 7500  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 34
	 冰箱8
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 7500  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 35
	 冰箱9
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 7500  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}

	 36
	 冰箱10
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 7500  元
	 {=总价/数量}  元
	 1.0000
	 套
	 {供应商响应}  元
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}


合计：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     
 


三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
项目编号：　　　　　　　　
	
	本采购包内属于节能、环境标志产品情况

	采购包
	品目号
	产品名称
	认证种类

	*
	*-1
	
	供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看

	
	…

	
	

	备注
	


※注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。
3.5强制类节能产品不享受价格扣除。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
编制说明
1、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
2、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


附：
监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 


三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
编制说明
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 


封面格式(技术商务部分)
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 


索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
※注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
 


一、标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


二、技术和服务要求响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


三、商务条件响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


四、投标人提交的其他资料（若有）
编制说明
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
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